**产品参数**

**一、产品名称：ABS床头双摇床（儿童床） 数量：54张**

**产品规格：长2100×宽960×高500mm**

**产品配置：栏珊式护栏、全刹静音轮、杂物架、输液杆、床垫**

**功能描述：**

1、摇杆：超强承重能力，可通过独立承重测试，摇手柄隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。

2、摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；防护结构，不积尘，保证使用顺畅，摇手把采用碳钢金属及ABS强化塑胶材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。

3、调节范围：背部倾斜度0゜—85゜（±5゜）、腿板倾斜度0゜—45゜（±5゜）。

4、床体静态承载重量：≥250KG。

5、床面板具多孔设计，防滑透气，整体补强设计，背部床板升降主轴采用加厚钢管，强度高，坚固耐用。

6、床底左右前后具备4个引流尿袋挂钩和4个点滴架插孔。

**材质说明：**

1、床头床尾采用ABS材质, 经一次性注塑成型，颜色明亮,美观,突显高档,豪华流线型设计，附暗藏锁定装置,稳定可靠,拆卸方便 ,尾板外侧配病人信息卡插槽，美观大方,安全实用。

2、床框采用40×80×1.2mm优质铁方管精制而成，其内框选用25×25×1.0mm优质铁管材料，坚固耐用；

**★**3、床面板采用碳钢金属≥S1.2mm厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块,每一块为6孔，每孔直径不能大于30mm，长度为70mm(±5mm)，该十块面板再经1890MM长的ABS工程塑料全包边分四部位加固而成，背部采用**“V”型**双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。床面整体透气防滑,美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。

**★**4、床架（床脚）：选用长方形（矩形）床架支撑结构，用材□40×60×1.2MM优质冷轧钢管整架牢固耐用、使用安全可靠.床架（床脚）、床脚底部可选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的5寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。。**需提供省级检测机构出具脚轮检验报告的真彩扫描打印件。**

6、栅栏式护栏为全履式结构，16档式加密设计，总长1800mm(±5mm)，高度380mm(±5mm)，确保了安全的实用性、护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，配置连接手动位开关，在护栏上、下降功能上设计液压回弹功能，起到护栏在下降时无噪音、使用寿命长、人性化的设计理念。方便病人使用，安全可靠。

7、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备四个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求，杂物架采用∮16×≥1.2mm及∮13×≥1.2mm优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。

8、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等工序流程经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。

9、颜色：床头床尾主体颜色为淡天蓝色，床体为米黄色，颜色协调，整体美观高档。

**★**10、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 100 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 4 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。**需提供省级检测机构出具床垫甲醛检验报告的真彩扫描打印件。**

**二、产品名称：ABS三摇分腿骨科牵引床 数量：2张**

**产品规格：长2070×宽960×高500mm**

**产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、输液杆、杂物架、床垫**

**功能描述：**

1、摇杆：三组折叠隐藏式摇杆，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长。

2、摇杆采用三组原装摇杆， 超强承重能力， 每支摇杆可通过独立承重 700kg 的测试，隐藏式设计， 操作轻松自如， 可灵活调节患者背部、 腿部体位， 具有限位功能，摇杆采用不锈钢管加 ABS 强化塑料材料，具有高支撑力。

3、调节范围：背部倾斜角度：85°（±5°）；两腿部可独立倾斜，倾斜角度：45°（±5°），头部、腰部、腿部全牵引；

4、产品静态承载重量：≥250kg；

5、床底具备前后左右共四个引流尿袋挂钩，四个点滴架插孔，极大方便医务人员操作；

**材质说明：**

1、床头床尾采用ABS材质, 经一次性注塑成型，颜色明亮,美观,突显高档,豪华流线型设计，附暗藏锁定装置,稳定可靠,拆卸方便 ,尾板外侧配病人信息卡插槽，美观大方,安全实用。

2、牵引架主管采用￠38\*1.2mm 不锈钢圆管，横梁为￠25\*1.2mm，竖向加强为￠16\*1.0mm 不锈钢圆管，整体牢固耐用，坚固防腐。整套牵引架附有多处活动装置，多个坚固螺丝，并带有健身吊钩拉环一付；

3、床架主梁采用40×80×≥1.2mm优质冷轧钢管.整体牢固耐用,坚固防腐、框体大气，经久耐用。床脚采用□50×50×≥1.2mm优质钢管,牢固耐用，美观大方。

4、床面采用S1.0mm厚度的优质冷轧钢板型材经机器冲压冲孔成型。整体牢固耐用，承载力大。床面由靠背板、腿板、坐板三部位组成，床框底部内侧均配备2个引流勾,床框四角配备4个输液插孔,方便护理工作，摇手把采用碳钢金属及ABS强化塑胶材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。

**★**5、床脚底部可选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的5寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。

6、铝合金折叠护栏为全履式结构，六档式设计，总长1580mm(±5mm)，展开高度360mm(±5mm)，D型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节，安全可靠。

7、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备四个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求。

8、杂物架采用∮16×≥1.2mm及∮13×≥1.2mm优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。

9、床体涂覆为静电粉体涂装,做防腐处理,防锈漆连贯作业,防腐蚀,耐褪色.床体金属表面粉体涂料采用新世纪绿色健康环保新产品,光滑耐磨，环保无毒,安全耐用。

10、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等 十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。

11、颜色：床头床尾主体颜色为淡天蓝色，床体为米黄色，颜色协调，整体美观高档。

12、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 100 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 4 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。

**三、产品名称：ABS床头单摇床 数量：38张**

**产品规格：长2070×宽960×高500mm**

**产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、输液杆、杂物架、床垫**

**功能描述：**

1、摇杆：超强承重能力，可通过独立承重测试，摇手柄隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。

2、摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；防护结构，不积尘，保证使用顺畅，摇手把采用碳钢金属及ABS强化塑胶材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。

3、调节范围：背部倾斜度0゜—85゜（±5゜）。

4、床体静态承载重量：≥250KG。

5、床面板具多孔设计，防滑透气，整体补强设计，背部床板升降主轴采用加厚钢管，强度高，坚固耐用。

6、床底左右前后具备4个引流尿袋挂钩和4个点滴架插孔。

**材质说明：**

1、床头床尾采用ABS材质, 经一次性注塑成型，颜色明亮,美观,突显高档,豪华流线型设计，附暗藏锁定装置,稳定可靠,拆卸方便 ,尾板外侧配病人信息卡插槽，美观大方,安全实用。

2、床框采用40×80×1.2mm优质铁方管精制而成，其内框选用25×25×1.0mm优质铁管材料，坚固耐用；

3、床面板采用碳钢金属≥S1.2mm厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，孔状为条形方孔，冲孔面板共分十块,每一块为6孔，每孔直径不能大于30mm，长度为70mm(±5mm)，该十块面板再经1890MM长的ABS工程塑料全包边分四部位加固而成，背部采用**“V”型**双支撑卸力结构，均匀分散压力，增强背部板的安全性能。床面整体透气防滑,美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。

4、床架（床脚）：选用长方形（矩形）床架支撑结构，用材□40×60×1.2MM优质冷轧钢管整架牢固耐用、使用安全可靠.床架（床脚）、床脚底部可选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的5寸双面万向包罩静音轮，全刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，美观高档，永久防锈。。**需提供省级检测机构出具脚轮检验报告的真彩扫描打印件。**

6、铝合金折叠护栏为全履式结构，六档式设计，总长1580mm(±5mm)，展开高度360mm(±5mm)，D型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便病患日常饮食、看书、使用电脑等工作；护栏上履盖餐桌板，餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板不使用时可挂卡至床尾，方便病人使用，安全可靠。

7、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备四个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求。

8、杂物架采用∮16×≥1.2mm及∮13×≥1.2mm优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。

9、床体涂覆为静电粉体涂装,做防腐处理,防锈漆连贯作业,防腐蚀,耐褪色.床体金属表面粉体涂料采用新世纪绿色健康环保新产品,光滑耐磨，环保无毒,安全耐用。

10、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等 十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。

11、颜色：床头床尾主体颜色为淡天蓝色，床体为米黄色，颜色协调，整体美观高档。

12、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 100 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 4 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。**需提供省级检测机构出具床垫甲醛检验报告的真彩扫描打印件。**

**四、产品名称：ABS床头柜 数量：94只**

**产品规格：**长480mm×宽465mm×高745mm

1、整体采用ABS工程塑料注塑而成坚固耐用、表面光滑、易擦拭。

2、全新工程塑料制作，抗撞抗摔抗破损。

3、一抽、一餐板、一柜门式设计，经过无静电处理，两侧配置翻转式不锈钢毛巾挂架.

4、活动餐板和抽屉，抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽。柜身内有活动隔板，可调节,柜内备有热水瓶放置处并有设计好的底座凹槽，防止移位，颜色可任选。防磨损，易清洁。

5、大容量的柜身和抽屉；颜色与所配病床同色。

**★**6、**需提供省级检测机构出具床头柜重金属含量的检验报告的真彩扫描打印件。**