阳新县县级政府采购询价采购需求公示及征集供应商名单公告

（阳新县第二人民医院中心供氧床头呼叫系统及全数字彩色

多普勒超声诊断系统采购项目）

依据阳财采计备[2018]A126、A127号函要求，湖北国华招标咨询有限公司就阳新县第二人民医院中心供氧床头呼叫系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目院所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号： 131-Zcg·2018-128

二、项目名称：阳新县第二人民医院中心供氧床头呼叫系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目院

三、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一包中心供氧床头呼叫系统 | 200套 | 详见附件 |  |
| 2 | 二包全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |  |  |

四、采购预算： 一包60 万元，二包49万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。

（四）特定条件: 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。
     （五）本项目不接受联合体。

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年 7 月 19 日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱 1138831720@qq.com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。

5. 特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构： 湖北国华招标咨询有限公司

联系人：  柯丽华

电话： 0714-7337751

电子邮箱： 1138831720@qq.com

联系地址：阳新县兴国镇张家垴西四巷38号

采购人：阳新县第二人民医院 
联 系 人：洪汉锦

电话：13597740531

地址： 阳新县龙港镇

附件：阳新县第二人民医院中心供氧床头呼叫系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目院采购需求及供应商报名表

湖北国华招标咨询有限公司

2018年 7 月 16 日

一包中心供氧床头呼叫系统

技术要求参数：

|  | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 中心供氧系统 | 终端处额定压力 | 0.4MPa |
|  | 终端使用流量 | 6～10L/min |
|  | 氧气管道气体流速 | ≯10m/s |
|  | 管道系统小时泄漏率 | ≤0.5% |
|  | 氧气管道可靠接地，接地电阻 | <10 Ω |
|  | 医用脱脂紫铜管 | 1、无氧紫铜管、管件安装，焊接连接；2、规格： ¢16*1.0，1.6Mpa；3、管道冲洗、压力试验；4、辅材包含管件等；5、品牌：海亮 |
|  | 医用脱脂紫铜管 | 1、无氧紫铜管、管件安装，焊接连接；2、规格： ¢16*1.0，1.6Mpa；3、管道冲洗、压力试验；4、辅材包含管件等；5、品牌：海亮 |
| 传呼对讲系统 | 主机 | 负载能力大于50个分机 |
|  | 床头分机 | 主机搭配使用，使用轻触按键 |
|  | 走廊显示屏 | 产品采用铝合金 外框双面显示 |
|  | 故障自检报警 | 当系统出现故障时，主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。 |
|  | 自动检测 | 主机可自动检测分机故障 |
| 管道要求 | 主管路工作压力 | 0.6MPa--0.8Mpa，规格φ24 |
|  | 走廊水平管路工作压力 | 0.45MPa--0.6Mpa，规格φ16 |
|  | 病房工作压力 | 不低于0.3MPa(可调)， 规格φ8 |
|  | 氧气管道 | 必须有可靠的接地，接地电阻小于100欧 |
| 病区及病房设备 | 每病区要求配有二级减压箱1台 |  |
|  | 每病区要求配有压力报警箱1台，压力高、低，要求有声光报警功能。当氧气压力低于报警压力时，发出声光报警，报警压力误差不大于3%，声报警要求在55dB噪音环境下，在距1.5米范围内可以听到，光报警为红色指示灯。欠压报警装置必须采用本质安全电路，本质安全电路应符合GB3836.4的要求。 |  |
|  | 氧气管路每病区要求有安全阀装置，当压力超过额定压力时自动泄压。 |  |
|  | 每房间配有氧气维修阀1个，漏电保护器1个 |  |
|  | 每床配有氧气终端1个、传呼分机1部、电源插座（一开6孔）1套，日光灯管1套。 |  |
|  | 设备带采用三腔式（强电、弱电、气），宽200mm型，上下圆弧式。美观光洁易清洁。 |  |
|  | 氧气终端采用自封闭式快速接头，使用时只要将吸入器插入终端就能自动定位并具有防错插与固定功能，调节开关至合适的使用流量，即可供病人吸氧，不用时按下插座取出吸入器，快速接头自动复位密封。快速接头使用次数应达到10万次。终端流量要求：单一出气口提供的流量为10 l/min。 |  |
|  | 根据YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》的规定，供氧系统的系统小时泄漏率不大于0.5%。 根据YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》的规定， |  |

二包全数字彩色多普勒超声诊断系统

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 一 | 货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统 |
| 二 | 数 量： 一 套 |
| 三 | 设备用途：可应用于腹部、心脏、小器官、妇产、泌尿、股骨、外周血管等检查和诊断 |
| 四 | 主要规格及系统概述 |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统主机 |
| 1.1 | 二维灰阶成像 |
| 1.2 | 彩色多普勒单元 |
| 1.3 | 频谱多普勒显示和分析单元 |
| 1.4 | 连续波多普勒（CW）显示和分析单元 |
| 1.5 | 能量图和方向能量图成像单元 |
| 1.6 | 拓展脉冲成像 |
| 1.7 | 反向脉冲谐波成像 |
| ★1.8 | B Flow二维灰阶血流成像（提供证明图片证明） |
| 1.9 | HPRF成像 |
| ★1.10 | 彩色M型，支持所有探头 |
| 1.11 | 全方位解剖M型：≥3条取样线 |
| 1.12 | 斑点柔化≥15级可视可调（提供证明图片证明） |
| ★1.13 | 实时全域动态聚焦（提供注册检验报告证明） |
| 1.14 | 复合成像≥3级可调 |
| ★1.15 | 可选购弹性成像功能（提供注册检验报告证明） |
| 1.16 | 一键全屏放大功能（全屏只显示成像区域） |
| 1.17 | 声功率：B、M、PW、CFM、CPA、CW声功能独立可视可调 |
| 五 | 技术参数及要求 |
| 1 | 主机： |
| 1.1 | 显示器：18.5英寸高清专业医用液晶显示器，可左右上下旋转调整 |
| ★1.2 | 彩色触摸屏控制技术：超声主机操作面板上具有≥8.4英寸彩色触摸控制屏，用于控制调节仪器的多项参数以及选择注释输入、选择探头等功能 |
| ★1.3 | 具有抽拉式PC键盘（提供证明图片证明） |
| 1.4 | 内置探头接口（非外接）：探头接口4个，全部激活，所有接口互相通用，所有探头接口常规探头及容积探头均可即插即用 |
| 1.5 | 全数字化平台，具备连续升级能力 |
| 1.6 | 超声主机操作面板上具有探头放置槽：≥6个 |
| 1.7 | 测量和分析软件包 |
| 1.8 | 图像存储与电影回放重现功能 |
| 2 | 二维灰阶图像 |
| 2.1 | B增益：0－255，可视可调 |
| ★2.2 | 聚焦区焦点数：≥12个焦点（须提供图片证明） |
| 2.3 | 灰阶曲线：≥6种，可视可调 |
| 2.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅，并可向后存储，≥20分钟（提供证明图片） |
| 2.5 | 斑点柔化：≥15级，可视可调 |
| 2.6 | 帧相关≥7档可调 |
| 2.7 | 伪彩：≥12种，可视可调 |
| 2.8 | B灰阶图：≥22种可选 |
| 2.8 | 声速：1400m/s-1700m/s |
| 2.9 | 具有局部放大、全景放大、画中画放大功能 |
| 2.10 | 动态范围：≥230，可视可调 |
| 2.11 | 声功率：1－100%，步进1，100档可调 |
| 3 | M型 |
| 3.1 | M增益：0－255可视可调 |
| 3.2 | M伪彩：≥12种，可视可调 |
| 3.3 | 刷新速度：5档可视可调 |
| 3.4 | 可视频反转 |
| 3.5 | M图像翻转：上下翻转 |
| 3.6 | B/M布局显示：≥8种 |
| 4 | 彩色多普勒 |
| 4.1 | 增益：0～255，可视可调 |
| 4.2 | 彩色频率：有五变频，可视可调 |
| 4.3 | 脉冲重复频率：可视可调 |
| 4.4 | 彩色图谱：≥10级，可视可调 |
| 4.5 | 彩色隐藏技术，利于随时切换观察病变 |
| 5 | 频谱多普勒 |
| 5.1 | 频谱多普勒频率：各有≥5变频，可视可调 |
| 5.2 | PW最大测量速度7.6m/s， PW最低测量速度：1mm/s |
| 5.3 | 增益：0－255可调 |
| 5.4 | B/PW布局：≥8种，可视可调 |
| 5.5 | 伪彩≥12种，可视可调 |
| 5.6 | 具有手动、半自动、自动包络测量频谱，测量结果数据项≥12项（提供证明图片） |
| 5.7 | 基线：≥15级，可调 |
| 5.8 | 具有电影回放时间：≥100秒 |
| 6 | CW连续多普勒 |
| 6.1 | 伪彩：≥12级，可视可调 |
| 6.2 | 脉冲重复频率：可视可调 |
| 6.3 | 壁滤波：≥10级，可视可调 |
| 6.4 | 基线：≥30级，可视可调 |
| 6.5 | B/CW布局：≥8种 |
| 7 | 测量及分析功能 |
| 7.1 | 一般测量功能：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等 |
| 7.2 | 专业计算测量软件包：腹部、妇产科、心脏、小器官、泌尿科、矫形外科、颅脑等。 |
| 7.3 | 自动容积测量 |
| ★7.4 | IMT内中膜自动测量，上下内中膜可同屏测量，并可自动评估是否正常（提供证明图片） |
| 7.5 | TEI指数心功能测量 |
| ★7.6 | 辛普森心内膜自动描记 |
| 7.7 | PISA法二尖瓣返流评估 |
| 7.8 | Qp:QS（体循环和肺循环比） |
| 7.9 | 彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥4个测点以上，并自动测算血流量，提供证明图片） |
| 8 | 可配置探头：凸阵探头、腔内探头和线阵探头等 |
| 8.1 | 探头频率范围： 腹部探头频率2－6.1MHz,线阵探头频率：4－15 MHz，相控阵探头2－4.4 MHz |
| ★8.2 | 各探头基波频率≥5段，谐波频率≥4段可视可调（提供证明图片证明） |
| 9 | 图像管理系统 |
| 9.1 | 超声主机内置硬盘≥500G |
| 9.2 | 电影回放：≥5000帧 |
| 9.3 | 存储图片格式： JPG、CIN、avi、TIF |
| 9.4 | 内置超声图像存档和管理功能 |
| 10 | 主机接口： DVI接口、VGA接口、S端子口、USB、打印控制、脚踏开关、RJ45等 |
| 六 | 配置 |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声主机：1台 |
| 2 | 探头3只：凸阵探头、线阵探头和腔内探头各1只 |
| 3 | 可选购阴道探头、腹部容积探头 |
| 4 | 附件：1套 |
| 5 | 技术文件：仪器操作说明书和安装指南等 |
| 5 | 保修期：主机和探头整体保修18个月（须提供生产厂家证明） |
| ★6 | 可选购超声工作站一套，要求与所投彩超为同一品牌，并提供产品注册证 |
| ★七 | 为保证所投机型的稳定性和质量可靠性，投标型号需入选中国医学装备协会（医装协发[2015]1号）优秀国产医疗设备产品目录台式彩色多普勒超声波诊断仪型号。 |

备注：带星号技术条款一项不满足属不响应采购文件；非带星号技术条款一项不满足加价2%参与评审。

四、商务要求

1、交货期限：一包合同签订后120天内，二包合同签订后30天内。

2、交货地点：阳新县第二人民医院指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：设备验收合格后付90%，余额10%质保期满后付清。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：阳新县第二人民医院中心供氧床头呼叫系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目院

项目编号：131-Zcg·2018-128

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。 |
|  | 8. 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| 建议 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。