阳新县县级政府采购询价采购需求公示

及征集供应商名单公告

（全自动血液分析系统（五分类）采购项目）

依据阳采计[2018]A151号函要求，湖北中靖工程咨询有限公司就全自动血液分析系统（五分类）采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg.2018-159

二、项目名称：全自动血液分析系统（五分类）采购项目

三、采购内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| 1 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 2台 | 见附件 |  |
| 2 | 推片染色机 | 1台 |  |  |

四、采购预算：48万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件：本次采购仅面向国内生产企业及进口产品的国内总代理或有授权的经销商；国内生产企业及进口产品的国内总代理所投标的价格是标的物到阳新县中医医院的价格；根据阳新县政府《合作框架协议》，本次采购标的物，由国药控股黄石有限公司承担集中配送工作，并签订合同；各生产厂家或总代理所投标价格含国控公司配送费；如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年8月30日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：

1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接免费下载。

2、采购需求下载：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱907992710@qq.com递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

5.特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构：湖北中靖工程咨询有限公司

联系人：胡金枝

电子邮箱：907992710@qq.com

电话：0714-7398188

联系地址：阳新县宏维·华仁北郡11栋33楼3308室

采购人：阳新县中医医院

联系人：蔡乾财

联系电话：0714-7323287

地址：阳新县陵园大道9号

附件：项目采购需求及供应商报名表

湖北中靖工程咨询有限公司

2018年8月24日

附件1：采购需求

**全自动血液分析系统参数要求**

**一、1.全自动血液分析系统基本功能及要求**

* 1. ★全自动血液分析系统由两台全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、通过轨道连接组成。
	2. 具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、体液常规检测等功能。
	3. 可随时插入急诊标本。
	4. 具有条码识别功能。
	5. 整套系统仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。
	6. 网络接口支持各种LIS和HIS。
	7. 质量控制：支持自动室内、室间质控程序，可存储所有质控结果，绘制质控图，可随时查阅、打印统计图。
	8. 提供有溯源性的校准物，并有配套高、中、低3个水平质控物。
	9. 电源要求：(220V/230V)±10%~(50/60±2HZ)。

**二、2.各功能模块基本功能及要求**

* 1. **五分类血液细胞分析仪**

2.2.1检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。

2.2.2血液模式检测参数：报告参数≥37个参数，能提供三维散点图。

2.2.3★单台血液分析仪全自动细胞计数和分类检测速度≥110个样本/小时，全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥60样本/小时。

2.2.4可进行白细胞分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、网织红细胞血红蛋白含量测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定的检测功能。具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞和网织红细胞检测，有急诊插入功能。

2.2.5具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

2.2.6使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数和分类的校正。

2.2.7体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥11项。体液模式下检测速度≥40T/H。

2.2.8全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

2.2.9具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

2.2.10血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

2.2.11★具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证结果的准确。

2.2.12进样模式及样本量：手动进样小于36μl，自动穿刺进样小于80μl，预稀释模式20μl。

配备原厂中文报告及数据处理系统。

2.2.13血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。

2.2.14血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）× 10**9**/L，血小板：（0-5000） × 10**9**/L。

2.2.15供应商能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品。

2.2.16运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃。

2.2.17原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

* 1. **推片染色机**
		1. ★可独立工作，在没有血常规HCT结果时也可进行推片。
		2. 工作速度：≥120张玻片/小时。
		3. 用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤40μl。
		4. 染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置10张玻片，可循环使用。
		5. 仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度/角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。
		6. 推片规则：≥10项，用户可自定义推片规则。
		7. 染色方式：≥7种。
		8. 染色盒方式：一片一盒。
		9. 单次吸样最大推片数量：≥4张。
		10. ★染色盒清洗维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。
		11. 推片刀：无需更换，终身免维护。
		12. 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。
		13. 染液全开放，染色时间可调。

三、配置电脑工作站、打印机及不间断供电电源

四、付款方式：验收合格后六个月首付90%，余款两年付清

五、质保期：贰年

六、供货时间：签订合同20个工作日内

七、供货地点：院方指定地点

八、评审要求：带星号技术条款每一项不满足属不响应采购需求，非带星号技术条款每一项不满足加价2%参与评审。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7.特定条件：本次采购仅面向国内生产企业及进口产品的国内总代理或有授权的经销商；国内生产企业及进口产品的国内总代理所投标的价格是标的物到阳新县中医医院的价格；根据阳新县政府《合作框架协议》，本次采购标的物，由国药控股黄石有限公司承担集中配送工作，并签订合同；各生产厂家或总代理所投标价格含国控公司配送费；如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)； |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。