阳新县县级政府采购询价采购需求公示

及征集供应商名单公告

（阳新县人民医院设备采购项目）

依据阳财采计备[2018]A156、157、158、159、160号函要求，湖北路达胜工程技术咨询有限公司就（阳新县人民医院设备采购项目）所需货物及相关服务进行询价采购，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2018-155

二、项目名称：阳新县人民医院设备采购项目

三、采购内容：一包：血透机（单泵）2台、血透机（双泵）1台；二包：显微镜1台、染色剂1台；三包：切片机

四、采购预算：一包：51万元、二包：50万元、三包：15万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体。

（四）特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年9月13日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件1

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱915982298@qq.com递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件2）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构： 湖北路达胜工程技术咨询有限公司

联系人：肖诚伟

电话：18772268777

电子邮箱：915982298@qq.com

联系地址：阳新县熊家垴安置小区1栋一单元1503

采购人：阳新县人民医院

联系人：周理河

联系电话：13669042989

地址：阳新县儒学路81号

附件：项目采购需求下载及供应商报名表：

湖北路达胜工程技术咨询有限公司

2018年9月10日

## 附件一：

阳新县人民医院设备采购项目

采购需求

采购单位：阳新县人民医院

联 系 人：周理河

联系电话：13669042989

采购方式：询价采购

- 项目技术、服务及商务要求 ## 一、主要采购清单及技术要求 ## 一包： 血透机单泵机2台 序号; 技术和性能参数; 技术和性能参数要求. １; 临床应用; 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，单针透析，原装进口机型(欧美品牌). 2; 操作界面; 中文引导操作菜单. 3; 供电要求; 230V，50/60Hz，230V下最大功耗2025W. 4; 供水. 4.1; 进水压; 1.2～6.0bar. 4.1; 进水温度; 5℃～30℃. 5; 体外循环通路. 5.1; 动脉压监测显示范围; -700 mmHg～+750mmHg. 5.2; 动脉压监测精度; ≤±5mmHg. 5.3; 静脉压监测显示范围; -700 mmHg～+750mmHg. 5.4; 静脉压监测精度; ≤±10mmHg. 5.5; 血流量范围; 0或20～500ml/min可读取累计循环血量并有数值显示和条码显示. 5.6; 动脉血泵泵管; 可适用于成人或儿童，并可自动引导泵管安装. 5.7; 空气监测器; 空气探测器采用超声探测原理，灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能. 5.8; 肝素泵递送范围; 0～10ml/h. 5.9; 肝素泵注射器尺寸; 20ml，30ml. 5.10; 自动预冲及自动排空; 可预设针对不同规格和预冲量的多种辅助预冲程序，新管路更换程序、管路再循环程序、回血程序等. 6; 透析液环路. 6.1; 透析液流量范围; 300－700ml/min，可调，调节梯度20ml/min. 6.2; 透析温度显示范围,; 330C－400C. 6.3; 透析液制备方式; 容量式透析液配比程序. ★6.4; 超滤方式; 采用双通道电磁感应容量超率原理，保证超滤精确. 6.5; 超滤精度; ±30ml/h或±1%. 6.6; 超滤率; 0-4L/h. ★6.7; 待机模式; 可零流量待机待机不吸透析液. 7; 漏血探测器; 光学原理，检测精度＜0.30ml/min（透析液流量为300-700ml/min 时）. ★8; 电导度控制系统; 由多个传感器组成，具备反馈补偿功能。明确指示A、B浓缩液浓稀状况及液偏差警报标配三套电导度监测装置。三套独立CPU系统：互相监督、相互控制（第一套CPU控制A，B电导；第二套CPU控制保护电导；第三套CPU监控第一第二套CPU。）反馈式补偿功能：维持最终透析液的离子准确. ★ 9; 消毒和清洁程序; 可提供多种化学消毒和热消毒方式。消毒、脱钙可一次完成，热消毒温度可达93℃，清洗脱钙采用柠檬酸消毒棒和碳酸氢钠消毒棒在线配置消毒液，具备消毒日志. 10; 后备电池; 标配后备电源〉25分钟，在断电时可以自动监测切换，对机器整体供电（除加热系统），并能继续进行全面的安全监测，如体外循环监测、低温警报等，不丢失治疗数据.. 11; 维修与校正和程序; 有内置维修和故障诊断软件，有声光报警显示. ★12; 数字化通讯; 有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。可提供透析机的数据输出格式和通讯协议并可由HL7标准传输.

血透机双泵机1台

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 设备名称 | 血液透析机（双泵） |
| 2.2 | 设备数量 | 1台 |
| ★2.3 | 临床应用 | 可做血液滤过HF、血液透析滤过HDF以及碳酸氢盐、醋酸盐常规透析并在治疗过程中可任意进行切换，多种检测和控制的模块组合，具有较高安全系数、稳定性好的最新进口机型，原液配方及血路管开放式设计。 |
| 2.4 | 数据显示屏 | ≥15英寸彩色液晶显示器，保证足够和精确的信息量，具有中文及其他多种操作语言。 |
| 2.5 | 置换液流量范围 | ≥24L/h，并可定量追加置换液 |
| 2.6 | 置换液流速范围 | 20～400ml/min |
| 2.7 | 置换液注入方式 | 可进行前稀释/后稀释式补液，并可在治疗过程中自由切换。 |
| 2.8 | 置换液产生 | 能自产置换液，超浄滤器2个，无需额外耗材,使用寿命≥900小时，且做单泵透析时可旁路。 |
| ★2.9 | KTV功能 | 具备，用于评估透析充分性 |
| 2.10 | 停电数据保存 | 标配。支持整机维持体外循环至少20分钟，所有检测功能均正常工作，治疗数据不缺失。 |
| 2.11 | 体外循环参数 |  |
| 2.11.1 | 动脉压检测显示范围 | ≥-400mmHg ~ ≤+400mmHg |
| 2.11.2 | 动脉压检测精度 | ≤±12mmHg |
| 2.11.3 | 静脉压检测显示范围 | ≥-100mmHg ~ ≤+520mmHg |
| 2.11.4 | 静脉压检测精度 | ≤±12mmHg |
| 2.11.5 | 动脉血泵流量范围 | ≥15~≤600ml/min 可调 |
| 2.11.6 | 动脉血泵精度 | ≤12% |
| 2.11.7 | 肝素泵流量 | 0~10ml/h可调 |
| 2.11.8 | 肝素泵自动注射追加功能 | 具备 |
| 2.11.9 | 漏血检测 | 超声及光学原理双重检测，精度≤0.5ml/min |
| 2.11.10 | 空气检测 | 超声或光学原理检测 |
| 2.12 | 透析液环路 |  |
| 2.12.1 | 透析液流量范围 | ≥0 ~ ≤800ml/min可调 |
| 2.12.2 | 透析液湿度控制 | 33.5℃~41℃可调，能完成高/低温透析 |
| 2.12.3 | 透析液电导度 | 13~14.8ms/cm，精度≤0.2ms/cm，可设置任意曲线 |
| 2.12.4 | 透析液配方 | 可兼容任意品牌透析机配方 |
| 2.13 | 超滤控制 |  |
| 2.13.1 | 超滤方式 | 容量式平衡腔 |
| 2.13.2 | 超滤率及超滤精确度 | 0~4L/h，精度±1%，可设置任意超滤曲线 |
| 2.13.3 | 个体化超滤程式 | 具有固定或自定义超滤程式 |
| 2.14 | 个体化治疗曲线 |  |
| ★2.14.1 | 肝素曲线 | 具备，个体化抗凝方案 |
| 2.14.2 | 透析液流量曲线 | 具备，节省透析液 |
| ★2.14.3 | 透析液温度曲线 | 具备 |
| 2.14.4 | 钠离子可调程式 | 具备 |
| 2.14.5 | 碳酸氢根可调程式 | 具备 |
| 2.15 | 消毒方式与自动关机 | 具备化学消毒和热消毒，热消毒温度≥80℃，消毒脱钙一步完成。消毒结束后自动关机 。消毒时间不超过40分钟。 |
| 2.16 | 待机功能 | 等待病人时不消耗透析液，节约水电成本 |
| ★2.17 | 闹钟提醒功能 | 具备 |
| 2.18 | 电导度反馈控制系统 | 具备 |
| 2.19 | 维修与校正程序 | 机器内置维修与校正程序，机器水电严格分离，模块化设计 |
| 2.20 | 整体设计 | 水电严格分离，模块化设计 |
| 2.21 | 安装、售后和其他 |  |
| 2.21.1 | 资料、验收 |  |
| 2.21.2 | 技术资料 | 提供设备配置清单、备品备件清单、操作、维护手册、验收标准等相关的所有技术资料 |
| 2.21.3 | 安装、调试和验收 | 由厂家专职工程师负责到医院现场安装、调试，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收 |
| 2.22 | 售后服务要求 |  |
| 2.22.1 | 备品备件 | 在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期 |
| 2.22.2 | 故障报修响应 | 故障报修响应时间不超过2小时，一般故障解决时间不超过12 小时，大的故障解决时间不超过24小时 |

## 二包：

显微镜1台

用途：可作普通染色的切片的明场观察，用于研究工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1    研究级正置显微镜

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

★2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

★2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。

★2.1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D.0.15 spring,oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准

2.1.9  物镜转换器：六孔物镜转换器

★2.1.10  聚光镜：为摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

★2.1.11  具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。

★3.型号：≥ BX53

染色机1台

1、总站点数26个，其中水洗站点4个，加卸载站点合计4个。水洗站点及2个进出站点可根据实际使用需求灵活调成试剂站点；

★2、染色机结构采用全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度，以及更换试剂。方便机械臂运行，同时提高染色效率，当出现停电时，可采取手工染色以代替机器。

3、4个样本进出站点可任意设置成1进3出，2进2出和3进1出三种不同模式。

★4、水洗站点水流大小可调，水洗续流时间0-120秒可设置功能使当前水洗工序完成后可持续进水；

★5、具有烤箱，且有温度监测功能。其烤箱温度室温至70℃可调；具有试剂加热保温功能，温度范围室温至40℃可调。

★ 6、高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。横向运行速度1米/s，向下运动速度0.4米/s,向下再提升动作0.76米/s；

★7、机械臂可进行抖缸、沥液、甩片功能，且可以自由设置执行参数；机械臂高精度运行，可以完成1s分化操作；

★8、10.4寸彩色液晶触摸屏，全中文操作系统，具有质量控制模块，包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细模块；试剂管理提醒分别用绿色、黄色和红色3种颜色标识在主界面上；更换记录多维度查询以及试剂用量统计功能；在主页面上可以对所存储的程序设置快捷方式，最多可显示4个快捷程序；

★9、具有远程物联监控模块，可以通过电脑、手机和平板电脑等任意移动终端，对设备运行进行远程监控；配置2个USB接口，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作；

10、设备至少可存储100个程序，且每个程序最多可以设置40个步骤；每个步骤可设置时间为1秒- 59分钟59秒；

11、试剂缸容量480±20ml，玻片架一次可装载30张切片，可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色，最高可同时运行11个不同程序，每小时染片量可达300张；

12、程序可进行精确或非精确设置。精确设置的步骤，机械臂优先处理，完全保证该步骤浸染时间的精确；

★13、具有染色时间自调节功能（AAT技术），可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；

14、具有管理者以及普通用户两种登陆模式，并可以进行密码设置，管理者账户具有最高权限，可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作；

15、具有运行状态查询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息；

★16、全封闭式染色机，具有滤前滤后两个废气浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，并在主界面上显示废气浓度值和滤后浓度值；智能排风系统具有常开、智能和常闭三种模式，可根据运行状态和试剂浓度来调整转速；

17、具有人工语音报警系统，并且故障时主界面会显示解决指引；

18、设备运行时，打开防护罩后机械臂具有自动停止运行以防止工作人员受伤的保护功能；

19、加卸载抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位，同时具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能,抽屉打开超时时间1-120秒可调。

## 三包：

石蜡切片机1台

- 进口品牌。

- 独立控制面板，图形化按钮有效控制所有重要的操作。

- 机身内置的控制面板和独立的控制面板完全同步，液晶显示屏上可提示切片厚度总计和切片总计，修块厚度，切片厚度，并提示重要操作状态。

- 半刀切片同时有自动进样和回缩。

- 切片厚度：

切片厚度设定范围：0.5-100μm

切片厚度0.5-100μm可计数

设定值：★0.5 -5μm，以0.5μm递进

5-20μm，以1μm递进

20-60μm，以5μm递进

60-100μm，以10μm递进

- 修块厚度设定范围：1-600μm,步进修块功能

设定值：1-10μm，以1μm递进

10-20μm，以2μm递进

20-50μm，以5μm递进

50-100μm，以10μm递进

100-600μm，以50μm递进

7. ★水平进样幅度≥28mm，通过步进马达进样

8. ★垂直样品行程≥70mm

9. 粗进速度：300μm/s和900μm/s

10. 最大样品体积（W×H×D）：50×60×40mm

11. ★8° X/Y 轴精确定位，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位。（标配）

12．切片和修块模式可一键轻松转换。
13. 切片厚度和修块厚度可独立选择并储存。
14. 可视信号和声音信号提示进样时前进后退的极限和剩余进样距离。 
15. ★ E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户。同时刀架具备侧向移动功能，有效充分地利用刀片全长。
16. 储物盘可置于切片机顶部或旁边，方便常用工具的拿取，切片机顶部也可存放冷盒冷却蜡块。 
17.手轮的旋转极其平滑，专利的弹簧原理平衡系统取代了传统的配重系统，此人性化的设计使操作更轻松，符合人体工程学设计，减轻用户的疲劳。

18. ★安全手轮有两个互相独立的锁定系统，单手操作的第二手轮锁可将手轮轻松锁定在最高位，方便更换刀片。 
19.  多种样本夹可满足不同样本的需要。
20. 通用刀架底座可适配所有刀架，钢刀刀架，一次性刀片等。
21.步进马达进样系统，进样非常精确。

22.切片机外壳材料耐腐蚀。

## 二、商务要求

1、质保期：除有特殊要求的，质保期均为一年。

2、供货期：合同签订后的7日历天内；

供货地点：阳新县人民医院指定科室。

3、付款方式：验收合格后支付合同款的90%，余款质保期后一次性付清。

4、备注：带星号技术条款必须满足，一项不满足属无效报价，非带星号技术条款一项不满足加价2%参与评审。

## 附件二：

供应商报名表

项目名称：                                 项目编号：

| 供应商名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)； |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。