项目名称：XXXXXXXXXXXX项目
阳新县新增市级环境空气质量自动监测站工程

阳新县县级政府采购
招 标 文 件
项目编号：131-Zcg·2018-178
采购人：阳新县环境保护局
项目名称：阳新县新增市级环境空气质量自动监测站工程
采购内容：站房工程及设备采购
湖北路达胜工程技术咨询有限公司

2018年9月
目   录
4第一章
投标邀请书


7第二章
投标人须知


7投标须知前附表


8一、
说  明


9二、
招标文件


10三、
投标文件


15四、
开标与评标


17五、
投标人信用信息及查询


17六、
中标与合同


18七、
采购信息公告


18八、
质疑及提交


19九、
相关条文解读


20十、
其他注意事项


20十一、
适用法律


20十二、
招标文件的解释权


21第三章
项目技术、服务及商务要求


30第四章
资格审查方法及标准


30一、
资格审查方法


30二、
资格审查标准


32第五章
评标方法、程序及标准


32一、
评标方法


32二、
评标程序及标准


36三、
评审因素及评分标准


38第六章
合同书格式（参考）


40第七章
投标文件格式（参考）


40第一部分 资格证明文件


42第二部分 商务文件


44第三部分 技术、服务文件


46附件一、
投标书


47附件二、
制造商中小企业声明函


48附件三、
中小企业声明函


50附件四、
残疾人福利性单位声明函


53附件五、
开标一览表


54附件六、
投标报价明细表


55附件七、
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表


56附件八、
投标货物（工程或服务）清单


57附件九、
交纳投标保证金的银行凭证


58附件十、
法定代表人授权书


59附件十一、
投标人的资格声明


60附件十二、
项目负责人、技术负责人简历表


62附件十三、
项目班子成员情况表


63附件十四、
投标人类似项目业绩表


64附件十五、
符合性审查对照表


65附件十六、
商务要求响应、偏离说明表


66附件十七、
商务要求“★”号条款响应、偏离说明表


67附件十八、
商务评议对照表


68附件十九、
技术、服务要求响应、偏离说明表


69附件二十、
技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表


70附件二十一、
技术、服务评议对照表





第1章   投标邀请书
依据湖北省阳新县财政局下达的阳财采计【2018】A172号计划函要求，湖北路达胜工程技术咨询有限公司受阳新县环境保护局的委托，对其所需货物和相关服务进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
1、 项目编号：131-Zcg·2018-178
2、 项目名称：阳新县新增市级环境空气质量自动监测站工程
3、 招标内容：站房工程及设备采购（详见招标文件《采购清单》）
4、 采购预算：人民币164.42万元整。
5、 资金来源：财政性资金
6、 政府集中采购项目：否
7、 投标人资格要求：
1. 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
2. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 特定条件：供应商的营业执照经营范围须含环境空气质量自动监测仪器设备等类似内容。
4. 本项目不接受联合体投标；中标后不允许分包、转包。
8、 政府采购相关政策执行：
落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。
是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。
9、 招标文件获取：
本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2018年9月25日至2018年9月30日前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。
10、 投标信息：
投标文件递交截止时间：2018年10月19日9时（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）
投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）
届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。
11、 开标信息：
开标时间： 2018年10月19日9时
开标地点：阳新县公共资源交易中心2楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）
12、 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。
13、 质疑：
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。
14、 联系方式：
采购人：阳新县环境保护局
联系人：李儒昌
电话：15172050618
招标机构：湖北路达胜工程技术咨询有限公司
地址：阳新县兴国镇熊家垴小区一栋1503
联系人：陈南针    
电话：15897771326
                                                    2018年9月 
第2章   投标人须知
投标须知前附表
	序号
	名  称
	内容

	1 
	项目编号
	131-Zcg·2018-178

	2 
	项目名称
	阳新县新增市级环境空气质量自动监测站工程

	3 
	项目属性
	货物

	4 
	采购人
	阳新县环境保护局

	5 
	投标保证金
	人民币1.6万元
详见本章“投标保证金”要求

	6 
	保证金账户信息
	户    名：阳新县公共资源交易中心
账    号：42001606936059001090
开 户 行：中国建设银行阳新支行
行    号：105536700300

	7 
	投标文件份数
	正本一份，副本四份

	8 
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历日

	9 
	资格预审
	不进行

	10 
	投标文件递交时间
	详见第一章“投标邀请书”要求

	11 
	开标时间、地点
	详见第一章“投标邀请书”要求

	12 
	备选方案
	不允许
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	13 
	实物样品
	不提交
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	14 
	现场考察
	不组织
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	15 
	中标后分包
	不允许
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	16 
	评标办法
	综合评分法
详见第五章“评标方法、程序及标准”要求

	17 
	中小企业
	非专门面向

	18 
	监狱企业
	非专门面向

	19 
	质疑及提交
	详见本章“质疑及提交”要求


1、 说  明
1. 适用范围
招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。
2. 当事人定义
2.1 “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。
2.2 “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。
2.3 “采购代理机构”是指：湖北路达胜工程技术咨询有限公司。
2.4 “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5 “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
2.6 “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。
3. 项目属性及定义
3.1 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
3.1.1  招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
3.1.2  投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
3.2 “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。
3.3 “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
3.4 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
4. 投标费用
4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.2 采购代理服务费
经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：
	招标类型　　　
中标　　　 
费率
金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％


2、 招标文件
5. 招标文件的构成
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 项目技术、服务及商务要求
第四章 资格审查方法及标准
第五章 评标方法、程序及标准
第六章 合同书格式（参考）
第七章 投标文件格式（参考）
其 他  在招标过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等
6. 招标文件疑问的提交
6.1 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。
6.2 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
6.3 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
7. 招标文件的澄清、修改
7.1 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
7.2 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。
7.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。
8. 现场考察
8.1 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
8.2 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
8.3 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。
3、 投标文件
9. 投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
10. 投标文件的构成
投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：
第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）
第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）
第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）
11. 投标文件编制
11.1 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。
11.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
11.3 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。
11.4 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受集中采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。
11.5 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
11.6 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。
11.7 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。
11.8 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。
12. 投标报价
12.1 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
12.2 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
12.3 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：
12.3.1  应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；
12.3.2  应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；
12.3.3  应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。
12.4 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。
12.5 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
12.6 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
12.7 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。
13. 备选方案
只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。
14. 中标后分包
招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。
15. 联合体投标
15.1 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
15.2 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
15.3 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
15.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
15.5 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
15.6 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
15.7 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
15.8 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
15.9 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。
15.10 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
16. 资格证明文件
16.1 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
16.2 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
16.3 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。
16.4 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
17. 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。
17.1 投标人应在投标文件中提供交纳保证金的凭证。同时参加多个分包的投标人，保证金应按照各包保证金要求分别交纳。
17.2 投标人应在投标文件递交截至时间前，按规定将投标保证金汇入阳新县公共资源交易中心专用账户。投标保证金应在投标有效期截止日后的30天期限内有效。
17.3 投标保证金应按以下方式递交：
17.3.1  应以电汇或网上银行方式汇入保证金账户，不得以个人名义、不得以现金方式交纳。
17.3.2  到账时间以阳新县公共资源交易中心账户时间为准。
17.3.3  交款凭证备注中应说明项目编号及开标时间。
17.4 未按招标文件要求递交投标保证金，或交纳保证金的账户名称与投标人名称不一致的按照无效投标处理。
17.5 采购代理机构将在自中标通知书发出之日起5个工作日内（如无质疑或投诉）不计利息原额退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内不计利息原额退还中标人的投标保证金。
17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
17.7 投标保证金将直接退还至投标人交纳时的账户，不以现金方式退还。
17.8 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：
17.8.1  在投标文件有效期内撤销投标文件的；
17.8.2  在投标文件中提供虚假材料的；
17.8.3  中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
17.8.4  串通投标、恶意串通的；
17.8.5  法律、法规和招标文件中规定的其它不予退还投标保证金的情形。
18. 投标有效期
18.1 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
19. 投标文件的数量和签署
19.1 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。
19.2 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
19.3 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。
19.4 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。
20. 投标文件的密封和标记
20.1 第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。
20.2 投标人应将投标文件的正本和副本密封装在单独的封包中。
20.3 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。
20.4 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。
20.5 “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。
21. 投标文件递交
21.1 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。
21.2 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。
21.3 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
22.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。
22.3 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。
4、 开标与评标
23. 开标
23.1 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。
23.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
23.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
23.4 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
24. 资格审查
24.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
24.2 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
25. 评标方法
25.1 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
25.2 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
25.3 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
26. 评标委员会的组成
26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
26.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
27. 评标程序
27.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
27.1.1  审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
27.1.2  要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
27.1.3  对投标文件进行综合比较和评价；
27.1.4  确定中标候选人名单或中标人；
27.1.5  向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
27.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。
5、 投标人信用信息及查询
28. 信用信息查询渠道及使用规则
28.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
28.2 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。
28.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
28.4 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。
28.5 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。
6、 中标与合同
29. 确定中标人
29.1 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
29.2 中标候选人并列的：
29.2.1  采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
29.2.2  采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。
29.3 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
29.4 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
29.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
29.6 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30. 合同授予
除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。
31. 合同签订
31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
31.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
31.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.6 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
7、 采购信息公告
32. 公告的媒体及规定
32.1 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。
32.2 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
32.3 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
32.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。
8、 质疑及提交
33. 质疑提交
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。
34. 投标人应知其权益受到损害之日是指：
34.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
34.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
34.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
35. 质疑书应当包括下列主要内容：
35.1 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
35.2 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
35.3 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
35.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
35.5 提出质疑的日期；
35.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
35.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
36. 不予受理的情形
投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。
9、 相关条文解读
37. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
38. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
39. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
40. 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和集中采购机构允许其分支机构参与投标。
10、 其他注意事项
41. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
42. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11、 适用法律
43. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
44. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。
12、 招标文件的解释权
45. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。
46.特别说明：合同签订、履约后，中标人提供的货物、服务必须如实响应招标文件、投标文件的要求。在实际履约过程中，凡发现中标人提供虚假材料、假冒伪劣产品谋取中标的，采购人将根据实际情况上报到政府采购监督管理部门。政府采购监督管理部门将根据《政府采购法》第七十七条之规定，对中标人处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

第3章   项目技术、服务及商务要求
采购项目清单、技术参数及规格要求
一、基本要求
★1）投标仪器必须是经过国内外环保机构检测或认证的仪器，PM2.5、PM10、SO2、NOX、CO、O3分析仪必须具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告。(需提供证明文件复印件，加盖制造商公章) 
2）整套大气自动监测系统应能满足自动连续进行正常、稳定大气监测要求；具有各项资料自动传输、远程自动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套设备系统的有效数据捕获率优于98%。
3）所有仪器均应具有良好的抗干扰能力，具备停电来电自动恢复功能,支持湖北省环境监测中心站的数据联网上传和汇报。
★4）为保证仪器间的匹配性和监测数据的可靠性，PM2.5、PM10、SO2、NOX、CO、O3分析仪、动态校准仪、零气发生器为主要设备，必须为同一品牌； 
5）所有仪器设备及系统集成必须符合下列国家标准和规范：
《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）
《环境空气质量监测规范》（试行）
《空气和废气监测分析方法》（第四版）
《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》     （HJ655-2013）
《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ193-2013）
二、仪器设备安装、测试与验收
1、安装地点：买方指定地点。
2、货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，买方有权提出退换货。
3、所有设备均须由中标人送货上门并由制造商工程师负责安装调试，用户不再支付任何费用。
4、自设备安装工作开始，中标人应允许买方的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对买方的工作人员提出的问题进行现场培训。
5、安装调试人员必须是制造商技术人员，设备安装过程中业主有权对安装中的问题指出，并要求安装调试人员改正。
6、设备的验收标准准参照《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）连续自动监测系统技术要求和检定方法》（HJ193-2013）和《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）。中标人负责按国家相关规范要求准备验收相关的资料（安装报告、调试报告、试运行报告、联网报告、手工比对报告、验收报告等），直至通过甲方组织的专家验收。

7、签订合同后，按合同、招投标文件约定的要求和标准进行交货验收。交货期（指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期）：签订合同后，站房交货期为30日历天，设备为60日历天。
三、仪器设备质量保证及售后服务
1、所投产品应在国内有较高的市场份额，投标文件需所投产品近三年在国内的销售业绩，并列明真实可查的项目联系人姓名及联系电话。
2、为设备、软件的功能扩充提供叁年的免费技术支持及质保，中标方需提供叁年的消耗品和备件以及一年的运维服务，并列出清单及价格，并还需保证单价在5年内不发生变化，必须承诺提供长期技术服务及备品备件供应（至少8年以上），以供买方日后选购。
同时中标人需为用户提供终身技术支持，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、差旅费等）更换或维修。
3、设备出现故障中标人应在接到买方电话或通知后，2小时内做出响应，并在24小时内派技术专家到达现场并解决故障，更换或修理的期限为2个工作日。
4、中标人必须满足买方提出的技术培训的要求，该项费用由中标人承担，并计入投标总价。
四、采购项目清单及技术参数：
（一）★监测仪器设备配置清单
	序号
	仪器名称
	方  法
	数量
（台/套）
	备  注

	1
	PM10分析仪
	β射线或振荡天平法或β射线加动态加热系统联用光散射方法
	1
	国外产品

	2
	PM2.5分析仪
	β射线或振荡天平法或β射线加动态加热系统联用光散射方法
	1
	国外产品

	3
	二氧化硫分析仪
	紫外荧光法
	1
	国外产品

	4
	氮氧化物分析仪
	化学发光法
	1
	国外产品

	5
	臭氧分析仪
	紫外光度法
	1
	国外产品

	6
	一氧化碳分析仪
	红外吸收相关法
	1
	国外产品

	7
	动态校准仪
	定量稀释法
	1
	国外产品

	8
	零气发生器
	过滤燃烧法
	1
	国外产品

	9
	气象仪（五参数）
	
	1
	风速、风向、湿度、气温、大气压

	10
	能见度监测仪
	光学方法
	1
	1-50㎞

	11
	城市环境摄影系统
	
	1
	室内摄像拍照、室内监控可调、室内安保系统能实时监控，系统传输

	12
	自动监测站有害气体报警联动仪
	
	1
	在线时分析并有报警功能

	13
	空气采集系统
	
	1
	

	14
	机柜、管路、接头
	
	3
	

	15
	标气
	
	3
	

	16
	减压阀
	
	3
	

	17
	子站数采仪
	
	1
	

	18
	子站VPN
	
	1
	

	19
	串口服务器
	
	1
	

	20
	稳压电源
	
	1
	

	21
	数据传输与网络化质控平台软件
	
	1
	与湖北省和黄石环境监测站联网


（二）、监测仪器设备技术参数及性能特点
2.1 PM10颗粒物分析仪
（1）设备用途：用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测；
（2）配置要求：含PM10切割头、采样纸带等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：β射线或振荡天平法或β射线加动态加热系统联用光散射方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）；▲
· 测量量程： 0-1、10 mg/m3 ；
· 测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量；每1秒钟测量一次实时采样浓度值，每4秒钟内更新一次1min均值，真正的连续实时在线测量； ▲
· 最低检测限：≤ 0.3µg/m3（24h）；▲
· 显示分辨率：≤ 0.1µg/m3；
· 精度（24小时）：≤ ±2µg/m3；
· 跨漂：≤0.05%/天；
· 检测器：具有Beta C14放射源检测器和IR LED光学检测器两个检测器；▲
· 纸带：默认走纸时间为24h，按照默认设置每卷纸带可使用6个月以上；▲
· 测量周期：1min～1h（任意设置）； 

· 长时间平均：30min～1h（任意设置）；
· 采样流量：16.7L/min，流量稳定性优于1%； 

· 安全性：需提供环境保护部门对含放射源设备使用的放射源豁免证明文件； 

· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和CCEP认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.2 PM2.5颗粒物分析仪
（1）设备用途：用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测；
（2）配置要求：含BGI VSCC PM2.5切割头、采样纸带等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：β射线或振荡天平法或β射线加动态加热系统联用光散射方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；▲
· 测量量程： 0-1、10 mg/m3 ；
· 测量方式：采样与测量同点位不间断同时进行，而非采样后移位测量；每1秒钟测量一次实时采样浓度值，每4秒钟内更新一次1min均值，真正的连续实时在线测量；▲
· 最低检测限：≤ 0.3µg/m3（24h）；▲
· 显示分辨率：≤ 0.1µg/m3；
· 精度（24小时）：≤ ±2µg/m3；
· 跨漂：≤0.05%/天；
· 检测器：具有Beta C14放射源检测器和IR LED光学检测器两个检测器；▲
· 纸带：默认走纸时间为24h，按照默认设置每卷纸带可使用6个月以上；▲
· 测量周期：1min～1h（任意设置）； 

· 长时间平均：30min～1h（任意设置）；
· 采样流量：16.7L/min，流量稳定性优于1%； 

· 安全性：需提供环境保护部门对含放射源设备使用的放射源豁免证明文件；
· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.3 二氧化硫分析仪
（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测；
（2）配置要求：含主机、颗粒物过滤器、过滤滤膜等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：紫外荧光法； 

· 量程：0-50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；
· 最低检测限：≤0.5ppb；▲
· 精度：读数的1%或1ppb；
· 线性：≤±1%满量程；
· 零漂（24小时）：≤1.0ppb；
· 跨漂（24小时）：≤1.0%满量程；
· 响应时间（60s平均时间）：≤ 110秒；▲
· 噪音：≤ 0.25ppb RMS；
· 光源：脉冲紫外光源，光强更强，使用寿命不低于3年；▲
· 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；
· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.4 氮氧化物分析仪
（1）设备用途：用于空气中NO、NO2、NOX浓度的监测；
（2）配置要求：含过滤滤膜等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：化学发光法；
· 量程：0-50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；
· 最低检测限：≤0.4ppb（设置60秒时间）；▲


· 精度：≤0.4ppb；
· 零漂 (24 hour)：≤0.4ppb；


· 跨漂 (24 hour)：≤1%满量程；


· 线性：≤1%满量程；


· 响应时间（60s平均时间）：≤ 90 秒；▲
· 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA ；


· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.5一氧化碳分析仪
（1）设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测；
（2）配置要求：含过滤滤膜等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）； 

· 量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能；


· 最低检测限：≤ 40ppb；▲
· 精度：≤ 100ppb；
· 零点漂移：≤ 100ppb；


· 跨漂 ：≤ 1%满量程；


· 线性： ≤ 1% 满量程；


· 响应时间（30s平均时间）：≤ 60秒；▲
· 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；
· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.6臭氧分析仪
（1）设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测；
（2）配置要求：含过滤滤膜等；
（3）技术参数： 

· 分析方法：紫外光度法；
· 量程设置：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；
· 最低检出限：≤ 0.5ppb；▲
· 检测器：双光室检测器，一个参比光室，一个检测光室，同时进行检测；▲
· 精度：≤ 1ppb；
· 线性：≤ 1%满量程；
· 零漂（24小时）：≤ 1ppb；


· 跨漂（24小时）：≤ 1.0%满量程；
· 响应时间（10s平均时间）：≤ 20秒；▲
· 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
· 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA； 


· 数字输出信号：具有RS232/485数字接口，数字接口至少2个；
· 要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
2.7质控设备（动态校准仪、零气发生器、减压阀、标准气体、气体质量流量计）
 （1）设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准。
 （2）配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统。
 （3）技术参数： 

（3.1）动态校准仪技术参数
· 能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；
· 流量计准确度： ±1%满量程； 

· 质量流量测量重现性：±0.2%满量程；
▲
· 质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；


· 标气流量计量程：0～100ml/min；


· 零气流量计量程：≥10L/min；


· 自动计算稀释气流量或稀释比；


· 标气接口：≥3个；
· 内置臭氧发生器，臭氧发生准确度：1%满量程； 

· 臭氧发生器输出范围0.01~1ppm。
▲
（3.2）零气发生器技术参数
· 用途：作为稀释校准仪器的零气源；


· 压力：10～30 psi；


· 零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005ppm； 

· 配置高温炉，HC碳氢涤除器
；
· 输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min；


· 结 露 点：<-15℃。
· 以上动态校准仪、零气发生器要求具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和USEPA认证（提供证明文件，加盖制造商公章）。▲
（3.3）减压阀技术参数
减压阀3个：双级式减压结构，无死气体，对标准气体无污染，无吸附，气密性可靠，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。安全压力为1.5倍的最大输出压力；材质为不锈钢316L。
（3.4）标准气体参数
每个子站配备8升SO2、NO、CO标准气各1瓶：CO浓度为3000ppm、SO2、NO浓度为50ppm。
（3.5）气体质量流量计参数（小量程1台，中量程1台，大量程1台）
· 能够满足环保部相关规定的空气自动监测系统设备的流量校准；
· 流速范围：5ml-500ml/min(小量程)， 50-5000mL/min，300ml-30L/min（大量程）；
· 精度：1%；
· 测量方法：干式；
· 测量频率：1~15秒；
· 显示单位：体积流量单位：cc/min, mL/min, L/min, cf/min；压力单位： mmHg,PSI, kPa；温度单位： ℃；
· 具备大气压测量功能，方便标况换算；
· 电池: 6V可充电的、密闭铅蓄电池,典型操作时间 6-8小时。
· 配套流量测量适配器。
2.8 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施
（1）设备用途：本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施；
（2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统；
（3）技术参数： 

（3.1）配套采样系统技术参数：
· 采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；


· 采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；
· 总管内径选择在1.5-15cm之间,采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；
· 支管数量满足所有气态项目的需要
；
· 采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；
· 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；


· 采样系统主管路为可拆卸式,在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。
（3.2）机架技术参数：
· 适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；
· 使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；
· 机柜有接地孔线,所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。
（3.3）稳压电源技术参数： 

抗干扰交流净化稳压电源，能够满足SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪、零气发生器、动态校准仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。
      （3.4）UPS不间断电源
· 保证6个监测因子设备和通讯系统的正常供电；
· 延时：≥2小时；
· 承载功率：≥5KVA；
· 电池数量：不小于8块蓄电池.
2.9气象测量仪（五参数）
（1）设备用途：测量大气环境温度、湿度、风速、风向、大气压，为环境大气监测数据提供气象条件数据；
（2）配置要求：气象五参数仪主机，气象杆垂直高度不小于3米，具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性、不漏电漏雨，能承受12级以上的风力；
（3）技术参数： 

· 风速传感器：超声波原理，测量范围0～60m/s，精度±0.3m/s；
· 风向传感器：超声波原理，测量范围0～360°，精度±3%；
· 相对湿度传感器：湿敏电容式原理，测量范围0～100%，精度±2%；
· 温度传感器：负温度系数原理，测量范围-50℃～60℃，精度±0.2℃；
· 大气压力传感器：电容式原理，测量范围300-1200hpa，精度±0.3hpa。
2.10城市环境摄影系统
（1）设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控；
（2）配置要求：数字摄影分室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分；
（3）技术参数：
（3.1）室外环境能见度拍照系统技术要求
· 数字图像拍照；  

· 固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况；
· 相片分辨率不低于800万象素；
· 时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平； 

· 多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片。
（3.2）数据采集传输:
· 采集的图像可存储于数据采集终端,存储量大于1年,并可自由扩展,可循环覆盖
· 数字图片数据通过4G无线或有线宽带实时传输到城市站
· 支持一点多发功能,支持在条件具备时可联网到省级站和总站
· 温度范围:-20C~50C,湿度范围:0~100%,造用于室外较恶劣的监控环境,能够适宜大范围温度的室外操作
· 防护平具有防雾,防结霜等功能
（3.3）室内安保实时摄像监控部分要求
· 旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于40万象素；
· 室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分；
· 摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周；
· 实时摄像远程传输到城市站，支持在网络条件具备时被省级站和总站调用。
（3.4）系统集成要求:
· 集成环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像一起上传到辖区城市站大
· 中文用户界面的系统集成软件
· 管理平台:可远程操作,整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能
· 方便使用、操作管理简单：既可以安装客户端软件，也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理，图形化界面
· 监控管理功能：灵活的监控画面选择，实现图像抓拍、录像和录像回放,报警和报警联动功能
· 网路图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下传输高画质，流畅图像
· 网路化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术，做到任阿时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控
· 信息安全:可保证监控系统和录像资料不被越权使用和破环
· 支持RS232/RS485/USB、以太网口等接口
· 在点位配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备
· 在城市站配置专用于环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统集成的计算机，上述计算机均不能与其他系统混用
· 环境能见度拍照信息发布要求：由各城市负责建立网站相关链接内容，将各点位不低于一小时一次的时间分辨率的环境能见度摄影图像，实时通过互联网对公众发布实时更新拍照图像省级站和总站能够通过互联网进行历史查阅
2.11 能见度监测仪
(1)设备用途：用于空气能见度的监测
(2)配置要求：能够支持接入子站相关数据采集系统
(3)技术参数：
●原理方法：光学方法★
  ●测量范围：10m~50km
  ●测量精度：±15%
  ●输出间隔：60秒；接口RS232长线驱动器（或按用户需求）
 ●电源：电压AC 220 V(±10%)  频率50±2Hz
  ●温度：工作温度-45.0+5 0.0℃
  ●相对湿度：5%～95% RH
  ●耐盐雾性：可在沿海地区使用
  ●校准附件一套
  ●保护功能：电源防雷，结露保护；
  ●软件系统：RS232 数据接收软件，CS 架构远程观测软件，Web 服务软件；
  ●安装方式：立杆安装，进气口离地面高度1.5m。 
2.12数据采集传输与网络化质控平台软硬件
满足湖北省环境监测中心站对湖北省环境空气自动站的联网技术要求。
1） 空气子站系统软件
（1）监测数据采集（分钟、小时值）
· 兼容当前国内外不同品牌的空气自动监测仪器（满足国家空气网建设要求的仪器设备），实现不同品牌不同型号仪器的联网接入，建立湖北省仪器品目数据库。当监测仪器发生变更时，系统能智能识别和配置，兼容新的仪器设备。
· 具备对大气自动监测站各监测参数的实时采集功能，目前监测参数包括：气态污染物（SO2、NO-NO2-NOx、O3、CO）、颗粒物（PM10、PM2.5等）、能见度、城市摄影系统、安保视频系统以及气象参数（气压、风速、风向、温度、湿度、降雨量）,系统软件要具备监测参数的扩展功能。
· 根据《环境空气质量指数AQI技术规定》（HJ 633-2012）的要求，对采集的实时数据进行小时值、日均值等计算、存储。
（2）仪器状态采集：与监测数据同步采集并显示PM10、PM2.5、SO2、NOx、CO、O3等主流仪器设备（满足国家空气网建设要求的仪器设备）所具备的全部状态量及状态的上下限值（或范围），生成并记录的状态标识用于实时监测数据的有效性判断。
（3）仪器报警信息采集：实时采集并显示仪器设备内部集成的故障报警信息，同步采集仪器状态量超限报警信息。
（4）监测数据主动、被动传输，并能断点续传。
按照《环境监测信息传输技术规定》（HJ 660-2013）的要求，子站的监测数据以一对三的形式主动上传到地市站、省中心站和中国环境监测总站，作为实时发布系统的数据源（主动传输）。同时地市站及省中心站也可以主动向子站发出收集数据请求，要求子站上传分钟值、小时均值数据（被动传输）。两种传输方式均要求具有断点续传功能。系统内的数据与总站国家网系统的数据同步保持一致。
（5）监测数据存储
按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的要求，能够存储实时监测数据，要求实时数据带标记位（如正常状态、质控状态、断电状态、仪器通信故障状态、仪器故障状态、设备维护状态等）。要求按合理的逻辑判断并存储小时均值的标记位，便于对数据进行有效性审核。至少每5分钟存储仪器内部工作状态的参数信息。
（6）质量控制
能够按照HJ 193-2013和HJ 655-2013 标准要求对前端子站的气态污染物和颗粒物监测设备进行自动化质量控制，并根据质量控制结果对前端子站仪器运行状态和性能进行评判，能显示和保存历史评判结果及原始质控过程数据。
（7）数据查询与导出
导出系统内存储的各类监测数据（监测值、状态值、报警值）、质控数据，主要包括：
· 单个与多个监测项目的实时数据查询与导出。
· 单个与多个监测项目不同时段的历史数据查询与导出。
· 前端子站所有质控数据的自定义查询与导出
（8）图片传输
针对部署有城市摄像系统的前端子站，对系统所拍摄的实时照片进行传输，满足实时发布系统的要求。
（9）必须与湖北省空气自动站联网管理平台的市站版系统、省站版系统实时传输数据，确保全省气站在一个平台内监控管理。
2）县级站运行维护和数据审核系统软件
        县级站运行维护和数据审核系统要求管理和监控所辖区域的前端子站，将前端子站的实时数据收集并上传、完成数据有效性审核、报表制作、数据入库、查询分析、权限控制、系统管理等功能。对前端子站的质控结果进行应用，记录存储系统的不同操作人员，如日报值班人员、报表管理员、系统管理员等，并能通过权限系统灵活配置及控制系统操作人员的权限。
   （1）自动审核数据
可对监测数据的有效性判断进行设置后，系统自动对实时数据进行审核，并加标记注明。系统能根据子站同步至地市站的小时均值数据和数据标记位进行反向追溯，查询该时段空气子站每一台监测仪器的运行状态和监测数据。系统能根据每一个子站的小时平均数据和标记位自动进行空气质量指数AQI的计算和数据有效性的判别与说明。为实时发布系统提供数据源。
（2）人工审核数据
数据审核功能审核形成空气质量日报所需的基础数据，需要审核的监测项目包括SO2、NO、NO2、NOx、CO、O3以及PM10、PM2.5。
· 数据修约：日报人员可以按国家的技术规范修改污染物的监测值、标记位。在数据修改的过程中，系统需保证NOx=NO+NO2(体积浓度方式)的逻辑关系,合理处理PM10与PM2.5的倒挂关系。系统管理员可以通过权限控制日报值班人员可否对监测值进行修改。系统要求能对比修改过的数据和原始数据及还原原始数据。
· 分段审核：日报审核过程的按小时审核保存，要求在审核小时值时，可随时分段进行，且审核时根据最新的质控结果作为参考。
· 检出限控制：按相关技术规范，对监测值出现负值或低于检出限时，进行标记。
· 数据解锁：审核完成后，一般按谁审核，谁负责的原则，在确认生成日报后，审核值不能再修改。特殊情况，若确实需要修改数据，需由管理员对数据进行解锁。
· 动态扩展：要求在需审核的污染物增加后，不用修改程序，也能审核增加污染物。
（3）AQI报表的生成及导出
要求完成6参数AQI空气质量日报、月报、年报、AQI动态统计及汇总表等各类统计报表的生成、预览、导出、打印、查询等功能。
· 空气质量日报及小时报：系统自动根据日报要求的统计时间段及相关规范，生成6参数AQI日报，并根据《环境空气质量指数AQI技术规定》（HJ 633-2012）的要求，生成规定格式的空气质量日报及小时报。日报确认生成后，日报统计时间范围的污染物监测值及零值不能再修改。所有日报及小时报均要求能预览、导出、打印、查询；
· 月报及年报：每月按污染物日均浓度值、气象数据日均值对子站及城区形成污染物参数月报表；每月按子站及城区对污染物形成子站日均浓度值月统计表；每年形成对各子站、城区月平均浓度值年统计报表。所有月报及年报均要求能预览、导出、打印、查询；
· AQI动态统计及汇总表：每年对各子站、城区形成AQI汇总统计表。AQI动态统计及汇总表均要求能预览、导出、打印、查询。
（4）数据传输
· 数据同步：系统实时同步所辖每个子站的实时数据到县级站数据库，每个污染物小时均值应有明确单位、分钟值个数、标记位、质控结果等信息。若出现断网情况，实时数据采集模块应该具有数据缓存及续传功能，当网络恢复后，自动将自断网后的所有数据上传到中心站数据库；
· 数据上传：根据省中心站空气质量实时发布系统的接口要求，上传数据到发布系统。同样要求具有断网后的数据缓存及续传功能。
· 日报完成后，要求将形成日报的所有子站及城区的所有污染物日均浓度值、气象参数日均值，AQI指数、首要污染物等统计信息入库。确认入库后，所有相关监测值不能再修改，同时将本地数据库审核后的数据，同步到湖北省环境监测中心站的省级系统数据库。
（5）数据综合分析应用
根据《环境空气质量指数AQI技术规定》（HJ 633-2012）的要求，系统应具有数据的横向对比（环比）、数据的纵向对比（同比）数据的交叉对比（三维对比）及用户自定义查询等数据分析功能。用户可以自定义选择站点、参数、日期的组合，对各种数据进行同比、环比及数据的深度查询、分析应用，查询结果以二维或三维图表的方式显示。
（6）数据查询导出
按照《环境监测信息传输技术规定》（HJ 660-2013）对空气监测数据格式的要求，导出系统内存储的各类监测数据、评价数据、质控数据。并能对质控结果进行应用及分析。
（7）系统管理
地市站系统软件要求同时兼容集中管理和单独管理两种方式，地市中心站可以集中管理所辖区县的子站，进行数据审核和上报。经市站授权后，县级站也可以单独管理所辖区域的子站，并将数据审核结果保存到地市站数据库。
完成自动监测系统数据有效性审核参数设置、日报参数设置、设备维护日志等功能，自动生成环境空气自动监测系统调试报告和试运行报告。
（8）必须与湖北省空气自动站联网管理平台的市站版系统、省站版系统实时传输数据，确保全省气站在一个平台内监控管理。
   3）县级站VPN网络通讯设备
· VPN加密速度（AES 128bits）不低于10Mbps

· 同时支持IPSEC、SSC两种主流VPN协议，必须符合国密办IP Sec VPN标准，支持不低于5个IP Sec VPN

· 具备4个以上百兆电口，并发连接数不低于10000

· 网络吞吐量不低于10Mbps，安全过滤宽带不低于10 Mbps

· 与地市网和省网系统均可兼容
 (三) ★环境空气自动监测站站房工程建设及配套设施要求
  1）用途：为环境监测设备提供恒温容纳场地，并为仪器设备的正常运行提供防雷、防风、防火等安全保障。
  2）项目建设内容及技术要求：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	监测站站房
	㎡
	24
	材料、尺寸标准和质量要求详见设计图纸

	2
	空调机
	台
	1
	2匹机房专用，变频节能具有来电自动恢复功能。

	3
	UPS
	台
	1
	信号与数据传输供电，延迟两小时

	4
	除湿机
	台
	1
	满足系统实际需求。

	5
	吸尘器
	台
	1
	

	6
	自动气体灭火器
	个
	1
	

	7
	温湿度计
	个
	1
	

	8
	铝合金梯子
	件
	1
	

	9
	办公桌椅、资料柜
	套
	1
	

	10
	中心站台式计算机、激光彩色打印机
	套
	1
	19宽屏国内著名品牌

	11
	电源控制柜、电源面板
	
	1
	满足系统实际需求。

	12
	独立80KVA三相供电线路
	条
	
	站房内外线不小于10 m2

	13
	独立10兆光纤通讯线路
	条
	1
	

	14
	网络机柜
	件
	1
	19英寸自动控制柜

	15
	防 雷
	
	1
	站房、仪器、信号三级防雷

	16
	供排水系统
	
	1
	满足实际需要


城市环境空气自动监测站的新建站房的建设和改造应满足环境空气质量自动监测技术》(HJ/T93-2005))中对站房部分的要求,原有站房的改造视条件参照新建站房的委求执行。具体要求如下:
(1)、站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备,并预留人员操作和仪器维修的空间。“十二五“期间，城市站配置的仪器设备包括4种反应性气体(S02、NO2、03、CO)监测仪、气体质控设备、两种颗粒物(PM10、PM2.5)监测仪、环境摄影仪、数据采集仪、中控电脑、配套采样系统、稳压电源。上述设备至少需要两组机柜,考虑到采样头相距应该2米以上(道免相互干扰),每组机柜应有4平方米的空间。同时考虑到自动监测室、缓冲间、空调、消防、通讯设施以及人员操作等空间需求，站房面积应在15平方米以上为宜。
(2)、站房需设置为平顶结构，以保障房顶采样流场的畅通，站房楼梯需为坡梯，站房房顶需设置必要的护栏，在北方地区应考虑在房顶上架设钢丝板防滑通道，以保障操作人员的安全和设备维护的便利。房顶需预先设置有用于固定采样装置的辅助物件.
（3）、站房应为双层密封窗或无窗结构，墙体应有好的保温性能，新建站房需考虑在门与仪器房之间设置缓冲间，原有站房的改建视条件决定，尽可能设置缓冲间，以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。
（4）、站房视环境条件安装温湿度控制设备(空调、暖气、除湿器)，使站房室内温度在25C士5C，相对湿度控制在80%以下，应安装有温湿度传感显示器.
（5）视站房面积的大小和需要，在站房内各区域分别设置来电自启动体式空调机和装带遮盖的换气扇。空调功率应由该区域面积确定，空调和换气扇的使用视环境条件变化合理使用。
（6）、站房需有防水、防潮措施，一般站房地层应离地面(或楼顶)有25cm的距离。
(7)、站房需根据建筑和消防条例装备必要的消防及火警警报设施，如有易燃易馨品，须有警示标示。
（8）新建站房的房顶需预先设置采样进气的预贸口,参考孔径为75-140mm。预留口须在建筑时使用不锈刚或工程塑料管同时建造，钢管的两端需预留法兰（房顶一侧的法兰需留有足够高度，避免雨雪影响），用于采样管的固定或接入，以免反复在房顶打孔，破坏防水层和隔热层。
（9）、零气的进气需从外界接入时，采样口应设置在墙壁的上方，或通过采样预留口接入。
（10）、采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置，应设置右靠近站房下部墙壁上，排气口离站房内地面均离应保特在20cm以上。
(11)、在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆或气象塔时，气象杆、塔与站房顶的垂直高度应大于3M，并且气象杆、塔和子站的建筑结构应经受10级以上的风力（南方沿海地区应能经受12级以上的风力）。
(12)站房供电必须采用三相供电，分相使用，站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规范中总用电功率的需求。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施，设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响。
(13)站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超过220V士10%.。配电柜应有断电后延缓一定时间重新供电的电源延时智能装置，避免短时间内反复停电对仪器造成的冲击影响。
(14)站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上，不要设置在地板上，以道免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。
(15)站房需有三级防雷装置。站房的防雷系统需覆盖包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施，站房需有良好的接地线路，接地电阻<4Q。设备需配有信号防雷设施。站房的防雷系统需有专业公司设计安装，并通过当地主管部门的检测。
(16)站房需有电磁波干扰的措施。站房应尽可能设置在避免周边有太过靠近的无线基站、大型变压器、高压线的地点。如果有上述干扰时，需在站房建造时增加金属网屏蔽,
(17)建议站房安装安保系统，如门禁、视频监控等设备确保站房和设备安全。
(18)在已有建筑物屋顶上建立站房时，若站房重量经正规建筑设计部门核实超过屋顶承重，在建站房前应对建筑物屋顶进行加固。
(19)站房周边应有良好的有线和无线电接入设施，保障通讯的稳定和畅通。有条件时，尽可能使用光纤通讯，以支持安保和监控视频、环境能见度视频、数据实时传输、网络在线质控的需要。
(20)站房需配置必要的仪器桌、资料柜、办公桌椅等设施。
第4章   资格审查方法及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。
1、 资格审查方法
公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。
2、 资格审查标准
1.  资格证明文件审查
所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：
1.1  应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
（1） 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2） 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4） 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5） 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
1.2  未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
1.3  招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
1.4  不符合联合体投标相关规定和要求的；
1.5  投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
1.6  资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。
2.  确定资格审查合格投标人
2.1  资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
2.2  资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
2.3  资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
2.4  采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。
第5章   评标方法、程序及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。
1、 评标方法
本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2、 评标程序及标准
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。
（1）  符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：
1.  投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
2.  《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
3.  工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
4.  投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；
5.  出现两个或两个以上不同报价的；
6.  出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
7.  投标报价存在缺项、漏项的；
8.  投标有效期不足的；
9.  无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；
10.  正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；
11.  符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；
12.  未按要求提供招标文件第二章“十 其他注意事项”中规定的书面声明的；
13.  招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；
14.  所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；
15.  未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；
16.  不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；
17.  含有采购人不能接受的附加条件的；
18.  未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；
19.  法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。
（2）  澄清有关问题
1.  评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.  投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.1  投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
3.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
3.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.6  修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。
4.  投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
（3）  综合比较与评价
评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。
1.  商务评议。评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。
2.  技术、服务评议。评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。
3.  价格评议。评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。
3.1  报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。
3.2  小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：
3.2.1 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2.2 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2.3 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。
3.2.4 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2.5 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。
4.  相同品牌处理原则
4.1  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。
5.  计分办法
5.1  集中采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
5.2  各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
（4）  推荐中标候选人名单或确定中标人
1.  评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.  评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
3.  中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4.  评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
5.  中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。
评审因素及评分标准
	内容
	分项
	分值
	评分标准

	评标价格
30分
	投标人价格得分
	30
	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。

	技术要求及实施方案
50分
	技术指标
	30
	提供完整的生产厂家产品说明书（彩页），产品彩页上的技术性能说明、详细规格型号、参数等技术指标没有负偏离的得30分。带星号技术指标一项不符合属无效投标，非带星号技术指标负偏离一项扣2分，超过15向属无效投标。

	
	技术人员
	6
	以有关证书为准，从机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关真实有效的岗位证书及主要技术、服务、管理人员素质等进行评价，第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分；未提供的不得分。

投标人所使用的项目实施人员为本企业员工（以提供人员劳动合同和社保证明为准），依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名。第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分；未提供的不得分。

以上需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。

	
	技术优势
	4
	所投设备整体技术水平和性能优良最高可得2分，主要技术指标、参数明显优越的可加1分，采用新材料、新工艺、新技术，设备先进、环保、节能的加1分；需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。

	
	项目实施方案
	5
	根据投标人站房建设方案、供货方案、设备安装调试方案、项目验收方案的合理性、周密性、科学性等方面，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分。以此类推。

	
	产品评价
	5
	根据所投设备的品牌知名度、市场占有率、设备成熟度、产品运行稳定性等方面，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分。以此类推。

	商务及服务要求
20分
	授权书及承诺函
	3
	如投标人是PM10分析仪、PM2.5分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、多元气体校准仪、零气发生器的制造商，或非制造商提供了制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺书原件，得3分，否则不得分。

	
	体系认证
	2
	投标人通过ISO9001质量认证体系认证和ISO14001环境管理体系认证满足得2分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。

	
	企业状况
	3
	提供2016年的财务审计报告。对比投标人的银行资信证明、企业财务状况、纳税情况等，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名。第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分；

	
	项目业绩与经验
	5
	近三年（2015年9月份以来）投标人每具有一个与县级及以上环保部门环境空气自动监测系统业绩合同计1分，最多计5分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。

	
	售后服务能力
	5
	1、主要产品制造商售后服务承诺、保证计划，售后服务人员能保证2小时应答，如遇突发仪器问题能保证24小时内到达现场并解决问题得2分；
2、主要产品制造商在湖北省内有办事处或分支机构等售后服务点的得1分，市内得2分，县内的得3分，需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。

	
	项目培训
	2
	根据投标人培训方案的合理性、周密性、全面性等方面，由评标专家比较各投标人方案后打分，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分。以此类推。

	总分（100分）


备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须按要求提供有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。
第6章   合同书格式（参考）
（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
合   同   书
项目名称：阳新县新增市级环境空气质量自动监测站工程
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
1.  本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.  甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。
3.  乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。
4.  合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
4.1   招标文件（项目编号：131-Zcg·2018-178）；
4.2   中标的投标文件；
4.3   合同书；
4.4   合同条款；
4.5   集中采购机构发出的中标通知书；
4.6   附件；
4.6.1  甲方在招标期间发布的所有补充通知；
4.6.2  乙方在投标期内补充的所有书面文件；
4.6.3  乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
4.6.4  在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
5.  合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
6.  货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
7.  付款条件：站房及仪器设备经验收合格后一个月首付合同总金额的90%，余下10%于仪器设备质保期满后一个月内付清。
8.  合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
9.  工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。
10.  合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
11.  合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。
12.  合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
甲　　方：
                         乙　　方：
单位名称（盖章）：
                  单位名称（盖章）：
单位地址：
                         单位地址：
法人代表授权人(签字)：             
法人代表授权人(签字)：
联 系 人：
                         联 系 人：
电　　话：                         
电　　话：
传　　真：                         
传　　真：
邮政编码：                         
邮政编码：
开户银行：                         
开户银行：
帐　　号：                         
帐　　号：
税　　号：                         
税　　号：
第7章   投标文件格式（参考）
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
   投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
资格证明文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：
1.  资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2.  应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
2.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
3.  未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
4.  投标人应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明（查询证明原件须放入投标文件正本）；
5.  招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
6.  不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
7.  投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。
说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
商务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
1.  商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2.  投标书（附件一）；
3.  制造商中小企业声明函（附件二）；
4.  中小企业声明函（附件三）；
5.  残疾人福利性单位声明函（附件四）
6.  开标一览表（附件五）；
7.  投标报价明细表（附件六）；
8.  小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；
9.  投标货物、服务清单（附件八）；
10.  交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；
11.  法定代表人授权书（附件十）；
12.  关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
13.  投标人的资格声明（附件十一）；
14.  项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；
15.  项目班子成员情况表（附件十三）；
16.  投标人类似项目业绩表（附件十四）；
17.  招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
18.  符合性审查对照表（附件十五）；
19.  商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；
20.  商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）
21.  商务评议对照表（附件十八）。
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第三部分 技术、服务文件
项目编号：
项目名称：
采购人：
采购内容：
投标人（盖章）
投标人授权代表（签字）：
二0一  年 月
格式（参考）说明：
技术、服务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
1.  技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
2.  投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
3.  技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
4.  技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；
5.  技术、服务评议对照表（附件二十一）；
6.  招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。
说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。
附件1、 投标书
采购人（或采购代理公司）：
依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。
1.资格证明文件； 
2.商务文件；
3.技术、服务文件。
在此，我方宣布同意如下：
1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；
4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；
5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；
6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。
投标人：
地  址：
电话/传真：
电子邮件：
投标人(公章)：
投标人授权代表（签字）：
日    期：
开户银行：
帐号/行号：
附件2、 制造商中小企业声明函
制造商中小企业声明函
（适用于货物类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人）_的____项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.由本公司制造的货物清单见下表：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：
制造商法定代表人（签字或盖章）：
日   期：
附件3、 中小企业声明函
中小企业声明函
（适用于工程类、服务类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加__（采购人）的____项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


附件4、 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（适用于货物类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
2.由本单位制造的货物清单见下表：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：
制造商法定代表人（签字或盖章）：
日   期：
残疾人福利性单位声明函
（适用于工程类、服务类项目）
采购人（或采购代理公司）：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：
投标人授权代表（签字）：
日   期：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件5、 开标一览表
投 标 人：
项目名称：
项目编号：                所投包号：
	序号
	名称
	品牌、型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：万元整（¥）
大写：万仟佰十元整

	项目工期
（服务期限）
	（单位：日历天）

	质保期
	（单位：年）

	备注
	小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）：
万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%）


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。
2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。
3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。
4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件6、 投标报价明细表
投 标 人：
项目名称：
项目编号：                所投包号：
	序号
	名称
	品牌型号规格
	数量
	制造商名称
	单价
	分项合计

	1 
	货物1（工程或服务）
	
	
	
	
	

	2 
	货物2（工程或服务）
	
	
	
	
	

	3 
	货物3（工程或服务）
	
	
	
	
	

	4 
	货物4（工程或服务）
	
	
	
	
	

	5 
	货物5（工程或服务）
	
	
	
	
	

	6 
	货物6（工程或服务）
	
	
	
	
	

	7 
	货物7（工程或服务）
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。
3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件7、 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	制造商名称
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	分项
合计
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件8、 投标货物（工程或服务）清单
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	货物（工程或服务）名称
	主要规格、技术参数
	数量
	制造厂家/产地及国家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件9、 交纳投标保证金的银行凭证
采购人（或代理公司）：
  （投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。
	投标人
	全  称
	

	
	地  址
	

	
	邮  编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐  号
	


投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
	粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）
注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间


说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。
附件10、 法定代表人授权书
采购人（或代理公司）：
兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。 
被授权代表无转委托权。
授权单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：____年____月____日
附：
投标人授权代表单位名称：
职务： 性别：
身份证号码：
电话：
	粘贴被授权人身份证（清晰影印件）


附件11、 投标人的资格声明
1．名称及基本情况：
（1）投标人：
（2）地址：     邮编：
电话：     传真：
（3）成立或注册日期：
（4）单位性质：
（5）法定代表人或主要负责人：
（6）员工人数：
（7）注册资本：
（8）实收资本：
（9）上年末资产负债表：
1）固定资产
原   值：    净   值： 
2）流动资金：
3）长期负债：
4）短期负债：
2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况： 
（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：
	生产基地地址
	生产的项目
	年生产能力
	员工人数

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：
（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：
	销售服务网点名称和地址
	主要服务范围
	服务人员数
	内部等级

	
	
	
	

	
	
	
	


3．投标人认为需要声明的其它情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。                      
投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
日    期：年月 日
附件12、 项目负责人、技术负责人简历表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	项目时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件13、 项目班子成员情况表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	姓 名
	专 业
	年 龄
	从事本行业工作年限
	在本项目中承担的工作
	个人专业资质及证书

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件14、 投标人类似项目业绩表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	项目金额
	

	项目负责人姓名
	

	项目时间
	

	项目内容
	


说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件15、 符合性审查对照表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件符合性审查条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件16、 商务要求响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件商务要求条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件17、 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件商务要求“★”号条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件18、 商务评议对照表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件商务评分标准
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1.1 
	
	
	
	

	1.2 
	
	
	
	

	1.3 
	
	
	
	

	1.4 
	
	
	
	

	1.5 
	
	
	
	

	1.6 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件19、 技术、服务要求响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件技术、服务要求条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件20、 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件技术、服务要求“★”号条款
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
附件21、 技术、服务评议对照表
投 标 人：
项目编号：                所投包号：
	序号
	招标文件技术、服务评分标准
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	2.1 
	
	
	
	

	2.2 
	
	
	
	

	2.3 
	
	
	
	

	2.4 
	
	
	
	

	2.5 
	
	
	
	

	2.6 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：
投标人授权代表（签字）：
投标时间：
0 / 70

