阳新县县级政府采购询价采购需求公示

及征集供应商名单公告

（阳新县妇幼保健院手术室麻醉机、监护仪询价采购项目）

依据阳采计[2018]A177号函要求，立信中德勤（北京）工程咨询有限公司就阳新县妇幼保健院手术室麻醉机、监护仪询价采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg.2018-196

二、项目名称：阳新县妇幼保健院手术室麻醉机、监护仪询价采购项目

三、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格、参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1台 | 详见设备采购需求 |  |
| 2 | 监护仪 | 1台 | 详见设备采购需求 |  |

- 采购预算： 49 万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至 2018 年9月29日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或立信中德勤（北京）工程咨询有限公司提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：

1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接免费下载。

2、采购需求下载：（格式见附件）

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱313151798@qq.com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。

九、联系方式：

采购代理机构：立信中德勤（北京）工程咨询有限公司

联系人：汪珍珍

电话：15871154648

电子邮箱：313151798@qq.com

联系地址：阳新县兴国大道富豪春天小区一单元

采购人：阳新县妇幼保健院

联系人： 魏 豪

联系电话：18062288270

地址：儒学路81号

附件1：（阳新县妇幼保健院手术室麻醉机、监护仪询价采购）采购需求（见采购需求下载）

附件2：供应商报名表

立信中德勤（北京）工程咨询有限公司

2018年9月26日

附件1：一、采购需求

麻醉机招标参数

整机通过CFDA和CE认证，数量1台

主机部分：

- ★麻醉机主机显示屏幕≥12英寸，彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。(需截图证明)

- 两个大容量旋转式抽屉，工作台面有效工作面积≥1100cm2。

- ★中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式（解锁和锁定为同一踏板），采用导电、静音脚轮。

- 具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥7个，且照明亮度无极可调。

- 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。

- 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

- 后备锂电池，电池容量5000mAh，使用时间≥95分钟。

- ★配备有外部气体出口ACGO（辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计），气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

- 具有辅助供氧功能。

- 具有1个以上辅助网电源插座，带隔离变压器，为围术期设备提供电源支持。

- ★麻醉机主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享，此次需配备主流呼吸末二氧化碳监测模块功能。

- 吸气阀前端具有安全阀，机械通气安全平稳。

气源部分

- 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- 具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，适合低微流量麻醉手术。

- 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

麻醉呼吸机：

  - ★气动电控呼吸机。

  - ★适用范围：成人、小儿和婴幼儿。（需提供注册证证明）

  - 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

  - 通气模式：标配VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、PSV、PRVC。

  - ★在容量控制模式下潮气量设置范围：15ml～1500ml。(需提供检验报告证明)

  - 呼吸频率：4～100次/min。

  - ★吸呼比：4:1～1:10。(需提供检验报告证明)

  - 压力限制范围：10~100cmH2O。

  - 吸气暂停：OFF，5%~60%。

  - 吸气触发：流量触发1~15L/min，压力触发-20~-1cmH2O。

  - 参数监测：呼出潮气量、吸入潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力（峰压、平均压、平台压、PEEP）、氧浓度、吸呼比、动态肺顺应性、气道阻力，主流呼吸末二氧化碳检测，可选配：麻醉气体浓度监测，可根据年龄段设置监测MAC值，标配氧电池。

  - 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形，能够4道波形同屏显示。

  - 具有体外循环模式。

呼吸回路：

  - 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

  - 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

  - 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。

  - 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可高温（134℃）高压消毒（回路上有明确标识）。

  - 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

  - 回路加热功能，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性。

  - 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装。

  - 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

  - ★回路泄漏量小于80ml/min。(需提供检验报告证明)

蒸发罐:

1.★标配进口Vapor 2000蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。(需提供检验报告证明)

2.主机标配双罐位，标配一个七氟醚挥发罐，具备互锁功能。

3.挥发罐容量大于280ml。

4.具有安全运输模式-T模式，转运无需排空麻醉药。

报警性能：

具备持续气道高压报警、气道压力上下限报警、潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、氧浓度上下限报警、电源故障报警等报警功能。

监护仪招标参数

1、★基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明

2、★标准配置：5导心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、IBP（双有创血压）、儿童/新生儿配件，≥17英寸LED背光触摸屏、4000mAh锂电池、内置记录仪

3、可选配参数：12导心电、Masimo/Nellcor SPO2（配原装接头）、

4、监护仪硬件结构：

5、插件式监护仪，基础6参数模块以外，可扩展四个插件模块。模块采用金手指连接，数据传送采用红外传输方式，从根本上杜绝电磁干扰，可选配ETCO2、AG、C.O.、ICG、麻醉深度。

  - ★≥17英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入。同屏最多可显示10通道波形

  - 外部接口包括RJ45网口、USB接口、DVI接口、护士呼叫接口、地线接口、手写笔卡槽

  - 无风扇设计，铝镁合金支架设计

6、监测参数：

a)    标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温

b)    支持3/5导心电测量， 具有多种心律失常分析、起搏分析功能，共模抑制比≥105dB

c）  ST段分析功能适用于成人、小儿、新生儿

  - 血氧需配置PI灌注指数功能

  - 具有心动干扰（CVA）识别功能

  - 无创血压具有辅助静脉穿刺功能

  - 呼末支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶

7、系统功能：

a)    ★支持拼音、五笔、手写中文等输入方式

b)    ★具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键

c)    ★具有智能脉搏音，导联自动识别功能

d)    ★全参数具有智能报警技术，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警

e)    具有病档信息中文手写输入功能

f )    具有数据掉电保存功能，150小时趋势图表，200组报警事件，200组心律失常报警，2000组无创血压测量数据，40小时全息波形回顾。

g )    可接入护士呼叫系统，支持USB软件升级、数据导出，支持外接显示器，支持有线、无线网络的连接，可组成多达120台中央监护系统

  - 支持USB卡数据存储，掉电保存，实时病例存储、回顾

  - DVI-D接口支持数字视频信号输出，方便临床培训和教学工作。

  - 支持有线、无线混合接入监护中央站、CIS等信息系统。

  - ★支持夜间监护模式，镭射背光按键，方便夜间操作，并可支持关闭背光

  - 具有锁屏保护功能，屏面亮度五级可调，音量十级可调，具有一键静音键

  - 支持标准界面、4波形、6波形、8波形界面、列表界面、趋势共存界面、oxyCRG动态刷新界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导、它床观察界面，可冻结界面。

  - 波形同步显示可显示10通道，12导心电波形同屏显示

  - 每通道波形可自由选择监测参数，灵活调节界面

  - 五种计算功能，含有药物浓度计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算

二、其他：

1、质量要求：

1）公司所提供的产品应是全新、原装正品。

2）公司所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须更换同品牌、同型号新设备。

3）设备质保期：免费保修≥1年。在质保期内，对产品实行“三包”服务。同一设备、同一质量问题在质保期内连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备。

4）采购人需无偿提供设备工作站。

2、交货期：合同签订生效后20天内。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、验收：公司将货物运到采购人指定地点，安装调试结束，由采购人组织现场验收；因货物本身的质量问题和运输装卸发生损失的，应由供应商提供更换，费用全部由供应商承担。

5、付款方式：货到验收合格付40%，第二年付30%，分三年付清。

6、采购数量：麻醉机一台，监护仪一台；

7、采购预算：49万元。超过预算金额作废标处理。

8、带星号技术条款为必须满足要求，一项不满足属不响应采购文件；非带星号技术条款为一般要求，一项不满足加价2%参与评审。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：                                     项目编号：

| 供应商名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)； |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。