阳新县县级政府采购询价采购需求公示及征集供应商名单公告
   （阳新县中医医院功能磁刺激治疗工作站、生物反馈康复仪、盆底肌训练系  统工作站、多功能光子治疗系统采购项目）
       依据阳财采计备【2019】A27、28、29号函要求，湖北中靖工程咨询有限公司就阳新县中医医院功能磁刺激治疗工作站、生物反馈康复仪、盆底肌训练系统工作站、多功能光子治疗系统采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2019-40、41、42

- 项目名称：阳新县中医医院功能磁刺激治疗工作站、生物反馈康复仪、盆底肌训练系  统工作站、多功能光子治疗系统采购项目

三、采购内容：功能磁刺激治疗工作站、生物反馈康复仪、盆底肌训练系  统工作站、多功能光子治疗系统采购（详情见设备采购清单）。

四、采购预算：第一包，功能磁刺激治疗工作站：48万元

第二包，生物反馈康复仪、盆底肌训练系统工作站：37万元

第三包，多功能光子治疗系统：35万元
五、供应商资格条件
（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件：

1、如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

2、本次采购仅面向国内生产企业及进口产品的国内总代理或有授权的经销商；国内生产企业及进口产品的国内总代理所投标的价格是标的物到阳新县中医医院的价格；根据阳新县政府《合作框架协议》，本次采购标的物，由国药控股阳新有限公司承担集中配送工作，并签订合同；各生产厂家或总代理所投标价格含国控公司配送费。

（四）本项目不接受联合体投标。

六、是否专门面向中小企业：否。
七、需求公示
（一）公示期：本公示发布之日起至 2019 年3月28日17:30时止。
（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：
1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接免费下载。
2、采购需求下载：见附件
（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。
八、征集潜在供应商
（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。
（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱907992710@qq.com递交报名资料）进行报名。
（三）报名资料至少应当包含以下内容：
1.供应商报名表（格式见附件）。
2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。
4.特定条件。

九、联系方式：
采购代理机构： 湖北中靖工程咨询有限公司
联系人：胡金枝       联系电话：0714-7398188

电子邮箱：907992710@qq.com
联系地址：阳新县宏维·华仁北郡11栋33楼3308室

采 购 人：阳新县中医医院

联 系 人：吕志坚     联系电话：0714-7331134

地    址：阳新县陵园大道9号

附件：项目采购需求及供应商报名表：

2019年3月25日

附件1：采购需求

第一包：

功能磁刺激治疗工作站招标参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 硬件 |
| 1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备 行业标准（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； |
| 2 | 整机通过电磁兼容性EMC测试（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）； |
| 3 | 产品组成：专业定制盆底肌磁刺激治疗椅，更符合人体工程学设计，更贴合患者治疗部位；专业定制医用脚踏； |
| 4 | 刺激线圈：标配盆底刺激专用线圈； |
| 5 | 冷却技术：专业的液态循环冷却技术（安全及静音性能远高于传统风冷技术）； |
| 6 | 设备操作平台：一体触摸实体按键的操作方式，符合用户习惯，减轻操作负担； |
| 7 | 一体式主机，万向移动滑轮，方便移动；制动装置，固定防滑动； |
| 8 | 主机一键急停安全保护装置；配备钥匙开关，一键锁机，防止误操作。 |
| 二、 | 主机技术指标 |
| 1 | 磁感应强度：高于3.5T，不高于4000mT±500mT，可从0至最大磁场强度间100级强度调整； |
| 2 | 脉冲频率：介于0.1-20HZ；且0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±0.02Hz；1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±0.2Hz； |
| 3 | 工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s； |
| 4 | 不少于4种工作输出模式：专家处方模式、单次触发模式、连续模式、设定模式； |
| 5 | 不少于5种处方模式，3步启动，简化程序，快捷操作； |
| 6 | 5种可编辑处方，刺激强度、频率、输出期、停止期、治疗时间可调，用于医生制定个性化治疗方案。 |
| 7 | 专家处方模式：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、盆底痛等多种临床治疗方案； |
| 8 | 智能温控：刺激线圈温度显示与控制保护； |

非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

三、时间、地点要求

1、供货时间：合同签订后15个日历天内。

2、供货地点：院方指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：验收合格后6个月付50%，余额50%质保期满后付清。维护保修质保期12个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

第二包：

生物反馈康复仪、盆底肌训练系统招标参数

(一)、生物反馈康复仪招标参数

1、非侵入式压力传感器：无需侵入体内，通过压力感应自动寻找盆底肌

2、可视化生物反馈软件：笔记本电脑、液晶电视双屏显示，治疗数据实时显示

3、腹部压力带：监测患者腹部压力，防止腹部肌肉代偿，引导患者正确用力

4、数据报告可存储、打印；可实时分析、训练患者Ⅰ型肌、Ⅱ型肌及骶神经控制能力

5、多种训练模式，训练时间、难度可调

6、测量范围：0—25 kgf（245N）

7、测量精度：±7%

8、训练模式：LOW、MID、HIGH

9、训练强度等级：1—20级

10、腹压控制等级：1—5级

11、训练时间：1-60min

12、间歇时间：10-60s

（二）、盆底肌训练系统招标参数

1、系统组成

①便携终端；②工作台车；③肌电生物反馈系统软件；④处理分析计算机；⑤打印机；⑥专用盆底电极；

2、系统功能

1、可进行专业的盆底功能评估，实现病房诊疗一体化；

2、内置多款多媒体训练软件，方便病房中进行训练；

3、中央机包括病例信息管理、采集数据管理、肌电数据采集及分析、盆底评估、多媒体训练、模版训练；

4、肌电数据分析软件：包括有，原始表面肌电墨迹图、肌电积分、中位频率(MF)和平均功率频率(MPF)分析、平均曲线图分析、RMS分析、峰值频率(PF)分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值等分析）等多种分析模式；

5、盆底评估具有专业化的评估方案，通过图示及语音提示进行评估步骤的提示，并生成标准化的盆底评估报告，软件中还包括了盆底肌功能的正常参考值；

6、中央机内置多款多媒体训练软件，增加训练的趣味性；

7、标准模板训练方式，使盆底训练更加专业化；

8、软件环境：中英文可切换；

9、软件中集成肌肉解剖图谱模型，作为正确贴放电极的指导；

10、数据可进行格式转换，便于跨平台数据分析；

3、技术规格要求（所有参数以注册证参数为准或必须提供相应的检测报告）：

放大器部分

1、通道数：两通道

2、显示灵敏度：0.05μV/div～20000μV/div分档控制；

3、幅频特性：0.2Hz～10KHz；

4、扫描速度测量误差：1ms/div～5000ms/div时；

5、接地噪声：≤0.4μV(RMS)；

6、共模抑制比：≥110dB；

7、A/D转换率：24Bit；

8、输入阻抗： ≥1000 MΩ；

9、供电方式：锂电池供电或外接电源适配器

10、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5%；

刺激器部分

1、最大电流脉冲输出强度：100mA，步长为1mA；

2、脉冲输出频率：0.1 Hz～120Hz；

3、靶脉冲宽度误差：50μS～1000μS；

4、上升/下降时间0-5s；

5、刺激/休息时间1-10s；

6、治疗时间5-40分钟；

7、刺激方向：单向、双向；

4、售后服务及其他要求

1、便携终端终身维修

2、有免费维修800热线，响应时间＜24小时

3、三个工作日解决不了问题即提供备用机

5、时间、地点要求

1、供货时间：合同签订后15个日历天内。

2、供货地点：院方指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：验收合格后6个月付50%，余额50%质保期满后付清。维护保修质保期12个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

6、非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

第三包：

多功能光子治疗系统用途要求、技术参数规格

㈠用途及要求：多功能光子治疗系统是进行皮肤治疗、美容专用设备。

1、多功能光子治疗系统采用能发射多种波长，有效治疗各种皮肤美容问题，如改善皱纹，去除各种年龄斑、色斑，脱除毛发，紧致皮肤纹理，去除增生的细小血管。该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好。

2、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

㈡技术参数要求：

1、强脉冲光源：560-1200nm和695-1200nm。

选配治疗头 585-1200nm

2、能量密度：10-48J/cm2

3、脉冲方式：独立可调多脉冲技术；

脉冲次数：2-3个脉冲；

子脉宽：2-8ms；

脉冲延迟：5-145ms

- 冷却：0℃，内冷却光导晶体直接耦合；

- 重复频率：0.5Hz；

- 光斑面积：8×34mm2

- 内冷却温度 ：0℃

- 操作界面：10.4吋真彩触摸液晶屏

- 校准装置：高精度人工能量校准系统

（三）、时间、地点要求

1、供货时间：合同签订后15个日历天内。

2、供货地点：院方指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：验收合格后6个月付50%，余额50%质保期满后付清。维护保修质保期12个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

5、非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

附件2：   供应商报名表

- 项目名称：阳新县中医医院功能磁刺激治疗工作站、生物反馈康复仪、盆底肌训练系  统工作站、多功能光子治疗系统采购项目

- 项目编号：131-Zcg·2019-

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 （需提供扫描件并加盖公章） | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 特定条件。 |
|  | 8. 本项目不接受联合体投标。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件注明公司全称、所投项目名称及项目编号。