阳新县县级政府采购询价采购需求公示及征集供应商名单公告
            （阳新县中医医院麻醉呼吸机采购项目）
       依据阳财采计备【2019】A45号函要求，湖北中靖工程咨询有限公司就阳新县中医医院麻醉呼吸机采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2019-62 

2、 项目名称：阳新县中医医院麻醉呼吸机采购项目
三、采购内容：麻醉呼吸机采购 （详情见设备采购清单）。

四、采购预算： 48万元
五、供应商资格条件
（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。
（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）特定条件：

1、如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；

2、本次采购仅面向国内生产企业及进口产品的国内总代理或有授权的经销商；国内生产企业及进口产品的国内总代理所投标的价格是标的物到阳新县中医医院的价格；根据阳新县政府《合作框架协议》，本次采购标的物，由国药控股阳新有限公司承担集中配送工作，并签订合同；各生产厂家或总代理所投标价格含国控公司配送费。

（四）本项目不接受联合体投标。
六、是否专门面向中小企业：否。
七、需求公示
（一）公示期：本公示发布之日起至 2019 年5月8日17:30时止。
（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。
（三）采购需求获取方式：
1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接免费下载。
2、采购需求下载：见附件
（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。
八、征集潜在供应商
（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。
（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱907992710@qq.com递交报名资料）进行报名。
（三）报名资料至少应当包含以下内容：
1.供应商报名表（格式见附件）。
2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
3.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。
4.特定条件。

九、联系方式：
采购代理机构： 湖北中靖工程咨询有限公司
联系人：胡金枝       联系电话：0714-7398188   

电子邮箱：907992710@qq.com
联系地址：阳新县宏维·华仁北郡11栋33楼3308室
采 购 人：阳新县中医医院

联 系 人：吕志坚     联系电话：0714-7331134

地    址：阳新县陵园大道9号

附件：项目采购需求及供应商报名表： 

2019年5月5日

麻醉机技术要求
1、国际一线品牌；适用于成人、小儿和新生儿麻醉
2、数量 ： 一台   

3、技术规格：

3.1 工作条件

3.1.1 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg
3.1.2 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)
3.1.3 后备电池使用时间90分钟
3.2 气源

3.2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于190Kpa时报警

3.2.2 空气气源及接口：具有

3.2.3 快速充氧范围35 - 70 l/min
3.3 流量计
3.3.1 氧气：双管，最低氧流量50ml/min，保证低微流量的要求
3.3.2 空气：双管 

3.4挥发罐

3.4.1 *机身正面2个挥发罐的位置且互锁装置，标配一个柒氟醚挥发罐

3.4.2 能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间
3.4.3 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

3.5 呼吸回路

3.5.1 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；≤2.7L的呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装，且无泄漏 

3.5.2 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染；智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态

3.5.3 附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等
3.5.4 *标配冷凝装置，防止回路积水

3.6 呼吸机 

3.6.1 气动电控呼吸机或电动电控呼吸机

3.6.2 *彩色可折叠呼吸机外置显示屏≥12英寸，方便医生多角度观察

3.6.3 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力控制、手动通气、电子PEEP ；可选配其他通气模式。
3.6.4 小儿、成人一体化上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
3.6.5 容量模式下潮气量设置：20ml-1400ml，压力控制模式可达到5ml
3.6.6 呼吸频率：4-90 次/分钟

3.6.7 吸呼比：2:1到1:4
3.6.8 最大吸气流速：120 L/min
3.6.9 吸气平台时间：5%-75%吸气时间

3.6.10 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O
3.6.11 压力限制范围：12到 100 cmH2O

3.6.12 PEEP范围：0，4 到 20 cmH2O
3.6.13 具备流量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；

3.6.14 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全

3.6.15 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式

3.7 数字和波形监测
3.7.1 监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记
3.7.2 潮气量监测范围：5 到1500ml

3.7.3 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
3.7.4 *配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；可最多同时存储6道环信息。

3.8 传感器

3.8.1 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml
3.8.2 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min
4、时间、地点要求

（1）供货时间：合同签订后15个日历天内。

（2）供货地点：院方指定地点

（3）质保期：一年
（4）付款方式：验收合格后6个月付50%，余额50%质保期满后付清。维护保修质保期12个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

5、带★号技术指标一项不满足属不响应采购文件，非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

附件2：   供应商报名表  

3、 项目名称：阳新县中医医院麻醉呼吸机采购项目
4、 项目编号：131-Zcg·2019-62

	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话

（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料

（需提供扫描件并加盖公章）
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7. 特定条件。

	
	8. 本项目不接受联合体投标。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件注明公司全称、所投项目名称及项目编号。
