附件1：采购需求

**GE 双排CT原装球管技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数 | 单位数量 |
| CT球管 | 1、原装球管型号：D3161T \*2、靶面材质：镀铜石墨阳极靶面3、灯丝材质：钨铼合金灯丝4、焦点尺寸：0.7mmx0.9mm/ 1.2mmx1.2mm5、球管热容量：2.0 Mhu6、阳极靶面转速：8400rpm \*7、阳极最大散热率：820KHU/Min \*8、重量：49.5 +/- 1.5 kg \*9、使用稀土合成材料生产的玻璃管芯10、使用高科技钨钛合金材料制造的阳极轴承 \*11、阳极采用最新科技的散热涂层、最新技术工艺的超强散热管套12、具有高压保护系统13、球管内具有压力传感器和温度传感器等自动报警保护装置14、球管内具有故障代码查询功能15、产品符合国家和GE厂家相关标准 \*16、CT原厂球管符合国家辐射剂量检测17、提供CT原厂对球管及安装的认可报告18、提供CT原厂工程师安装服务并出具CT原厂安装报告 \*19、球管安装工程师具有原厂资格证明,持证上岗 \*20、球管曝光1万次以内免费全赔，曝光8万次以内按比例赔偿 | 1套 |

备注：带星号技术条款一项不满足属不响应采购文件；非带星号技术条款一项不满足加价2%参与评审。

**二、商务要求**

1、交货期限：合同签订后15天内

2、交货地点：阳新县第二人民医院指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：验收安装合格后付30%，余额70%两年内付清。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：阳新县第二人民医院CT球管采购项目

 项目编号：131-Zcg·2019-58

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7. 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| **建议** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。