附件1

一、技术规格与要求

|  | 货物需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数 量： |
| 三、 | 设备使用单位： |
| 四、 | 设备用途说明： 心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、术中、穿刺等 |
| 五、 | 主要技术及系统概述 |
| 5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| ★5.1.1 | ≥17英寸高清晰度彩色LED显示器，扫描方式：逐行扫描，高分辨率；≥9.5英寸液晶触摸操作屏 |
| 5.1.2 | ≥190,000系统通道 |
| 5.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 5.1.4 | 数字化彩色及能量多普勒单元 |
| 5.1.5 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
| 5.1.6 | 数字化波束形成器，多倍声束处理 |
| ★5.1.7 | 空间复合成像技术：可做曲线别针试验证明≥9线发射（附图证明）；并且可以与彩色模式同时使用（附图证明） |
| 5.1.8 | 智能化斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，≥6级调节 |
| ★5.1.9 | 具备弹性成像及弹性定量分析技术，一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析（附图证明） |
| 5.1.10 | 线阵探头二维视野角度独立偏转功能 |
| 5.1.11 | 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头） |
| 5.1.12 | 具备解剖M型，并且存储的动态图像仍可重新取M型图 |
| ★5.1.13 | 具备组织多普勒功能，包括组织多普勒速度图、频谱图、心肌运动追踪定量分析曲线等，一幅图中可取≥8点心肌进行运动曲线分析（附图证明） |
| 5.1.14 | 中文操作界面 |
| 5.1.15 | 系统内置中文操作说明书 |
| 5.1.16 | 支持心内膜自动包络计算功能，在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，一幅图像分三部分显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据（附图证明） |
| 5.1.17 | 具备血管内中膜厚度自动测量 |
| ★5.1.18 | 系统内置实时操作切面指导工具，可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图（附图证明）与扫查手法图片（附图证明）并配以文字说明，可实时指导操作者进行标准切面的正确扫描 |
| ★5.1.19 | 具备灰阶血流成像，非多普勒原理，非造影技术，最直观的显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点（附图证明无取样框） |
| 5.1.20 | 图像一键优化功能 |
| 5.2 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |
| 5.2.1 | 一般测量 |
| 5.2.2 | 妇产科测量 |
| 5.2.3 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.2.4 | 实时多普勒自动包络、测量和计算 |
| 5.2.5 | 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 |
| 5.2.6 | 外周血管测量与分析 |
| 5.2.7 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.3 | 图像存储与电影回放重现及病案管理单元 |
| 5.3.1 | 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像 |
| 5.3.2 | 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节 |
| 5.3.3 | 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |
| 5.3.4 | 超声主机内置硬盘≥500GB，主机一体化USB接口≥6个 |
| 5.3.5 | DVD 驱动器 |
| 5.4 | 输入/输出信号 |
| 5.4.1 | 输入：CD/DVD、USB、VGA |
| 5.4.2 | 输出：VGA、S-Video、Audio、DVD、USB |
| 5.5 | 连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 |
| 六、 | 技术参数及要求 |
| 6.1 | 探头规格 |
| 6.1.1 | 探头接口≥3个 |
| 6.1.2 | 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18MHz |
| 6.1.3 | 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种 |
| 6.1.4 | 探头配置：电子凸阵一把、电子线阵一把、电子相控阵一把 |
| 6.1.5 | 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置 |
| 6.1.6 | 扫描频率： |
|  | 电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0MHz |
|  | 电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0MHz |
|  | 电子相控阵：可视可调中心频率2.0—4.0MHz |
| ★6.1.7 | 相控阵探头扫描角度≥120度（附图证明） |
| 6.1.8 | 支持超高频线阵探头，最高可视可调中心频率达18.0MHz（附图证明） |
| ★6.1.9 | 支持双微凸平面探头，双微凸平面可同时显示穿刺引导线（附图证明） |
| 6.2 | 二维灰阶显像主要参数 |
| 6.2.1 | 发射声束聚焦：≥8段 |
| 6.2.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥5000幅、回放时间≥60秒 |
| 6.2.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.2.4 | 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段 |
| 6.2.5 | 超声系统最大探查深度≥33cm（附图证明） |
| 6.2.6 | 256灰阶 |
| 6.2.7 | 系统动态范围≥260dB |
| 6.2.8 | 凸阵探头最大视野，18cm深度时帧频≥40帧；相控阵阵探头≥120度视野，18cm深度时帧频≥60帧（附图证明） |
| 6.3 | 频谱多普勒 |
| 6.3.1 | 方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPRF；连续波多普勒 CWD |
| 6.3.2 | 多普勒发射频率可视可调 |
| 6.3.3 | 最大测量速度：PWD：血流速度≥20 m/s，CWD: 血流速度≥40 m/s；最小测量速度：≤1mm/s |
| 6.3.4 | 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示（附图证明） |
| 6.3.5 | 多普勒取样宽度1-16mm |
| 6.3.6 | 频谱多普勒实时自动包络测量技术，可测算参数≥12种 |
| 6.4 | 彩色多普勒 |
| 6.4.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.4.2 | 彩色自适应增强功能 |
| 6.4.3 | 彩色多普勒方向性能量图 |
| 6.4.4 | 多普勒频率可视可调≥3段 |
| 6.4.5 | 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧 |

备注：带星号技术条款一项不满足属不响应采购文件；非带星号技术条款一项不满足加价2%参与评审。

二、商务要求

1、交货期限：合同签订后30天内

2、交货地点：阳新县枫林卫生院指定地点

3、质保期：免费保修三年

4、付款方式：按三年分批付清。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：阳新县枫林镇卫生院彩色多普勒超声诊断机采购项目

项目编号：131-Zcg·2019-159

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| 建议 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。