阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131 - Zcg . 2019 -

采购人：  阳新县公安局

项目名称：阳新县公安局刑事科学技术实验室工程

采购内容：实验台设备、通风系统、智能物证管理系统

湖北方圆工程造价咨询有限公司

二0一九年九月

目   录

第一章	投标邀请书	3-4

第二章	投标人须知	5-17

第三章	项目技术规格、参数及要求	18-42

第四章	资格审查方法及标准	42-43

第五章	评标方法、程序及标准	44-49

第六章	合同书格式（参考）	50-51

第七章	投标文件格式（参考）	52-69

- 投标邀请书

依据 阳财采计备[2019]A130号备案表的要求， 湖北方圆工程造价咨询有限公司 受 阳新县公安局的委托，就 阳新县公安局刑事科学技术实验室工程采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号：131 - Zcg . 2019 -

- 项目名称： 阳新县公安局刑事科学技术实验室工程采购项目

- 招标内容：详见招标文件技术参数和货物清单

- 采购预算：人民币110.26万元整

- 资金来源：政府资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不接受联合体形式的投标。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2019年9月27日至2019年10月10日前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2019年10月22日9时00分（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2019 年10月22日9时00分

开标地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购人： 阳新县公安局

联系人：      陈林

联系电话： 13872122771

地址：  湖北省黄石市阳新县阳新大道1号

采购代理机构： 湖北方圆工程造价咨询有限公司

联系人： 潘泳安

联系电话： 13297668788

地址： 阳新县兴国镇熊家垴小区1栋25楼2503

2019年9月27日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131 - Zcg . 2019 - |
|  | 项目名称 | 阳新县公安局刑事科学技术实验室工程 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县公安局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：湖北方圆工程造价咨询有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件  （详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件      （详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受湖北方圆工程造价咨询有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案，否则按照无效投标处理。

- 中标后分包（本项目不允许分包）

- 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 17、投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。不收取投标保证金。

- 18.投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 19、投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 20、投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件正本和副本一起密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 21、投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 22、投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 23、开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 24、资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 25、评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 26、评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 27、评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 28、信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 29、确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中示候选人并列的：

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 30、合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 31、合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 32、公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 33、质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 34、投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 35、质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 36、不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 37、政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 38、按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 39、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 40、根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 41、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 42、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 43、采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 44、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 45、招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术规格、参数及要求

- 一、项目产品技术规格、参数要求

| 序号 | 货物名称（类别） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刑事科学技术实验室工程 | 批 | 1 | 详见清单 |

- 二、技术参数需求

内容：含实验室物证管理系统、实验室通风系统专业终端设备及通风系统工程、实验室基础配套专业设备、其他相关设备及各专业实验室建设等工程图纸范围内的建设工程及招标文件要求范围内的所有内容。

建设目标：本项目旨在建设成为规范、节能环保、环境优美，以及国内公安系统检验鉴定和实验室技术交流合作的窗口与名片。为此，必须使实验室在达到公安部重点司法鉴定机构实验室的要求的同时，达到CNAS国家实验室认可的要求。为保障工程质量及建设要求，以下质量要求均需满足，否则视为不响应招标文件而被拒绝。

★①、投标人所投智能管理系统物证保管柜提供国家塑料机械产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖生产厂家鲜章），须在有效期内。投标人所投“智能物证保全综合管理系统”、“智能型物证柜”、“物证工作受理台”、“门禁管理系统及抓拍系统”产品或功能均须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件；（加盖生产厂家鲜章）；制造商家出具的授权书原件（含制造商营业执照复印件盖鲜章），承诺物证保全系统与全国公安现勘信息系统进行数据对接。

★②、供应商须提供满足采购文件技术要求的实验台面制造商家出具的授权书原件（含制造商营业执照复印件盖鲜章）、检测报告（含台面生产厂家的材料结构数据说明、由独立的第三方机构出具的 EBC 相关证明文件、实验室台面板的 SEFA3.0 的测试报告、台面板绿色环保 PEFC 认证报告、台面甲醛释放量检测第三方检测报告）复印件（加盖厂家鲜章）及投标台面样品（样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章））实物1块；

关于招标范围的详细说明见“技术规格、参数及要求”。

## 1.实验台总体性能及技术说明

### 1.1实验室专用设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置满足

采购人提供的有关文件和设计图纸要求。

1.1.1实验室设备总体框架采用框架结构，外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

1.1.2预留孔或钻孔位置符合规定要求。

1.1.3切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.1.4实验室等级钢制设备颜色：实验室等级钢制设备颜色可由采购人根据设备制造商的标准色卡统一选择。

### 1.2实验室等级钢制设备钢材表面处理要求

1.2.1所有钢制柜体或钢结构部件表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

1.2.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等处理技术过程。

1.2.3表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

1.2.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验≥200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

### 1.3最大荷重（实验室钢制设备能承受以下最大荷重而不变形或影响使用）

落地式底柜 柜体荷重性能检测：≥700公斤；

落地式底柜 柜体集中荷重性能检测：≥80公斤；

框架式底座 框架荷重性能检测：≥270公斤；

门片及铰链荷重性能检测：≥90公斤；

抽屉开启荷重性能检测：≥40公斤，抽屉开关4万次；

底柜层板及试剂架层板荷重性能检测：≥190公斤/平方米，根据层板面积最高至50公斤。

### 1.4材质要求

1.4.1钢材：符合优质冷轧钢板SPCC等级或同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国Q195-215A牌号）；

1.4.2柜体：每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板；

1.4.3柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

1.4.3.1方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；

1.4.3.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

1.4.3.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

1.4.3.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；

1.4.4台面及相关要求

★1.4.4.1台面：除特殊要求外，按技术文件规定，使用厚13mm或以上（四周加厚至26mm)台面板材制作（颜色可由采购人根据板材制造商的标准色卡选定）且须满足以下六点要求并须提供厂家授权书原件及检测报告复印件（加盖鲜章）。

★1).台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明；

★2).台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%。硝酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级；

★3).台面板需提供SEFA3.0测试报告；

★4).为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板需提供绿色卫士黄金认证证书，要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5ug/m³；

★5).提供中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告，要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3；

★6).台面板安全，绿色环保需提供ISEGA报告；

1.4.4.2靠墙台面后侧挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%）。台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

1.4.4.3抽屉：抽屉本体和面板板厚度为≥1.0mm冷轧钢板；

1.4.4.4底柜活动层板：厚度≥1.0mm冷轧钢板；

1.4.4.5试剂架：钢材厚度应达到1.2mm；

1.4.4.6试剂架层板：上固定层板采用厚10mm及以上钢化玻璃制作，层板下方具钢制托架以确保层板承重能力；层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

1.4.4.7试剂架层板护栏：下活动层板外缘均应加设有椭圆带托底边高强度铝合金型材制作的护栏；

1.4.4.8功能柱：厚度为≥1.2mm优质冷轧钢板；

1.4.4.9钢制水平布线管线槽（不靠墙的仪器台用）：厚度为1.2mm优质冷轧钢板。

### 1.5结构及性能要求

1.5.1柜体：柜体单元为吊装式或落地移动式结构，可以单独站立或多单元组合使用；柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。

1.5.2背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

1.5.3服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

1.5.4底柜：所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

1.5.5所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

1.5.6所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。

1.5.7座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

1.5.8装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

1.5.9抽屉：抽屉面板为双层结构，夹层内具消音材料。抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计，厚度1.0mm。抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；抽屉能抽出≥330mm；抽屉设计应方便拆卸。

1.5.10门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。

1.5.11底柜活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应≤20mm。

1.5.12钢制水电管道功能立柱：功能柱共有二种：可移动型、固定型，可移动型功能柱配套用于移动式实验台，其他实验台使用固定型功能柱。功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽）；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。功能立柱尺寸有两种，分别为（mm×mm）400×200，300×150，高度为2000mm(配合现场吊顶高度调整)。配备可方便启闭的检修门，根据需要选择配置透明可视观察窗。

1.5.13钢制水平布线管线槽(不靠墙的仪器台用)：水平布线管线槽应为本体与面板组合可拆装式设计，在外观可视面上没有裸露的螺钉，在内部或遮挡的螺钉没有孔塞；水平布线管线槽应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳仪器台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电等应具各自独立的区隔。

1.5.14试剂架：采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；按需求配置单面型或双面型两种式样以方便边台及中央台使用试剂架；试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应≤30mm；试剂架分上下2层，上层板为固定式，下层板为高低可调活动式；下活动钢制层板边缘应平顺不割手；试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

### 1.6五金配件

1.6.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。

1.6.2滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，自闭结构设计，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。

1.6.3把手：采用高强度铝合金把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

1.6.4地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。

1.6.5门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。

1.6.6层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质。

1.6.7螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为304不锈钢材质平头螺钉。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

1.6.8抽屉滑轨、门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。

1.6.9抽屉抽头：≥19mm厚，双层结构，抽头内装隔音材料，并在安装前内部也进行喷涂处理。抽屉内部安装橡胶缓冲垫。

1.6.10门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合。

1.6.11台面：13mm及以上厚度实心理化板台面；

1.6.12水龙头：实验室专用水龙头；

1.6.13水槽：实验室专用水槽，高分子PP材质，颜色为黑色，表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合；配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼；除有特殊说明者外，所有水槽，杯槽下水处均应配备聚丙烯材质存水弯防臭装置，规格根据实际需要选用；

1.6.14水槽安装方式：台下盆式，并安装承重托架，水槽安装强度必须能使水槽在满水位时连续支撑24小时而无任何下垂脱落情况；

1.6.15水槽台的高度要求与实验台同高；

1.6.16每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应≥10mm以隔离地面潮气；

配滴水架，PP材质基材，PP材质滴水棒，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿，利于器皿的自然干燥；

### 1.7紧急喷淋装置

规格：落地式;

主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；

阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；

供水口：G1″接口。

### 1.8万向排气罩

规格：标准；

材质：移动风罩为聚丙烯材质，排气罩直管采用铝合金制造，铝合金表面做阳极处理达到耐腐蚀要求，所有管段均应以聚丙烯材质的旋转关节连结，移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均为不锈钢耐蚀材料；

三节活动臂罩口：圆形碗状，直径350mm(±30mm)，低压降（300pa），低噪音（36-57dBA），可360度旋转调节方向，易折卸、重组及清洗关节密封圈，移动风罩管径为∮75mm(±5%以内)，风量可在110～240m3/h范围内调节，以及风压(压损)小于300Pa；移动风罩有效工作半径应≥914mm；

关节：均以固定旋钮予以迫紧锁合并确保气密；

风量调节：内建的手动蝶阀，可调节风量；

安装：吊顶安装，移动风罩应附有管径相匹配的固定基座，固定基座应搭配抽气罩管体颜色以环氧树酯粉末静电喷涂，长度与现场配合；于固定基座上应各提供一个排风接口及抽气接口，排风接口与排风管道衔接，抽气接口与移动风罩衔接，排风接口应为法兰型接口，抽气接口配合移动风罩设计；固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定与牢靠；现场排风管道应提供一安装接口以连接移动风罩固定基座排风接口，接口管径与现场相匹配。

### 1.9原子吸收罩

规格：罩口尺寸为（长×宽，mm）400×400；

材质：全部采用厚1.2mm及以上304#不锈钢制作；

导风管：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，上配手动调节阀，开启度0-180度，可调节风量；

接口：于固定风罩上方直管段处须预留内建式手动调风碟阀及排风接口，排风接口与排风管道衔接，排风接口应为法兰型接口；现场排风管道应提供一适当尺寸的安装接口以连接固定风罩的排风接口；

风量：300-600m3/h，排风接口管径应配合风量设计，须保证管内风速≤6m/s；

安装：吊顶安装，吊臂可伸缩。

### 1.10、实验室物证柜及排风试剂柜要求

除特别说明外，主要部分为符合优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的冷轧钢板，厚度≥1.2mm;

所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

材质：整体采用≥1.2mm优质冷轧钢板。材料为:优质冷轧钢板;相当于SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；

柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构；

侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

拉手：隐藏式带锁具拉手，不突出，同柜门同一平面，美观实用便于管理；

抽气口：柜体顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m3/h，下部后背板设置进风百页，更美观实用；

地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

拉门把手：外露式铝合金把手；

合页：304#不锈钢，5节式；

门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。

## 2、实验室通风设备及系统技术说明

2.1实验室专用通风设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置满足采购人提供的有关文件和设计图要求：

2.1.1主要部分为优质冷轧钢板SPCC标准≥1.2mm厚冷轧钢板；钢材表面处理满足以下要求：

2.1.1.1所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

2.1.1.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。

2.1.1.3表面喷涂：静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

2.1.1.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验≥200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

2.1.2所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

2.1.3五金配件要求：

2.1.3.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。

2.1.3.2把手：采用高强度铝合金把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

2.1.3.3地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。

2.1.3.4门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。

2.1.3.5层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质。

2.1.3.6螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

2.1.3.7门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。

2.1.4底柜柜体要求：

2.1.4.1每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板。

2.1.4.2柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

2.1.4.2.1方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；

2.1.4.2.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

2.1.4.2.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

2.1.4.2.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；

2.1.4.2.5门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。

2.2实验室变风量通风柜实验室专用排风设备，在排风控制系统接口提供一个足够、稳定、实时与正确的排风量后，以及实验室环境气流组织在通风柜调节门开口处所造成的交叉气流速度符合相关标准规定的情况下，其通风性能特征要满足以下几点要求：

2.2.1维持通风柜捕捉及排除污染的能力；

2.2.2专用通风柜等定风量设备的排风量能维持在设定值的正负10%内。

2.3设备排风量：除有特殊说明者外，根据相关国际及国标要求，各设备排风量除特别标注者外，设计原则如下：

1200mm台式变风量通风柜的最小排风量为250CMH，最大排风量为1300CMH；

1500mm台式变风量通风柜的最小排风量为300CMH，最大排风量为1500CMH；

1800mm台式变风量通风柜的最小排风量为350CMH，最大排风量为1800CMH；

以上通风柜按平均面风速0.5m/s为排风量设计的计算依据。(以上通风柜排风量根据各自产品的调节门开口尺寸计算，但调节门最大开启高度不得低于700mm，且总风量不得高于系统允许容量)。

符合《机械行业标准》JB/T 6412-1999通风柜和《中华人民共和国建设部实验室变风量通风柜标准》JGT222-2007。

2.1.1本项目通风柜为变风量型，应能有效地配合VAV排风系统进行操作。

2.1.2主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。

2.1.3通风柜工作台面：采用20厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。

★2.1.3.1、耐酸碱腐蚀：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB/T 9274-1988(2004）标准，提供抗化学和污染性能的检测报告（含提供盖玻璃片的检测报告），要求包含对含有98%硫酸、37%盐酸、65%氢氧化钾、王水、甲苯、草酸、正辛烷、99%冰醋酸、六次甲基四氨缓蚀剂、亚甲蓝、氢氧化铵、硫酸铜、正乙烷等多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。须在投标文件中提供通过符合上述参数第三方出具的检测报告并加盖公章。

★2.1.3.2、耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。

2.1.3.3、不含甲醛：实验室环境需要台面不含甲醛，要求参照 GB 18580-2001标准。

2.1.3.4、抗细菌：陶瓷台面表面不吸附细菌，要求参照JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，要求肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥90%，粪肠球菌抗菌率≥90%。

2.1.3.5、洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，要求洛氏硬度不低于59HRC。

2.1.3.6、线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。

2.1.3.7、断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。

★2.1.3.8、为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，台面抗破坏性载荷48小时不低于400kg。

★2.1.3.9、断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。

★须在投标文件中提供通过符合上述参数第三方出具的检测报告并加盖公章，通风柜台面制造商家出具的授权书原件（含制造商营业执照复印件盖鲜章）。

2.1.4通风柜配有一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。

2.1.5移门：移门传动系统为同步带系统，非钢丝绳系统。使用厚度≥6mm的浮法安全玻璃；滑轨为抗腐蚀PVC材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质是不锈钢材料制成。

全钢制结构，智能数控通风柜：数控电动调节门，自由升降调节门，可无级别定位。工作台面前沿安装孔网导风槽，利于形成上升型的气流，并对拉门内壁密集污染气流区起到清导作用。

2.1.6所有通风柜的内衬材料为≥6mm厚Poly resin材料或≥6mm厚的阻燃材料，性能符合我国相关标准或UL或NFPA规格的其它内衬材料（阻燃性能符合NFPA45规范，通过UL723或ASTM E84-80测定且展焰性<25）。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料表面光滑。内壁要求无任何连接螺钉外露，减少腐蚀点。

2.1.7底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖。

2.1.8通风柜里面的配件（龙头喷嘴）为黄铜材质，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。

2.1.9远程控制手柄：尼龙十字型把手，由不同颜色的尼龙指示钮标识。

2.1.10通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。照明装置包括灯管。照度800Lu×。

2.1.11电气设施安装在通风柜的外侧立柱上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。插座：不少于 4 个多功能插座。三线接地插座，220V，≥16A。

2.1.12下降式旁通设计：低阻，1.25mm钢板进风腔体。进风从腔体上方进入，然后进入通风柜内。同时在通风柜内发生事情时，气体尘埃不会直接冲出进风腔体。具有上下排风功能。

2.1.13外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。

2.1.14排风口为矩形底部带圆弧设计，1.2mm冷轧钢板环氧树脂漆喷涂；移门采用全钢驱动型系统。所有材质防腐处理。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。

2.1.15性能要求：

2.1.15.1表面平均面风速：通风柜的表面平均风速应为设计值的±10%以内且可以调节(本项目各通风柜面风速设计值为0.5m/s)；

2.1.15.2面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；(检测内容包括在调节门半开及全开状况下检测)

2.1.15.3通风柜风压(压损)：应小于70Pa；

2.1.15.4视烟雾流动显示：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出；【检测内容包括在调节门静态(全开)及动态(全闭至全开)工作状况下检测)】

2.1.15.5 SF6六氟化硫示踪气体浓度控制：浓度控制等级小于0.05ppm，检测内容包括静态检测，动态检测及调节门周边检漏测试。

2.1.15.6测试环境：在0.5m/s面风速条件下，SF6追踪气体以4L/min的速度从视窗开口处（仅仅视窗后15厘米）被释放在操作区内，SF6探测器被安装在人体模型上来模拟操作员的呼吸。一个交叉速度指针被安装在人体模型的后背,用于检查测试过程中交叉速度指针对测试结果的影响。

实验室通风柜智能通风系统[台式通风柜监控器、通风柜面风速传感器、通风柜位移传感器、变风量排风文丘里阀（含执行器）]。

## 3、采用实验室专用通风柜智能通风系统

本次通风柜采用变风量控制系统，系统的组成由调节门拉绳传感器，变风量风阀及通风柜的监控面板组成，其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

3.1、变风量控制技术要求

3.1.1快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在3秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。

3.1.2精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，通过VAV的风量与设计的风量之间的偏差不应超过5%。

3.1.3压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV风阀的通风风量.

3.1.4一一对应：通风柜的调节门高度需要具备与通风柜的排风风量进行一一对应的关系，即通风柜的调节门在任意的一个位置仅有唯一的排风数值与其对应，并且对应的关系并不随着风风管内的静压变化而变化。

3.1.5采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速。当移门不上下移动时，由位移传感器控制通风柜的排风量。

3.2、每台通风柜配置一套先进的VAV控制系统

3.2.1该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速迅速稳定到设定值，一般为0.5m/s。

3.2.2该系统包括一个调节窗位移传感器，一个带流量测量的PPS或其他满足实验室防腐要求材质的变风量蝶阀、一个带压差变送器的监控面板。

3.2.3系统应具有以下功能特性

3.2.3.1自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求

3.2.3.2实时显示排风量

3.2.3.3实时测量通风柜排风量，实现闭环控制。可输出实际排风流量，支持房间流量准确控制

3.2.3.4支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态

3.2.3.5不安全的条件下，声音及显示报警

3.2.3.6通风柜需按国际标准保证安全最低排风量

3.2.3.7支持就地操作

3.2.4其他应具备的要求

3.2.4.1★变风量控制系统包括传感器、控制模块、阀门调节机构等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。

3.2.4.2不允许原生产厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。

3.2.4.3通风柜位移传感器和变风量阀应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格的通风柜结构。

3.2.4.4传感器应易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。

3.3、通风柜的变风量控制系统：本次部分通风柜采用变风量控制系统，系统的组成由调节门拉绳传感器，变风量风阀及通风柜的监控面板组成，其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

3.3.1通风柜监控面板：

3.3.1.1具有液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速或排风风量。

3.3.1.2所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

3.3.1.3具有一键“消音”按钮。

3.3.1.4可通过监控面板控制通风柜照明开关。

3.3.1.5具有电源开关按钮。

3.3.1.6具有4个可编程的功能按键，可自定义功能。默认功能为日夜切换模式及上下按键。

3.3.1.7日夜切换模式可设置待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗。

3.3.1.8上下按键可配合系统升级，升级为自动门高系统控制按键，可通过监控面板控制通风柜调节窗的升降及停止。

3.3.1.9可设置通风柜“最小排风风量”一键按钮。

3.3.1.10可设置紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

3.3.1.11通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速低于安全值时报警。

3.3.1.12面板集成控制器功能，配置即拔即插型压差变送器。

3.3.1.13面板集成控制器功能，可配置串行通信协议通讯模块。

3.3.2调节门拉绳传感器

3.3.2.1高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%

3.3.2.2测量范围0-1M

3.3.2.3响应时间＜1ms3.2.4模拟输出0-5VDC信号

3.3、3变风量排风阀3.3.1阀体应采用PPS或其他满足实验室防腐要求材质，变风量蝶阀阀体采用高温挤压一次成型满足实验室防火要求。

3.3.3.2执行器驱动方式：带反馈电位计直接驱动，高速速电动执行器90度全行程≤3秒，数字驱动，无磁滞。

3.3.3.3带风量测量管，免清洗，免维护，风量控制精度小于设定风量的±5％。

3.3.3.4采用皮托管测量监控原理，带压差变送器，风量与调节门一一对应关系。

★3.3.3.5压力无关特性：当风管内静压值发生变化时，在3秒内，能自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内），而不受风管内静压变化而有所变化（适用于变化范围在8-800Pa之内）。

★3.4.对所提供的流量测量阀，应符合GB8624-2012 B1级防火标准。

★3.5.通风柜变风量控制系统中变风量阀所带的流量测量管，须提供该投标品牌流量测量管的彩页资料或官网技术资料加盖公章。

★3.6.电磁兼容性满足GB/T 18268.1-2010、GB/T2433.1-2008,GB/T2423.2-2008标准。

提供第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告并加盖公章。

## 4、物证管理系统技术要求：

### 4.1物证库管理：

- 选择单位、选择物证分区、物证室进行物证库信息登记；

- 可直接新建物证分区，输入单位、分区名称、分区编号、温度上下限、湿度上下限、备注，完成物证分区的新建；

- 可直接新建物证室，选择单位、物证分区、输入物证室名称、物证室编号、备注，完成物证室的新建；

- 可新建物证柜，选择分区、选择物证室、输入物证柜名称、物证柜编号、物证柜位置（组）、物证柜位置（列）、物证柜节数、物证柜层数、抽屉数、横向格数、纵向格数、备注、是否固定列，完成物证柜的登记；

- 在完成物证柜的维护并保存后，也可继续增加抽屉；

- 可查看物证分区库容情况，维护物证分区；

- 可查看物证室的情况，可查看物证室内的物证柜，维护物证柜、层、节、格、抽屉；

- 对已经使用的物证存储单位不可进行修改；

- 可查询物证区—>物证室—>物证柜下设存储单元内的物证，点击物证室的存储单元，可用图片的方式直接展示存放的物证。

- 可按不同的维度，通过系统界面、柱状图、excel表格等方式，对物证信息进行统计查询；

- 可按单位查询统计所有存储分区的库容使用情况，已使用(格)、空闲(格)、总库容(格)；

- 可按年、按季度、按月、按天、对选择时间、选择单位，统计出所有存储物证的数量情况；

- 可选择单位、统计各个出物证类别的物证数量；

- 可选择时间、选择用户，统计物证的出入库情况；如果用户为空，则默认选择了所有的用户；

- 可选择时间、选择单位、统计所有物证的出库用途及数量；

- 可选择时间、选择单位、统计所有物证的物证送检情况；

- 可选择单位、选择时间、选择十类案件或八类命案的案件类别，统计各案件类别下的的物证数量统计；

- 可根据保管申请编号、案事件名称 物证编号、发案时间、物证类别、物证名称、提交时间、案件编号、发案地点、几何特性、案件类别、时限要求、主要特征等查询条件，进行物证查询。

### 4.2系统管理：

- 输入用户姓名、账号、密码、用户单位、身份证、电话号、状态、备注信息，完成用户的新增；

- 可对新增的用户权限角色、采集用户指纹、修改用户基本信息、删除等操作；

- 输入单位名称、简称、文书代号、行政区划、科室标识、地址、电话、上级单位、是否有下级单位、状态、备注，完成单位的新增；

- 可对新增的单位进行信息修改、删除操作；

- 可查询系统的访问日志，含操作模块、访问时间、访问人、操作描述、IP地址；

- 可选择时间区间，对系统的日志进行删除操作；

- 可维护系统的数据字典，可新增一级字典，也可维护多级字典；

- 可对数据字典的名称、说明、字典拼英、显示顺序、是否有子字典、状态、备注进行修改；

- 可新增客户端，控制物证库，输入物证室、客户端名称、客户端MAC、IP地址、端口、同步时间、温度上下限、湿度上下限、状态，完成客户端的新增；

- 可对新增的客户端进行信息修改、删除操作；

- 可新增系统信息，输入中文参数名称、英文参数名称、参数值、默认值、备注完成系统信息的新增；

- 可对新增的系统信息进行信息修改、删除操作；

- 可对物证保管中的规定和规章制度的文件进行上传及删除，选择类别、选择本地文件，完成文件上传；

- 输入标签规格（长、宽）、上方字体坐标、字体大小、条码的坐标、条码的大小、下发编号的坐标、编号的大小、字的内容、状态，完成RFID打印机配置参数的设置；

- 可对参数进行修改，可维护多个打印机配置参数，但同一时间只能启用一种配置使用。

- 系统集成要求：物证保全管理系统作为案件物证的保全管理系统，为确保数据统一及安全，系统应支持物证信息导入导出，与其他系统连接后，可实现跨系统间的物证信息更新及调取。

- 全程视频监控，非法物证出库门禁报警及图片抓拍，大容量硬盘机数据保存，实物物证三维扫描，平面物证高清拍摄，出门物证门禁记录，物证RFID录入，自动打印物证信息及条码，借出物证到期自动催还，物证柜智能自动控制及语音提示，大屏幕集成集中显示所有信息及实时图像。

- 案件和物证的权限管理、电子标签读写录入、物证出入库移交、上架保存、审核签收、位置定位、案件及物证统计、数据导出、信息打印、信息查询及历史查询、柜体自动打开存放位置、借出及催还、物证报警处理、物证销毁、物证号条形码EPC码一码管理、物证无序存放有序管理。

- 物证PDA盘库：物证的快速盘库及错位报警。

- 物证管理系统软件运行于公安网，与全国公安机关现场勘验信息系统无缝对接。

（需提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验报告）

本项目为特种工程，投标人需为《公安部物证鉴定中心》物证保全装备定点单位。如是代理商需提供定点单位针对本项目产品供应的授权委托书，定点单位需监督代理商所投商品后期供货，确保代理商中标后所供产品附合招标要求；项目完工后需持有定点单位开据产品出厂证明。

### 4.3红外抓拍系统：

- 每一物证上都贴有RFID电子标签，每天出库的物证都会由门禁对其电子身份记录备案，经过管理人员登记和办理合法的手续方可出库，否则会报警和抓拍图片并在屏幕上显示出来所报警的物证，并记录数据库中永久保存，以后方便历史数据查询。

- 记录每天进出物证室人员数量并抓拍图片。

（需通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心检验合格）

### 4.4监控系统：

（1）固定监控，根据需要安装固定监控器，将监控信息保存到硬盘机。

### 4.5智能物证柜：

（1）材料、加工及其工艺必须达到以下标准

- GB/T13667.3-92 国家标准

- GB699 优质碳素结构钢技术条件

- GB710 优质碳素结构钢薄钢板技术条件

- GB711 优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件

- GB1720 漆膜附着力测定法

- GB1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

- GB4357 碳素弹簧钢丝

- GB8162 结构用无缝管

- GB9439 灰铁铸件

- ZB G51035 C04-2 各色醇酸磁漆

- ZB G51043 A04-9 各色氧基烘干磁漆

- ZB G51095 H06-19 铁红、锌黄环氧酯底漆

- HG 2239 H06-2 铁红、锌黄、铁黑环氧酯底漆

（2）结构要求

- 物证保存柜为装配组合式结构，配有一套手动运行结构。主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、底盘系统、防尘系统、传动系统、路轨等零部件组合而成；搁板能沿立柱的垂直方向调整高度。

- 安装传动机构、防倒装置等；每列加装防倒和制动装置；边架装有整体闭合锁具；

- 密封采用专用磁性密封装置，安装牢固，不得脱落。防尘、防鼠、防潮和防火。

（3）承载能力（每层承重80KG）

- 每块隔板施以100 kg均匀负荷，经24小时连续试验后，最大绕度不大于2mm，卸载后自动恢复。

（4）制造加工

- 所有钣金件，机加工后打磨毛刺、无裂缝、无伤痕。

- 所有焊接件，焊接牢固，焊痕光滑、平整。

- 在一个组合之间的产品零部件保持互换性。

（5）材料要求

- 底盘，采用整体式底盘，门轴选用销钉的直径为6mm*30mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M10*55mm。轴承瓦座有油封装置，可防尘、防油风干。根据库房位置长度和物证保存柜列宽，底盘采用整体焊接，钢性强，不变形，表面经氧化防锈处理。

- 立柱结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。

- 侧板，门板平整，表面亚光喷塑。

- 防尘板，每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。

- 传动轴，精密的链轮结构，足够的传动比使手摇非常省力，运行平稳，性能稳定。传动手柄造型美观大方，手感舒适。

（6）传动装置

- 传动机构：传动系统采用链条、双排列可调心滚动轴承，滚动轮采用高强度铸铁材料，传动轴采用45#优质结构钢，导轨为45#方钢，中间双传动。传动机构转动灵活、平稳、强劲有力、不得有失灵现象。

- 传动部件：

  - 手柄：采用可折叠式手柄，可自动挂档，停用后可自动停于垂直位置，摇动轻便，手柄摇力不大于11.5N（三节标准列，每加一节，摇力增加不超过4N）。手柄折叠后要避免通道障碍，摇动任意一列架体均不会带动其它手摇柄转动。

  - 传动轴：采用Φ20　45#钢，加工精度3.2，经热处理调质HB220～290。

  - 链轮：采用45#钢，引用GB1244-84（3R齿型）标准，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

  - 轴承：精密优质P204轴承。

  - 链条：FR420，链条破断力≥1800kg。

  - 滚轮：精密球墨铸铁轮HT20-40。

  - 连接管：采用优质无缝钢管，表面镀锌防腐处理。

（7）载重性能要求

- 搁板单面均布载重80kg，双面均布载重160 kg，最大挠度为3mm, 要求搁板中间加筋，以增强强度，永久不变形。

- 标准节在全负载（每块单面搁板均布载重80kg）的情况下，架体、立柱没有明显变形，架体不会产生倾倒现象。

- 全负载的情况下，各列手动操纵下运行自如，没有阻滞现象。每标准节手动摇力小于11.5N。

- 在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的2%，支架、立柱没有明显的变形。

（8）表面喷涂材料要求

- 除油、去锈处理工艺：

  - 工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。

  - 酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。

- 磷化处理工艺：

  - 磷化处理主要采用浸渍法进行。

  - 磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。

  - 磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的络酸溶液作封闭处理。

  - 工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

  - 经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。

    - 磷化膜外观：

- 磷化后工件的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

- 膜层厚度一般控制为5毫米。

- 磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品入库转入喷塑工序。

- 静电喷塑技术工艺：

  - 塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10~15分钟范围内。

  - 颜色要求，色泽一致，塑面均匀光滑、无划伤。

  - 检验标准：

  - 厚度：60—70微米 按磁性测厚仪

  - 附着力：不低于2级 按GB-1720-79

  - 抗冲击：60kg/cm2 按GB-1732-79

  - 光泽：﹥85% 按GB-1734-79

  - 外观：没有可见的流痕、渍痕、气泡。

（9）外观质量

- 组装后的产品外观平整，无波纹、流痕、起泡、污点等可见性缺陷。架体及配件采用静电亚光喷塑处理，表面涂饰平整光滑，色泽均匀一致，漆面均匀光滑、无划伤。密集架各零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。

- 焊接部件焊接牢固，焊痕表面光滑均匀。

- 产品具有防震、防倒、防尘及防鼠装置，边列装有锁具。

- 传动装置采用手动，传动机构转动灵活、平稳、轻盈，不得有失灵现象。

- 安装工艺：导轨安装平整美观，安装完成后，在全负载情况下运行自如，不会出现阻滞现象。

（10）安装质量

- 物证保存柜轨道：轨道安装前的相关地面找平及安装后的轨道填缝密实由中标人处理。轨道安装后，在任意1m长度内，水平平整度偏差不大于1mm，全长不大于4mm，轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm，每两条轨平行偏差不大于1.5mm。

- 物证保存柜外观：安装调试后，要达到横平竖直；架体摇动轻便无阻力和响声；架体干净整洁，表面涂饰平整光滑、色泽均匀一致。

- 架体平行度：±1-2毫米/列。

- 架体垂直度：±1-2毫米/列。

- 架体纵向同步度：±1-2毫米/列。

（11） 智能物证柜参数表

| 名称 | 配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 | 表面静电喷塑，镀锌方钢，喷塑前须严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 轨道 |  | 25×25 | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB711 | 架体结实、坚固、层数和间距可自由调整，表面亚光喷塑 |
|  | 搁板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB711 |  |
|  | 挂板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB711 |  |
|  | 搁棒 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整，亚光喷塑 |
|  | 门板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 定位模块 |  | ABS |  |  |  |
| 侧面板 |  |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 传动 机构 | 轴承 |  | P204 | 双排滚珠 调心轴承 | GB1285 | 要求高精密度，方向灵活，材料质量好，耐压及耐磨 |
|  | 传动轴 |  | Ø20 | 45#钢 | GB699 | 要求传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能须达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Ø25*25 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT20-40 | 铸铁 | GB9439 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135 |  |
|  | 链条 |  | FR420 | Ø8.5节距12.7 | GB1244 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |  | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手 |
|  |  | 滚珠 轴承 |  |  |  |  |
| 制动 装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防光、防潮、防火功能 |
|  | 防尘板、顶板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 |  |
| 表面 处理 | 前处理药剂 |  | Zn系磷化 |  | Q/SYP.J02.01-1999 | 表面经去油—除锈—表调—磷化—清洗—钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越 |
|  | 表面喷塑 |  | 环氧型聚脂混合物 |  |  |  |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10μs |  |  |  |
| 紧固件 |  |  | 45# Q235A | 国际 | GB5782 |  |

★5、智能管理系统物证保管柜提供国家塑料机械产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件（加盖生产厂家鲜章），须在有效期内。

★6、投标人所投“智能物证保全综合管理系统”、“智能型物证柜”、“物证工作受理台”、“物证360度扫描及三维图形建模”、“门禁管理系统及抓拍系统”产品或功能均须提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件；（加盖生产厂家鲜章）；

★7、承诺物证保全系统与全国公安现勘信息系统进行数据对接；

- 5、投标样品

★投标人在招标会上应提供以下样品，未提供或样品信息提供不全，技术部分为0分，投标样品仅作为验收依据之一，最终验收以招标文件为准。

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台台面小样 | 1块 | 100mm×100mm×13mm | 样品技术参数按照招标文件执行；样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章） |
| 2 | 通风柜台面小样 | 1块 | 100mm×100mm×20mm | 样品技术参数按照招标文件执行；样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章） |

说明：以上技术参数中标注★内容必须满足，否则将作无效投标处理。

其他要求：

1、交付使用时间及地点

1.1交付时间：合同签订日起的45个日历日内

1.2交付地点：阳新县公安局

2、付款方式：第一次完工验收合格审计后付70%，如果保质期内不出现质量问题第二年付20%,第三年付10%。

3、验收

3.1由采购单位和投标人代表按投标文件和合同要求对货物参数规格、数量等进行验收。

3.2中标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。

3.3中标人在验收前必须递交书面的验收方案，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。在由采购人确认：产品投标书提供的技术数据经核验证实是真实的。在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决。所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字。

4、售后服务

4.1质保期：所有设备产品的售后质保期为五年。

4.2质保期由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起计算。

4.3设备出现故障，投标人必须在48小时内到达故障现场，如因售后服务不及时而造成损失，投标人必须承担由此产生的一切损失。

- 第四章  资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件复印件需加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 第五章    评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：为保证产品质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 相同品牌处理原则

- 采购代理机构对各这个评委的总分进行复核。各项统计学科建设均精确到小数点后位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 | 30分 |
| 技术分 （50分） | 技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得50分，以下任一项不符合则扣2.5分，超过二十项属无效投标（提供有效证明材料，并加盖公章）。 - 实验台 - 1.1钢材：符合优质冷轧钢板SPCC等级或同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国Q195-215A牌号）； 1.2抽屉：抽屉本体和面板板厚度为≥1.0mm冷轧钢板； 1.3试剂架层板：上固定层板采用厚10mm及以上钢化玻璃制作，层板下方具钢制托架以确保层板承重能力；层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理； 1.4门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。 1.5五金配件合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。 1.6滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，自闭结构设计，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 1.7水槽：实验室专用水槽，高分子PP材质，颜色为黑色，表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合；配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼；除有特殊说明者外，所有水槽，杯槽下水处均应配备聚丙烯材质存水弯防臭装置，规格根据实际需要选用； - 万向排气罩 - 材质：移动风罩为聚丙烯材质，排气罩直管采用铝合金制造，铝合金表面做阳极处理达到耐腐蚀要求，所有管段均应以聚丙烯材质的旋转关节连结，移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均为不锈钢耐蚀材料； 3、物证柜 3.1材质：整体采用≥1.2mm优质冷轧钢板。材料为:优质冷轧钢板;相当于SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板； 3.2柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构； 3.3合页：304#不锈钢，5节式； 4、通风柜： 4.1主要部分为优质冷轧钢板SPCC标准≥1.2mm厚冷轧钢板；钢材表面处理满足以下要求： 4.2所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。 4.3预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。 4.4表面喷涂：静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。 4.5喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能： 附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落； 防腐性能：盐喷实验≥200小时； 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg； 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔； 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露； 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。 4.6合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。 4.7移门：移门传动系统为同步带系统，非钢丝绳系统。使用厚度≥6mm的浮法安全玻璃；滑轨为抗腐蚀PVC材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质是不锈钢材料制成。 5、物证管理系统 5.1物证库管理：可新建物证柜，选择分区、选择物证室、输入物证柜名称、物证柜编号、物证柜位置（组）、物证柜位置（列）、物证柜节数、物证柜层数、抽屉数、横向格数、纵向格数、备注、是否固定列，完成物证柜的登记； 5.2可按年、按季度、按月、按天、对选择时间、选择单位，统计出所有存储物证的数量情况； 系统管理：全程视频监控，非法物证出库门禁报警及图片抓拍，大容量硬盘机数据保存，实物物证三维扫描，平面物证高清拍摄，出门物证门禁记录，物证RFID录入，自动打印物证信息及条码，借出物证到期自动催还，物证柜智能自动 5.3案件和物证的权限管理、电子标签读写录入、物证出入库移交、上架保存、审核签收、位置定位、案件及物证统计、数据导出、信息打印、信息查询及历史查询、柜体自动打开存放位置、借出及催还、物证报警处理、物证销毁、物证号条形码EPC码一码管理、物证无序存放有序管理。 6、红外抓拍系统： 每一物证上都贴有RFID电子标签，每天出库的物证都会由门禁对其电子身份记录备案，经过管理人员登记和办理合法的手续方可出库，否则会报警和抓拍图片并在屏幕上显示出来所报警的物证，并记录数据库中永久保存，以后方便历史数据查询。 7、智能物证柜 7.1结构要求：物证保存柜为装配组合式结构，配有一套手动运行结构。主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、底盘系统、防尘系统、传动系统、路轨等零部件组合而成；搁板能沿立柱的垂直方向调整高度。 7.2承载能力（每层承重80KG） 每块隔板施以100 kg均匀负荷，经24小时连续试验后，最大绕度不大于2mm，卸载后自动恢复。 7.3材料要求 底盘，采用整体式底盘，门轴选用销钉的直径为6mm*30mm，底盘与立柱连接采用的螺栓为M10*55mm。轴承瓦座有油封装置，可防尘、防油风干。根据库房位置长度和物证保存柜列宽，底盘采用整体焊接，钢性强，不变形，表面经氧化防锈处理。 | 50分 |
| 商务及售后（20分） | 1、须提供近五年以来参与政府采购项目类似业绩,专指公安系统刑事科学实验室建设项目(需含实验室设备、通风系统等综合项目)以上类似项目业绩，每份得2 分，最多得 6 分。（提供原件，不提供不得分；原件及投标文件中需附实验室建设合同和中标通知书、中标公告的政府采购官方网站的打印件加盖公章）。 - 2、根据提供产品单件图及实验室效果图相应打分，最多得4分； - 3、交货期每提前一天加 0.5 分，最多得 2 分； - 4、质保期在招标文件规定的基础上质保期每增加一年得 1 分，最多得2分； - 5、响应时间及时，承诺 24 小时内上门服务的得1分； - 6、根据提供培训方案和产品维护方案相应打分，最多得 2 分。 - 7、陶瓷台面厂家需提供至少30年质保承诺，提供承诺函并加盖台面生产厂家公章得3分，不提供不得分。 | 20分 |

注：带★号标志为重要参数，任意一项不符合属无效投标。

- 第六章   合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 第七章  投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 开标一览表（附件二）；

- 投标报价明细表（附件三）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件四，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件五）；

- 投标人的资格声明（附件六）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件七）；

- 项目班子成员情况表（附件八）；

- 投标人类似项目业绩表（附件九）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十一）；

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十二）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 （单位：日历天） | 质保期 （单位：年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：