阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2019CG-191

采购人：  阳新县公安局

项目名称：阳新县公安局DNA实验室建设工程采购项目

采购内容：实验台设备、通风系统、洁净空调系统

湖北方圆工程造价咨询有限公司

二0一九年十一月

目   录

第一章	投标邀请书	3-4

第二章	投标人须知	5-16

第三章	项目技术规格、参数及要求	17-42

第四章	资格审查方法及标准	43-44

第五章	评标方法、程序及标准	45-50

第六章	合同书格式（参考）	51-52

第七章	投标文件格式（参考）	53-70

- 投标邀请书

依据 阳财采计备[2019]A172号备案表的要求， 湖北方圆工程造价咨询有限公司 受 阳新县公安局的委托，就 阳新县公安局DNA实验室建设工程采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号：131-2019CG-191

- 项目名称： 阳新县公安局DNA实验室建设工程采购项目

- 招标内容：阳新县公安局DNA实验室建设工程采购详见招标文件技术参数和货物清单

- 采购预算：人民币153.830516万元

- 资金来源：政府资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

- 不接受联合体形式的投标。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2019年 11 月13 日至2019年 11 月20日17时30分前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2019年12月4 日 9 时00 分    （ 8 时 30 分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标 二大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2019年12月4 日 9 时00 分

开标地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购人： 阳新县公安局

联系人：      吴光明

联系电话： 13707239478

地址：  湖北省黄石市阳新县兴国大道61-14号

采购代理机构： 湖北方圆工程造价咨询有限公司

联系人： 潘泳安

联系电话：0714-7337787

地址： 阳新县兴国镇熊家垴小区1栋25楼2503

2019年11月13日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2019CG-191 |
|  | 项目名称 | 阳新县公安局DNA实验室建设工程采购项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县公安局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：湖北方圆工程造价咨询有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件  （详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件      （详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受湖北方圆工程造价咨询有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案，否则按照无效投标处理。

- 中标后分包（本项目不允许分包）

- 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 17、投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。不收取投标保证金。

- 18.投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 19、投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 20、投标文件的密封和标记

- 投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件，上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包中标明各部分名称，每个封包应包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提供资格证明文件）

20.1.1资格证明文件正本1份、副本4份，密封在“资格证明文件”封包内，封包上注明“第一部分 资格证明文件”；

20.1.2商务文件正本1份、副本4份，密封在“商务文件”封包内，封包上注明“第二部分 商务文件”；

20.1.3技术、服务文件正本1份、副本4份，密封在“技术、服务文件”封包内，封包上注明“第三部分 技术、服务文件”.

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的，招标代理机构拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件各部分封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 未按要求密封、标记或存在错误，招标代理机构对其误设或提前启封概不负责。

- 21、投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 22、投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 23、开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 24、资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 25、评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 26、评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 27、评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 28、信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 29、确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中示候选人并列的：

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 30、合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 31、合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 32、公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 33、质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 34、投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 35、质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 36、不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 37、政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 38、按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 39、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 40、根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 41、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 42、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 43、采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 44、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 45、招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术规格、参数及要求

- 一、项目产品技术规格、参数要求

| 序号 | 货物名称（类别） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳新县公安局DNA实验室建设工程采购 | 批 | 1 | 详见清单 |

- 二、技术参数需求

内容：含实验室洁净工程、实验室恒温恒湿洁净空调系统、实验室通风系统专业终端设备及通风系统工程、实验室基础配套专业设备、其他相关设备及各专业实验室建设等工程图纸范围内的建设工程及招标文件要求范围内的所有内容。

建设目标：本项目旨在建设成为规范、节能环保、环境优美，以及国内公安系统检验鉴定和实验室技术交流合作的窗口与名片。为此，必须使实验室在达到公安部重点司法鉴定机构实验室的要求的同时，达到CNAS国家实验室认可的要求。为保障工程质量及建设要求，以下质量要求均需满足，否则视为不响应招标文件而被拒绝。

★①供应商须提供满足采购文件技术要求的实验台面制造商家出具的授权书原件（含制造商营业执照复印件盖鲜章）、检测报告（含台面生产厂家的材料结构数据说明、由独立的第三方机构出具的 EBC 相关证明文件、实验室台面板的 SEFA3.0 的测试报告、台面甲醛释放量检测第三方检测报告）复印件（加盖厂家鲜章）及投标台面样品（样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章））实物1块；

关于招标范围的详细说明见“技术规格、参数及要求”。

## 1.实验台总体性能及技术说明

### 1.1实验室专用设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置满足

采购人提供的有关文件和设计图纸要求。

1.1.1实验室设备总体框架采用框架结构，外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm。

1.1.2预留孔或钻孔位置符合规定要求。

1.1.3切割、钻孔和倒角后应去毛刺，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

1.1.4实验室等级钢制设备颜色：实验室等级钢制设备颜色可由采购人根据设备制造商的标准色卡统一选择。

### 1.2实验室等级钢制设备钢材表面处理要求

1.2.1所有钢制柜体或钢结构部件表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

1.2.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等处理技术过程。

1.2.3表面喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

1.2.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验≥200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

### 1.3最大荷重（实验室钢制设备能承受以下最大荷重而不变形或影响使用）

落地式底柜 柜体荷重性能检测：≥700公斤；

落地式底柜 柜体集中荷重性能检测：≥80公斤；

框架式底座 框架荷重性能检测：≥270公斤；

门片及铰链荷重性能检测：≥90公斤；

抽屉开启荷重性能检测：≥40公斤，抽屉开关4万次；

底柜层板及试剂架层板荷重性能检测：≥190公斤/平方米，根据层板面积最高至50公斤。

### 1.4材质要求

1.4.1钢材：符合优质冷轧钢板SPCC等级或同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国Q195-215A牌号）；

1.4.2柜体：每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板；

1.4.3柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

1.4.3.1方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；

1.4.3.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

1.4.3.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

1.4.3.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；

1.4.4台面及相关要求

★1.4.4.1台面：除特殊要求外，按技术文件规定，使用厚13mm或以上（四周加厚至26mm)台面板材制作（颜色可由采购人根据板材制造商的标准色卡选定）且须满足以下六点要求并须提供厂家授权书原件及检测报告复印件（加盖鲜章）。

★1).台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明；

★2).台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%。硝酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级；

★3).台面板需提供SEFA3.0测试报告；

★4).为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板需提供绿色卫士黄金认证证书，要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5ug/m³；

★5).提供中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告，要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3；

★6).台面板安全，绿色环保需提供ISEGA报告；

1.4.4.2靠墙台面后侧挡水条：同台面材料，高100mm（±1.5%）。台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

1.4.4.3抽屉：抽屉本体和面板板厚度为≥1.0mm冷轧钢板；

1.4.4.4底柜活动层板：厚度≥1.0mm冷轧钢板；

1.4.4.5试剂架：钢材厚度应达到1.2mm；

1.4.4.6试剂架层板：上固定层板采用厚10mm及以上钢化玻璃制作，层板下方具钢制托架以确保层板承重能力；层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

1.4.4.7试剂架层板护栏：下活动层板外缘均应加设有椭圆带托底边高强度铝合金型材制作的护栏；

1.4.4.8功能柱：厚度为≥1.2mm优质冷轧钢板；

1.4.4.9钢制水平布线管线槽（不靠墙的仪器台用）：厚度为1.2mm优质冷轧钢板。

### 1.5结构及性能要求

1.5.1柜体：柜体单元为吊装式或落地移动式结构，可以单独站立或多单元组合使用；柜体深度≥520mm，高度(含调整脚及台面厚度) 除有特别说明外，为850mm (±2%)。

1.5.2背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

1.5.3服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

1.5.4底柜：所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

1.5.5所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

1.5.6所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。

1.5.7座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可拆装式封板遮挡。

1.5.8装饰封板：中央桌背对背柜体中间空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。

1.5.9抽屉：抽屉面板为双层结构，夹层内具消音材料。抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计，厚度1.0mm。抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；抽屉能抽出≥330mm；抽屉设计应方便拆卸。

1.5.10门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。

1.5.11底柜活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应≤20mm。

1.5.12钢制水电管道功能立柱：功能柱共有二种：可移动型、固定型，可移动型功能柱配套用于移动式实验台，其他实验台使用固定型功能柱。功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露（可以孔塞遮蔽）；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。功能立柱尺寸有两种，分别为（mm×mm）400×200，300×150，高度为2000mm(配合现场吊顶高度调整)。配备可方便启闭的检修门，根据需要选择配置透明可视观察窗。

1.5.13钢制水平布线管线槽(不靠墙的仪器台用)：水平布线管线槽应为本体与面板组合可拆装式设计，在外观可视面上没有裸露的螺钉，在内部或遮挡的螺钉没有孔塞；水平布线管线槽应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳仪器台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电等应具各自独立的区隔。

1.5.14试剂架：采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；按需求配置单面型或双面型两种式样以方便边台及中央台使用试剂架；试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应≤30mm；试剂架分上下2层，上层板为固定式，下层板为高低可调活动式；下活动钢制层板边缘应平顺不割手；试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

### 1.6五金配件

1.6.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。

1.6.2滑轨：抽屉采用厚2.0mm及以上钢制高承载导轨，为冷轧钢板模具冲压成型制作，自闭结构设计，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，当抽屉关到末端时有自闭功能，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。

1.6.3把手：采用高强度铝合金把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

1.6.4地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。

1.6.5门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。

1.6.6层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质。

1.6.7螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为304不锈钢材质平头螺钉。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

1.6.8抽屉滑轨、门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。

1.6.9抽屉抽头：≥19mm厚，双层结构，抽头内装隔音材料，并在安装前内部也进行喷涂处理。抽屉内部安装橡胶缓冲垫。

1.6.10门缝条：所有双开式门片间须装设门缝条，安装时以不锈钢螺丝与门片锁合。

1.6.11台面：13mm及以上厚度实心理化板台面；

1.6.12水龙头：实验室专用水龙头；

1.6.13水槽：实验室专用水槽，高分子PP材质，颜色为黑色，表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合；配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼；除有特殊说明者外，所有水槽，杯槽下水处均应配备聚丙烯材质存水弯防臭装置，规格根据实际需要选用；

1.6.14水槽安装方式：台下盆式，并安装承重托架，水槽安装强度必须能使水槽在满水位时连续支撑24小时而无任何下垂脱落情况；

1.6.15水槽台的高度要求与实验台同高；

1.6.16每个框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应≥10mm以隔离地面潮气；

配滴水架，PP材质基材，PP材质滴水棒，抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿，利于器皿的自然干燥；

### 1.7紧急喷淋装置

规格：落地式;

主体材质：主体不锈钢结构，高亮度环氧树脂涂层；冲淋器SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆、不锈钢冲淋头；

阀门：拉杆式开关，实现开启和锁定一次完成；

供水口：G1″接口。

### 1.8万向排气罩

规格：标准；

材质：移动风罩为聚丙烯材质，排气罩直管采用铝合金制造，铝合金表面做阳极处理达到耐腐蚀要求，所有管段均应以聚丙烯材质的旋转关节连结，移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均为不锈钢耐蚀材料；

三节活动臂罩口：圆形碗状，直径350mm(±30mm)，低压降（300pa），低噪音（36-57dBA），可360度旋转调节方向，易折卸、重组及清洗关节密封圈，移动风罩管径为∮75mm(±5%以内)，风量可在110～240m3/h范围内调节，以及风压(压损)小于300Pa；移动风罩有效工作半径应≥914mm；

关节：均以固定旋钮予以迫紧锁合并确保气密；

风量调节：内建的手动蝶阀，可调节风量；

安装：吊顶安装，移动风罩应附有管径相匹配的固定基座，固定基座应搭配抽气罩管体颜色以环氧树酯粉末静电喷涂，长度与现场配合；于固定基座上应各提供一个排风接口及抽气接口，排风接口与排风管道衔接，抽气接口与移动风罩衔接，排风接口应为法兰型接口，抽气接口配合移动风罩设计；固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定与牢靠；现场排风管道应提供一安装接口以连接移动风罩固定基座排风接口，接口管径与现场相匹配。

### 1.9原子吸收罩

规格：罩口尺寸为（长×宽，mm）400×400；

材质：全部采用厚1.2mm及以上304#不锈钢制作；

导风管：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，上配手动调节阀，开启度0-180度，可调节风量；

接口：于固定风罩上方直管段处须预留内建式手动调风碟阀及排风接口，排风接口与排风管道衔接，排风接口应为法兰型接口；现场排风管道应提供一适当尺寸的安装接口以连接固定风罩的排风接口；

风量：300-600m3/h，排风接口管径应配合风量设计，须保证管内风速≤6m/s；

安装：吊顶安装，吊臂可伸缩。

### 1.10、实验室物证柜及排风试剂柜要求

除特别说明外，主要部分为符合优质冷轧钢板SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的冷轧钢板，厚度≥1.2mm;

所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；

材质：整体采用≥1.2mm优质冷轧钢板。材料为:优质冷轧钢板;相当于SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板；

柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构；

侧板：为双层对扣结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象；

隔板：柜体上部两层层板，下部一层层板，层板托为尼龙塑料承重性强并且有效耐酸碱腐蚀；前、后加强筋上每隔12.3mm有隔板调节孔；

拉手：隐藏式带锁具拉手，不突出，同柜门同一平面，美观实用便于管理；

抽气口：柜体顶部带￠95mm排风孔，排风量为Q=150m3/h，下部后背板设置进风百页，更美观实用；

地脚：镀锌钢地脚，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度；

拉门把手：外露式铝合金把手；

合页：304#不锈钢，5节式；

门吸：可调整高度式，铁镀锌门吸。

### 1.11、超净台要求

无菌、无尘、洁净环境的局部洁净工作台。

工作台面为一体成型易清洁的316#不锈钢，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装，流线型整机造型, 使作业区气流受扰动最少；垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激，符合各项医疗器械设备安全要求。

操作挡板：安全玻璃移门，采用专利技术的任意定位移门系统，控制移门位置上下任意可调、定位准确，并能完全关闭以便灭菌；单面操作。

工作区风速：采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压。

照明和杀菌系统的安全互锁。

技术参数：洁净等级：100级；菌落数：≤0.5个/皿.时（90mm培养平皿）；平均风速：≥0.3m/s（可调）；噪音：≤62dB（A）；照度：≥300L× ；电源：AC,单相220V/50Hz；输入功率：500W。

重量：170kg；

高效过滤器规格 610×610×50mm；

## 2、实验室通风设备及系统技术说明

2.1实验室专用通风设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置满足采购人提供的有关文件和设计图要求：

2.1.1主要部分为优质冷轧钢板SPCC标准≥1.2mm厚冷轧钢板；钢材表面处理满足以下要求：

2.1.1.1所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。

2.1.1.2预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。

2.1.1.3表面喷涂：静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥50μm，在180度高温烘箱内固成光滑表面。

2.1.1.4喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能：

附着性能：用划刻刀交叉刻画（1.6mm X 1.6mm），没有掉落；

防腐性能：盐喷实验≥200小时；

磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg；

硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露；

湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小时没有变化。

2.1.2所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；所有钣金部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层；

2.1.3五金配件要求：

2.1.3.1合页：采用厚2.0mm及以上的编号304#不锈钢材质，开启角度≥180度，5节式，由模具加工，确保每个合页的同一性， 承重≥55kg。1200mm高度以下的柜子采用2个合页，超过1200mm高度柜子则采用3个合页。用6个不锈钢螺丝来固定每个合页。

2.1.3.2把手：采用高强度铝合金把手；把手须以不锈钢螺丝固定，抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

2.1.3.3地脚：镀锌钢地脚，可根据室内地坪适当调整柜体0-35mm的高度。

2.1.3.4门扣组：采用塑料材质的滚轮，不锈钢材质的滚轮支架；须以不锈钢螺丝与柜体及门板固定。

2.1.3.5层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的钢板镀锌或不锈钢材质。

2.1.3.6螺丝：除有特别说明者外，合页安装处为平头普通螺钉，304不锈钢材质。其它部位为钢质尖头镀锌自攻螺丝。

2.1.3.7门及柜体合页加强件和 L 型前脚撑板为钢制厚度≥2.0mm。

2.1.4底柜柜体要求：

2.1.4.1每一个柜体的面板、挡板和外角柱都是取自同一块相同等级冷轧钢板。

2.1.4.2柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：

2.1.4.2.1方管工作台类产品整体结构采用≥3mm厚方管焊接，承载部位连接件≥3mm厚冷板加工；

2.1.4.2.2钢门内部钢板，前、后封板、搁板、顶部封板厚度≥1.0mm；

2.1.4.2.3钢柜上部、后部、底部和基座钢板、钢柜后背板、组件紧固板、玻璃门外框钢板、垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板厚度≥1.2mm；

2.1.4.2.4钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架厚度≥1.5mm；

2.1.4.2.5门板：门板为双层结构，夹层内具消音材料；门板配置门扣组及缓冲垫；门板能开关顺畅达180度。

2.2实验室变风量通风柜实验室专用排风设备，在排风控制系统接口提供一个足够、稳定、实时与正确的排风量后，以及实验室环境气流组织在通风柜调节门开口处所造成的交叉气流速度符合相关标准规定的情况下，其通风性能特征要满足以下几点要求：

2.2.1维持通风柜捕捉及排除污染的能力；

2.2.2专用通风柜等定风量设备的排风量能维持在设定值的正负10%内。

2.3设备排风量：除有特殊说明者外，根据相关国际及国标要求，各设备排风量除特别标注者外，设计原则如下：

1200mm台式变风量通风柜的最小排风量为250CMH，最大排风量为1300CMH；

1500mm台式变风量通风柜的最小排风量为300CMH，最大排风量为1500CMH；

1800mm台式变风量通风柜的最小排风量为350CMH，最大排风量为1800CMH；

以上通风柜按平均面风速0.5m/s为排风量设计的计算依据。(以上通风柜排风量根据各自产品的调节门开口尺寸计算，但调节门最大开启高度不得低于700mm，且总风量不得高于系统允许容量)。

符合《机械行业标准》JB/T 6412-1999通风柜和《中华人民共和国建设部实验室变风量通风柜标准》JGT222-2007。

2.1.1本项目通风柜为变风量型，应能有效地配合VAV排风系统进行操作。

2.1.2主体结构：双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。

2.1.3通风柜工作台面：采用20厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。

★2.1.3.1、耐酸碱腐蚀：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB/T 9274-1988(2004）标准，提供抗化学和污染性能的检测报告（含提供盖玻璃片的检测报告），要求包含对含有98%硫酸、37%盐酸、65%氢氧化钾、王水、甲苯、草酸、正辛烷、99%冰醋酸、六次甲基四氨缓蚀剂、亚甲蓝、氢氧化铵、硫酸铜、正乙烷等多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。须在投标文件中提供通过符合上述参数第三方出具的检测报告并加盖公章。

★2.1.3.2、耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。

2.1.3.3、不含甲醛：实验室环境需要台面不含甲醛，要求参照 GB 18580-2001标准。

2.1.3.4、抗细菌：陶瓷台面表面不吸附细菌，要求参照JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，要求肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥90%，粪肠球菌抗菌率≥90%。

2.1.3.5、洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，要求洛氏硬度不低于59HRC。

2.1.3.6、线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。

2.1.3.7、断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。

★2.1.3.8、为保证仪器承重安全，台面性能必须满足承重测试要求，台面抗破坏性载荷48小时不低于400kg。

★2.1.3.9、断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。

★须在投标文件中提供通过符合上述参数第三方出具的检测报告并加盖公章，通风柜台面制造商家出具的授权书原件（含制造商营业执照复印件盖鲜章）。

2.1.4通风柜配有一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱、耐腐蚀。

2.1.5移门：移门传动系统为同步带系统，非钢丝绳系统。使用厚度≥6mm的浮法安全玻璃；滑轨为抗腐蚀PVC材质，移门能够轻松上下移动；移门的关、闭有橡胶缓冲装置；密封条为70硬度 PVC，防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体；移门拉手和移门同宽，材质是不锈钢材料制成。

全钢制结构，智能数控通风柜：数控电动调节门，自由升降调节门，可无级别定位。工作台面前沿安装孔网导风槽，利于形成上升型的气流，并对拉门内壁密集污染气流区起到清导作用。

2.1.6所有通风柜的内衬材料为≥6mm厚Poly resin材料或≥6mm厚的阻燃材料，性能符合我国相关标准或UL或NFPA规格的其它内衬材料（阻燃性能符合NFPA45规范，通过UL723或ASTM E84-80测定且展焰性<25）。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料表面光滑。内壁要求无任何连接螺钉外露，减少腐蚀点。

2.1.7底柜柜体：每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面，踼脚板表面加装踢脚线装饰板及护角将踼脚板与地面空隙遮盖。

2.1.8通风柜里面的配件（龙头喷嘴）为黄铜材质，外面环氧树脂喷涂。从阀门到出口处管路：水、气体和真空管道为铜管。

2.1.9远程控制手柄：尼龙十字型把手，由不同颜色的尼龙指示钮标识。

2.1.10通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型。镇流器安装在通风柜外部。照明罩内部白色，高反射的塑料材质。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。照明装置包括灯管。照度800Lu×。

2.1.11电气设施安装在通风柜的外侧立柱上。带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时立柱上安装有漏电保护装置。通风柜外侧立柱上安装有灯开关，灯电源取至主回路下装有熔断保护的支路。插座：不少于 4 个多功能插座。三线接地插座，220V，≥16A。

2.1.12下降式旁通设计：低阻，1.25mm钢板进风腔体。进风从腔体上方进入，然后进入通风柜内。同时在通风柜内发生事情时，气体尘埃不会直接冲出进风腔体。具有上下排风功能。

2.1.13外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。

2.1.14排风口为矩形底部带圆弧设计，1.2mm冷轧钢板环氧树脂漆喷涂；移门采用全钢驱动型系统。所有材质防腐处理。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。

2.1.15性能要求：

2.1.15.1表面平均面风速：通风柜的表面平均风速应为设计值的±10%以内且可以调节(本项目各通风柜面风速设计值为0.5m/s)；

2.1.15.2面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%；(检测内容包括在调节门半开及全开状况下检测)

2.1.15.3通风柜风压(压损)：应小于70Pa；

2.1.15.4视烟雾流动显示：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出；【检测内容包括在调节门静态(全开)及动态(全闭至全开)工作状况下检测)】

2.1.15.5 SF6六氟化硫示踪气体浓度控制：浓度控制等级小于0.05ppm，检测内容包括静态检测，动态检测及调节门周边检漏测试。

2.1.15.6测试环境：在0.5m/s面风速条件下，SF6追踪气体以4L/min的速度从视窗开口处（仅仅视窗后15厘米）被释放在操作区内，SF6探测器被安装在人体模型上来模拟操作员的呼吸。一个交叉速度指针被安装在人体模型的后背,用于检查测试过程中交叉速度指针对测试结果的影响。

实验室通风柜智能通风系统[台式通风柜监控器、通风柜面风速传感器、通风柜位移传感器、变风量排风文丘里阀（含执行器）]。

## 3、采用实验室专用通风柜智能通风系统

本次通风柜采用变风量控制系统，系统的组成由调节门拉绳传感器，变风量风阀及通风柜的监控面板组成，其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

3.1、变风量控制技术要求

3.1.1快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在3秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。

3.1.2精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，通过VAV的风量与设计的风量之间的偏差不应超过5%。

3.1.3压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV风阀的通风风量.

3.1.4一一对应：通风柜的调节门高度需要具备与通风柜的排风风量进行一一对应的关系，即通风柜的调节门在任意的一个位置仅有唯一的排风数值与其对应，并且对应的关系并不随着风风管内的静压变化而变化。

3.1.5采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速。当移门不上下移动时，由位移传感器控制通风柜的排风量。

3.2、每台通风柜配置一套先进的VAV控制系统

3.2.1该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速迅速稳定到设定值，一般为0.5m/s。

3.2.2该系统包括一个调节窗位移传感器，一个带流量测量的PPS或其他满足实验室防腐要求材质的变风量蝶阀、一个带压差变送器的监控面板。

3.2.3系统应具有以下功能特性

3.2.3.1自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求

3.2.3.2实时显示排风量

3.2.3.3实时测量通风柜排风量，实现闭环控制。可输出实际排风流量，支持房间流量准确控制

3.2.3.4支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态

3.2.3.5不安全的条件下，声音及显示报警

3.2.3.6通风柜需按国际标准保证安全最低排风量

3.2.3.7支持就地操作

3.2.4其他应具备的要求

3.2.4.1★变风量控制系统包括传感器、控制模块、阀门调节机构等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。

3.2.4.2不允许原生产厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。

3.2.4.3通风柜位移传感器和变风量阀应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格的通风柜结构。

3.2.4.4传感器应易于安装，且不会因为长期使用发生精度漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。

3.3、通风柜的变风量控制系统：本次部分通风柜采用变风量控制系统，系统的组成由调节门拉绳传感器，变风量风阀及通风柜的监控面板组成，其各个组成部分的功能基本包含以下必须要素：

3.3.1通风柜监控面板：

3.3.1.1具有液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速或排风风量。

3.3.1.2所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

3.3.1.3具有一键“消音”按钮。

3.3.1.4可通过监控面板控制通风柜照明开关。

3.3.1.5具有电源开关按钮。

3.3.1.6具有4个可编程的功能按键，可自定义功能。默认功能为日夜切换模式及上下按键。

3.3.1.7日夜切换模式可设置待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗。

3.3.1.8上下按键可配合系统升级，升级为自动门高系统控制按键，可通过监控面板控制通风柜调节窗的升降及停止。

3.3.1.9可设置通风柜“最小排风风量”一键按钮。

3.3.1.10可设置紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

3.3.1.11通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速低于安全值时报警。

3.3.1.12面板集成控制器功能，配置即拔即插型压差变送器。

3.3.1.13面板集成控制器功能，可配置串行通信协议通讯模块。

3.3.2调节门拉绳传感器

3.3.2.1高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%

3.3.2.2测量范围0-1M

3.3.2.3响应时间＜1ms3.2.4模拟输出0-5VDC信号

3.3、3变风量排风阀3.3.1阀体应采用PPS或其他满足实验室防腐要求材质，变风量蝶阀阀体采用高温挤压一次成型满足实验室防火要求。

3.3.3.2执行器驱动方式：带反馈电位计直接驱动，高速速电动执行器90度全行程≤3秒，数字驱动，无磁滞。

3.3.3.3带风量测量管，免清洗，免维护，风量控制精度小于设定风量的±5％。

3.3.3.4采用皮托管测量监控原理，带压差变送器，风量与调节门一一对应关系。

★3.3.3.5压力无关特性：当风管内静压值发生变化时，在3秒内，能自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内），而不受风管内静压变化而有所变化（适用于变化范围在8-800Pa之内）。

★3.4.对所提供的流量测量阀，应符合GB8624-2012 B1级防火标准。

★3.5.通风柜变风量控制系统中变风量阀所带的流量测量管，须提供该投标品牌流量测量管的彩页资料或官网技术资料加盖公章。

★3.6.电磁兼容性满足GB/T 18268.1-2010、GB/T2433.1-2008,GB/T2423.2-2008标准。

提供第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告并加盖公章。

4、技术用房DNA实验室建设工程技术要求

洁净室建筑装饰包括室内装饰工程，门窗安装，缝隙密封，以及各种管线、照明灯具、净化及恒温恒湿空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业，洁净空调系统选用国际知名品牌。

4.1 DNA实验室技术要求
   ★4.1.1洁净度：实验区和各个缓冲间为十万级。

4.1.2洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级

4.1.3空气洁净度等级

（N）0.5 m微粒(粒／m ) 5 m微粒(粒／m ) 浮游菌 （个／m ） 沉降菌 （ 90皿 t;0.5h）(个／皿) 备注 
    静态   动态      静态     动态    静态    动态    静态    动态 
    8 3500000 ／ 20000 ／ 500 ／ 10 ／ 十万级

4.2实验室环境装饰工艺要求：

4.2.1地板胶地面

4.2.1.1实验室地面除特别说明外，地板厚度不低于2.6 mm，地板颜色由施工人在设计优化时由甲方确定。地板耐磨等级为T≦0.08mm，具有耐磨、耐酸碱、永久性抑制细菌、永久防静电性能、耐火阻燃。

★4.2.1.2、技术要求：非代工生产品牌，厚度2.6mm，多层复合结构，密实底，含无方向玻纤层，水性油墨印刷技术，耐磨层厚度为0.55mm及以上 ，耐污能力 EN423 抗 11 项化学试剂，不含回收料，不含邻苯类增塑剂 39 项，采用环保无害 DOTP 非邻苯类增塑剂；    4.2.1.3橡胶地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm

4.2.1.4橡胶地板要求地面平整度高，应在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不宜低于3mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。

4.2.2 彩钢板间隔墙

4.2.2.1彩钢板间隔采用硫酸镁手工玻镁彩钢板:50mm彩钢板（硫酸镁手工玻镁复合板，表面钢板0.476mm，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理）；内衬隔音板、做隔音保温处理。隔音声量＞42dB。手工制造彩钢板。四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，防火性能A级。 50槽形带弧铝合金型材固定、密封胶封口，含铝合金收边及附件。镀锌彩钢板基材单层厚度不低于0.5mm，彩钢板间衬玻镁。彩钢板厚度为50mm。四边雌口白灰色，壁板要求平整，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材。面层作喷涂处理,防尘防锈抗菌材料，光滑无起渣现象，带薄膜保护；

4.2.2.2壁板四周采用镀锌板钢骨架，壁板之间连接采用铝型材插接方式，板与板之间的缝隙小于3mm, 所有缝隙用密封胶密封。

4.2.2.3壁板底部连接方式为铝方通与铝制U型插接件配合连接，便于调整不平整地面的高度调节，铝制U型插接件高度为100mm，厚度44mm。橡皮地面顺着地圆弧卷起成踢脚，与彩钢板底部平滑连接无凸起。

4.2.2.4根据平面布局，彩钢板间隔全部为定制尺寸，要求做墙体排版设计。

4.2.2.5彩钢板安装壁板应垂直，立缝要靠紧、均匀，转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂直方向均应成直线，无明显错位。连接处不得出现明显凹陷，室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲，组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。

4.2.2.6彩钢板包柱、包箱，装阴阳1/4圆角，实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆角过渡所。在净化区内的柱子用б=50彩钢板另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死，阴阳R角均为60圆弧铝材。在净化区内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在彩钢板安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。

★4.2.2.7硫酸镁芯材：100%使用硫酸镁芯材，防止玻镁板返卤、生锈、腐蚀钢板与铝型材。氯离子含量少于0.01%。提供第三方检测报告并加盖公章；

4.2.3 彩钢板天花

4.2.3.1采用知名品牌铝架驳接式机械硫酸镁手工玻镁彩钢板，夹芯材料是玻镁板，彩钢板厚度为50mm，表面彩钢采用品牌彩钢板，厚度不低于0.5mm。

4.2.3.2顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽（四雌）与金属暗吊梁插接的方式，吊杆为镀锌通丝，材质为热轧钢材。板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用优质品牌密封胶密封。所有的开孔均预埋加强筋，预先开孔。

4.2.3.3根据吊顶平面布局单独排版设计，定制。

4.2.4洁净门（手动自闭式气密双开门或自动自闭式气密双开门）

结构要求: 结构和设计达到双面完全平滑连接；框材质、外围尺寸:1500（900）*2100mm， 50mm铝合金门套；

框材质、外围尺寸: 50mm厚手工玻镁板，5mm钢化真空双层玻璃视窗；门底自动升降密封条门底部安装扫地橡胶条，门框及门扇处边沿有橡胶密封条 保证门体系统的气密性。

五金配件: 不锈钢门页、门把手、闭门器。

4.2.5风淋采用单人单吹外喷涂内不锈钢系统:

单人单吹风淋室外型尺寸，1200*1000*2180，内部尺寸，790*866*1930。

箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

风淋室风机 380V 50Hz 1.1KW，

有隔板高效过滤器规格：915*610*150，过滤效率99.99%0.3um

不锈钢单开门两扇，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装优质闭门器，自动关闭。SUS不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到20-28m/s快速吹除人身上的灰尘。

红外线感应器，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G4，日光灯20WPhilip嵌入式安装。

电路控制：先进的集成电路板，PLC控制，LED显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，红外线自动感应器。感应自动吹淋，触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。

材料要求：

- 门体和门框的厚度50mm ；

- 门框材料环氧喷塑表面的铝合金型材50mm厚；

- 门页材料0.5mm 彩钢板门体三边包铝合金框；

- 门页的材质颜色

可选：宝蓝色密胺树脂板面层门板，抗冲击、耐摩擦。

- 门体夹芯材料玻镁、岩棉；

- 尺寸单门的宽度不大于1200，高度低于2200；

- 观察窗5mm 钢化玻璃四角圆角中空窗，与门板平滑连接（双层窗四角圆角半径100mm）；

- 密封胶黑色硅胶密封窗和板之间的缝隙；

- 铰链洁净室专用铝合金铰链，无螺丝外露 ；

- 门框密封条门框三边橡胶密封条；

- 门底密封条可选门底部自动升降密封条，门底缝8mm ；

- 门锁肘压锁，避免手部接触污染 ；

- 互锁系统暗藏式电子互锁系统；

- 闭门器可选，折臂型和滑尺型；

4.2.6 洁净窗与传递窗

4.2.6.1结构要求：

1）在单独的环境生产，避免空腔内集尘；

2）与墙面平滑连接；

3）预装在墙板内，避免现场安装；

4.2.6.2材料要求：

1）骨架、边框材料种类、规格:50系列铝型材

2）嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶，窗框与窗扇处边沿有橡胶密封条

3）玻璃：5mm真空双层钢化清玻璃

4）规格：900*1100(或定制尺寸，不大于2300mm）

传递窗

采用全不锈钢制作，内尺寸400*400*400带紫外线杀菌，机械互锁。

1）主体结构：箱体采用优质砂光不锈钢板SUS304#(t=2mm)折弯制作，表面处理无焊接痕迹内胆不锈钢SUS304#材质，门采用透明玻璃，内部采用圆弧形设计，防止尘埃，容易清理。

2）互锁系统：电磁互锁系统,确保不能同时开启。

3）配按键式控制面板2套，暗藏式紫外线杀菌灯（20W*1盏，符合最新型GMP标准）

4.3洁净室的智能控制操作系统

4.3.1具有集先进的显示、触控、网络通讯技术为一体的平板电脑触摸屏作为整个实验室的操作及显示人机界面；

4.3.2采用15寸全真彩色液晶显示和触摸屏，提供丰富全面实时信息的显示画面，及简洁的“一键式”操作界面，充分体现以人为本的设计理念；

4.3.3采用先进低功耗主板和低发热电源的设计及全铝合金面结构等专门设计为系统的长期可靠运行提供可靠保证；

4.3.4实验室触摸操作屏系统可以显示实验室的总貌图，上面可以清楚的显示实验室各个功能房间的温度、相对湿度、负压值、照明灯及紫外线灯的开关状态；

4.3.5触摸屏画面上可以清楚的显示正确的人流走向、物流走向；

4.3.6具有空调系统操作界面（动态显示空调风机运行状态以及显示实验室控制温湿度参数）；

4.3.7具有房间和送排风总管压力显示和设定界面；

4.3.8具有灯具操作界面（根据实验的需要采用“一键式”开关房间的灯具）；

4.3.9具有系统报警显示界面；

4.3.10触摸操作屏有时间记录功能（记录所有操作人员的操作事件，便于相关事件的追踪）

4.3.11触摸操作屏具有时间显示功能，可以显示时间、日期和星期。

4.3.12触摸操作屏可设对讲系统，实现控制间和操作间的通话，同时在主操作间设置有声光报警系统。

4.4水电空调材料设备

4.4.1洁净空调

4.4.1.1模块化风冷式冷热水机组

制冷（热）量 100Kw（110kw），电源：3Φ/380V/50Hz ，功率31.4KW ，制冷剂：R410A ，水流量：17.2m3/h、水阻力：30KPa，接管DN65

4.4.1.2组合式全新风处理机组MAU-01

冷媒：冷冻水  风量：6000CMH，Q冷=105KW，Q热=50.6KW，电加热=21KW，电加湿=35Kg/h，管径：DN65 风机功率：4kw，机外余压：900Pa

机组数量：

机组结构            卧式机组      结构设计       无冷桥设计

下层机组送风量(m3/h)6500.00       下层机组机外静压(Pa)700.00

箱体高度(mm)        1006          箱体宽度(mm)        1166

面板厚度(mm)        25            机组保温      无氟聚氨脂发泡

外板材质/厚度(mm)  彩涂板/0.4mm  内板材质/厚度(mm) 镀铝锌板/0.5mm

机组总重量(kg)     ≤794

下层机组：

机组送风量(m3/h)    6500.00          机外静压(Pa)        700.00

箱体高度(mm)        1006             箱体宽度(mm)        1166

机组重量(kg)        ≤794

功能段1: 混合过滤                        长度(mm)            430

初阻力(Pa)          108               终阻力(Pa)          216

计算阻力(Pa)        130               压力调整(Pa)        0

重量(Kg)            33.45             重量调整(Kg)        0.00

压差计:             无                压差开关            无

备用过滤器(套)      0                 照明灯              无

初效过滤器                            中效过滤器

过滤器品牌          AAF               过滤器品牌          AAF

过滤器类型       AmWash               过滤器类型    DriPak2000

过滤器效率          G3                过滤器效率          F5

初效过滤器规格           中效过滤器规格              数量(个)

16*20*2                       16*20*15                      2

20*20*2                       20*20*15                      2

功能段2: 冷冻水盘管                功能段长度(mm)              574

盘管数量            1

全冷量(kW)          66.32               显冷量(kW)          35.08

进风工况(db/wb)(C)  35.5/26.5       出风工况(db/wb)(C)  19.6/18.4

进出水温度(C/C)     7.0/12.00           冷冻液浓度(%)       0

水流量(l/s)         3.16                水压降(kpa)         57

功能段重量(Kg)      118.70              重量调整(Kg)        0.00

风压降(Pa)          95                  压力调整(Pa)        0

盘管高度(mm)        762                 盘管宽度(mm)        900

迎面风速(m/s)       2.63           铜管/铝箔材质       铜0.35mm/普通铝0.115mm

接管尺寸(mm)        60 (2.0)            集水管材质          无缝钢管

挡水板材质          无                  排水盘材质          EG电镀锌板喷涂(标准)

边框                镀锌钢板

功能段3: 电加热    长度(mm)            702

总功率(kW)          60                  分组数              3

进风温度(C)         21.00               出风温度(C)         48.42

压差开关           CAREL      熔断保护器    KSD-F01/75℃/10A

阻力(Pa)            5                   压力调整(Pa)        0

重量(Kg)            ≤71.74           重量调整(Kg)        0.00

分组序号              分组功率        电源        380V/3N~/50Hz

1                   20

2                   20

3                   20

功能段4: 检修段                           功能段长度(mm)      460

门的位置            左                 门的类型            铰链门

功能段阻力(Pa)      2                  压力调整(Pa)        0

功能段重量(Kg)      0.00               重量调整(Kg)        0

照明灯              无

功能段5: 高压喷雾加湿器                   长度(mm)            960

加湿器形式          高压喷雾加湿

加湿量(Kg/h)        100.00

风阻力(Pa)          50.00              安装方位            左

前挡水板材质        无                 后挡水板材质        铝合金

重量(Kg)            ≤41.01            重量调整(Kg)        0.00

排水盘              标准倾斜式          压力调整(Pa)        0.00

照明灯              无                  排水盘材料          EG

功能段6: 送风机                             长度(mm)            730

风量(m3/h)         6500.00            风机静压(Pa)        982.19

风机出口风速(m/s)   13.85

电机功率(kW)        4.00

风机转速(rpm)       1892             电机转速(rpm)       2885.00

机外静压(Pa)        700.00            静压调整(Pa)        0.00

重量(kg)           ≤90.88            重量调整(kg)        0.00

风机类型            离心风机

送风方位            上平出风F           叶片类型          前弯

检修方位            左侧                检修门类型        铰链门

变频器类型          N/A                 照明灯              无

变频器型号          无                  启动柜类型          无

风机噪音数据:

Hz     63Hz      125Hz     250Hz     500Hz    1kHz     2kHz     4kHz     8kHz   合成dB(A)

Lw(A):  73.9      77.4      81.8      80.9     84.2     83.1     81.2     76.1     90.0

Lp(A):  65.9      69.4      73.8      72.9     76.2     75.1     73.2     68.1     82.0

4.4.2洁净空调机组

4.4.2.1洁净空调机组产品采用专业机组；

4.4.2.2机组功能段包括新回风混合段、初效过滤段、风机段、表冷段、电加热段、中效过

滤段、加湿段、出风段；

4.4.2.3采用30mm~50mm厚双面机组壁板，防止冷桥产生；

4.4.2.4宽广的表冷器，采用亲水膜铝翅片，确保了高度敏感的冷却能力。低流速的送风速

率(最大为2.Om／s)使制冷效果达到最优；

4.4.2.5表冷段箱板内及冷凝水盘选用不锈钢材料制造，保证光滑不积尘；

4.4.2.6F7级中效过滤器，确保了高度的灰尘吸附能力，并且使用寿命长；

4.4.2.7不锈钢光管式电加热器，不积尘，加热效果好；

4.4.2.8原装加湿器，通过微电脑控制，加湿效率高，精度好；

★4.4.2.9净化空调机组箱体应密封可靠，保证机组内静压1500Pa时的漏风率不大于1%。

★4.4.2.10净化空调机组箱体强度应不低于以下要求：D1，-1000pa到+1000pa；漏风率：-400Pa，L1；700Pa:L1级；过滤器旁通率:F9。

4.4.3空调机组的控制

4.4.3.1室内控制温度精度±1ºC，相对湿度精度5%RH；

4.4.3.2风机变频控制；

4.4.3.3中效过滤网堵塞报警、缺负保护报警、风机运行情况及过载报警；加湿器运行和故障查询等；

4.4.3.4手、自动风量调频切换，手动频率设定；调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

各种控制参数(室内温、湿度；变频器频率等)的设定和修改；

4.4.3.5各空调主机、各空调风柜之间通过PLC编程实现联动控制。

4.4.4高效送风口(带方形调节阀)

4.4.4.1面板为冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；

4.4.4.2具有较好的过滤性能，高效过滤效率≥99．99％@≥0.3um；

4.4.4.3采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到洁净区对空气质量的严格要求；

4.4.4.4吊顶安装在室内就可以方便更换过滤器。

4.4.4.5洁净送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为1.2mm铝合金制造。

4.4.5高效过滤器

4.4.5.1尺寸（MM）：320*320*220；484*484*220；630*630*220

4.4.5.2、额定风量：500M3/h； 1000 M3/h；1500 M3/h

4.4.5.3、初阻力（Pa）：≤220

4.4.5.4、过滤效率（%）（钠焰法）：≥99.99≥0.3um。

4.4.6回风口、排风口

4.4.6.1表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞；

4.4.6.2内含进口中效过滤器，采用≥1um大气尘计数效率≥65%的中效过滤器；

4.4.6.3在室内就可以方便更换过滤器。

4.4.7止回阀

4.4.7.1阀体的轴和零件表面作喷塑处理，不易生锈；

4.4.7.2良好的阀片关闭措施，气密性好；

4.4.7.3安装于排风系统风管上。

4.4.8排风机

4.4.8.1高静压型，符合排风系统的静压要求；

4.4.8.2运行稳定，低噪音；

4.4.9消声器

4.4.9.1风管主管道必须安装消声器；

4.4.9.2可采用管道式消音器，由单层不同穿孔率的小孔板构成；

4.4.9.3采用金属结构，构造简单，体积小，防火；

4.4.9.4不填充玻璃纤维，不产生灰尘，纤维质等污染空气；

4.4.9.5其内外表均经无菌处理。

4.4.10防雨百叶

4.4.10.1全部采用喷塑处理，美观、实用。彻底防止自然锈蚀的发生；

4.4.10.2自带防虫网，防止外物进入排风系统。

4.4.11电动定风量调节阀

4.4.11.1采用机械式自力装置，不需要外加动力，保持在预先设定的流量上。可以用带指针的外刻度盘准确地设定流量；

4.4.11.2安装于送/排风口，随时控制进入系统的送/排量；

4.4.11.3采用电动调节，实现控制系统控制灵活。

4.4.12风量调节阀

4.4.12.1高强度铝合金翼形对开风叶及框架，隐蔽齿轮驱动，防腐耐磨，操作轻便可靠；

4.4.12.2风道阀门采用对开多叶调节阀，小断面风道采用蝶阀；

4.4.12.3叶片开启角度有标志；

4.4.12.4空调风系统简单的调节装置，可对空调风系统进行简单的手动调节；

4.4.12.5安装于空调风系统需要调节及控制的位置。

4.4.13 防火阀

4.4.13.1符合防火要求，风管穿越防火分区的位置需加装防火阀；

4.4.13.2采用优质钢板制作，外框板厚度不小于3mm，叶片厚度不小于2mm；

4.4.13.3采用带风量调节性能的防火阀；

4.4.13.4防火阀必须单独设置支吊架；

4.4.13.5防火阀紧贴楼板安装；

4.4.13.6防火可预留信号输出，可接大楼消防控制系统。

4.4.14 镀锌钢板

4.4.14.1国标优质镀锌板，知名品牌；

4.4.14.2风管大边≤800mm，>600采用O.8mm，风管大边≤600mm采用0.6mm；

4.4.14.3风管制作完毕后应使用中性清洗液将内表面清洗干净，并用塑料薄膜及胶带封口以备安装。

4.4.15 风管保温材料

4.4.15.1 B1级橡塑保温；

4.4.15.2、保温层厚度要求20mm，容重为：40 kg/m3。

4.4.16 净化灯

4.4.16.1采用吸顶式洁净气密LED灯盘。

4.4.16.2光管支架、灯盘、电子镇流器等均通过国家CCC国家强制认证；

4.4.16.3不锈钢边框(冷板喷塑边框)；

4.4.16.4乳白有机玻璃面板；

4.4.16.5照明度良好，反光柔和，密封性良好；

4.4.16.6边框连接处做气密封处理；

4.4.16..7配优质电子整流器，不发生闪烁现象。

4.4.16..8灯管为优质品牌。

4.4.17 配电箱（柜）

4.4.17.1通过3C国家强制认证；

4.4.17.2采用不锈钢材质，照明箱采用优质品牌面板

4.4.18 开关、插座

4.4.18.1通过CCC国家强制认证；

4.4.18.2边框连接处做气密封处理；

4.4.18.3二、三级普通插座，乳白色面板；

4.4.18.4开关为大跷板式，乳白色面板；

4.4.18.5嵌入式安装。

4.4.19镀锌线管

4.4.19.1国产名优镀锌钢管；管壁厚>1.2mm；

4.4.19.2符合设计及有关规范要求；

4.4.19.3必须是电线专用线管，不允许用其他管道代替。

4.4.20 电线及电缆

4.4.20.1通过2000版IS09000系列质量体系认证；

4.4.20.2采用优质铜芯；绝缘层厚度、芯线直径等参数满足国家标准；

4.4.20.3采用500V ZR-BVV电线。

4.4.21.给水管

4.4.21.1PP-R塑料给水管，热熔连接；

4.4.21.2管材、管件，必须符合现行产品行业标准，符合现行国家有关卫生标准的要求；

4.4.21.3耐腐蚀，化学惰性好，对水中的离子和建筑物内的化学物质均不起化学作用，不生锈，不腐蚀；

4.4.21.4符合设计及有关规范要求。

4.4.22 排水管

4.4.22.1接实验盆废水横管、立管采用PP-R管；

4.4.22.2污废水立管、支管用采用PVC-U双壁波纹管；

4.4.22.3管材、管件，必须符合现行产品行业标准。

4.4.22.4符合设计及有关规范要求。

4.4.23.不锈钢地漏

4.4.23.1通过2000版IS09000系列质量体系认证；

4.4.23.2符合设计及有关规范要求。

4.4.25.3不锈钢材质，实验室专用洁净地漏

- 5、投标样品

★投标人在招标会上应提供以下样品，未提供或样品信息提供不全将作无效投标处理，投标样品仅作为验收依据之一，最终验收以招标文件为准。

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台台面小样 | 1块 | 90mm×90mm×13mm | 样品技术参数按照招标文件执行；样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章） |
| 2 | 通风柜台面小样 | 1块 | 100mm×100mm×20mm | 样品技术参数按照招标文件执行；样品需注明采购项目名称、样品品牌、产地、投标人名称（加盖生产厂家鲜章） |

- 其他要求：

- 1.交货期：60日历天，以建设单位开工为准。

- 2.付款方式：工程进度达到60%后付至合同价50%，竣工验收后付至合同价75%，审计结束后付至合同价95%，余款5%为质保金，在保质期（二年）结束后支付。

说明：以上技术参数中标注★内容必须满足，否则将作无效投标处理。

- 第四章  资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件复印件需加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的

- 投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 第五章    评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：为保证产品质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 相同品牌处理原则

- 采购代理机构对各这个评委的总分进行复核。各项统计学科建设均精确到小数点后位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

| 细则 项目 | 分值细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 | 30分 |
| 技术分 （50分） | 技术参数完全满足招标文件技术参数要求的得50分，以下任一项不符合则扣2.5分，超过二十项属无效投标（提供有效证明材料，并加盖公章）。 - 实验台 - 1.1钢材：符合优质冷轧钢板SPCC等级或同质量标准冷轧钢板（SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国Q195-215A牌号）； 1.2抽屉：抽屉本体和面板板厚度为≥1.0mm冷轧钢板； 1.3试剂架层板：上固定层板采用厚10mm及以上钢化玻璃制作，层板下方具钢制托架以确保层板承重能力；层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理； | 50分 |
|  | - 万向排气罩 - 材质：移动风罩为聚丙烯材质，排气罩直管采用铝合金制造，铝合金表面做阳极处理达到耐腐蚀要求，所有管段均应以聚丙烯材质的旋转关节连结，移动风罩管体内与气流直接接触的金属零件，均为不锈钢耐蚀材料； |  |
|  | 3、物证柜 材质：整体采用≥1.2mm优质冷轧钢板。材料为:优质冷轧钢板;相当于SPCC或其他大型钢厂同等级、同质量标准的钢板； 柜门：上部为5mm透明玻璃，下部为实门；玻璃门外框为钢质，玻璃卡槽为PVC材质，对扣夹紧，外表面不见螺丝。下部实门为双层对扣结构； 合页：304#不锈钢，5节式； |  |
|  | 4、通风柜： 4.1主要部分为优质冷轧钢板SPCC标准≥1.2mm厚冷轧钢板；钢材表面处理满足以下要求： 4.2所有钢制柜体或钢结构部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内外均进行环氧树脂喷涂，防止腐蚀由内而外发生。 4.3预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶瓷前处理技术。 |  |
|  | 5、洁净度：实验区和各个缓冲间为十万级 |  |
|  | 6、地板胶地面 实验室地面除特别说明外，地板厚度不低于2.6 mm，地板颜色由施工人在设计优化时由甲方确定。地板耐磨等级为T≦0.08mm，具有耐磨、耐酸碱、永久性抑制细菌、永久防静电性能、耐火阻燃。 |  |
|  | 7、洁净门 结构要求: 结构和设计达到双面完全平滑连接；框材质、外围尺寸:1500（900）*2100mm， 50mm铝合金门套； 框材质、外围尺寸: 50mm厚手工玻镁板，5mm钢化真空双层玻璃视窗；门底自动升降密封条门底部安装扫地橡胶条，门框及门扇处边沿有橡胶密封条 保证门体系统的气密性。 五金配件: 不锈钢门页、门把手、闭门器 |  |
|  | 8、风淋 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。 风淋室风机 380V 50Hz 1.1KW， 有隔板高效过滤器规格：915*610*150，过滤效率99.99%0.3um |  |
|  | 9、洁净窗与传递窗 9.1洁净窗：a）骨架、边框材料种类、规格:50系列铝型材 b）嵌缝、塞口材料种类:玻璃胶，窗框与窗扇处边沿有橡胶密封条 c）玻璃：5mm真空双层钢化清玻璃 d）规格：900*1100(或定制尺寸，不大于2300mm） 9.2传递窗:采用全不锈钢制作，内尺寸400*400*400带紫外线杀菌，机械互锁。 a）主体结构：箱体采用优质砂光不锈钢板SUS304#(t=2mm)折弯制作，表面处理无焊接痕迹内胆不锈钢SUS304#材质，门采用透明玻璃，内部采用圆弧形设计，防止尘埃，容易清理。 b）互锁系统：电磁互锁系统,确保不能同时开启。 c）配按键式控制面板2套，暗藏式紫外线杀菌灯（20W*1盏，符合最新型GMP标准） |  |
|  | 10、洁净空调机组 机组功能段包括新回风混合段、初效过滤段、风机段、表冷段、电加热段、中效过滤段、加湿段、出风段； |  |
|  | 11、空调机组的控制 11.1室内控制温度精度±1ºC，相对湿度精度5%RH； 11.2风机变频控制； 11.3中效过滤网堵塞报警、缺负保护报警、风机运行情况及过载报警；加湿器运行和故障查询等；手、自动风量调频切换，手动频率设定；调节阀、加湿器和电加热器工作状态；各种控制参数(室内温、湿度；变频器频率等)的设定和修改； |  |
|  | 12、高效送风口(带方形调节阀) 12.1面板为冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞； 12.2具有较好的过滤性能，高效过滤效率≥99．99％@≥0.3um； |  |
| 商务及售后（20分） | 1、须提供近五年以来参与政府采购项目类似业绩,专指公安系统刑事科学实验室建设项目(需含实验室设备、通风系统等综合项目)以上类似项目业绩，每份得2 分，最多得 6 分。（提供原件，不提供不得分；原件及投标文件中需附实验室建设合同和中标通知书、中标公告的政府采购官方网站的打印件加盖公章）。 | 6分 |
|  | - 2、根据提供产品单件图及实验室效果图相应打分，最多得4分； | 4分 |
|  | - 3、工期每提前一天加 0.5 分，最多得 2 分； | 2分 |
|  | - 4、质保期在招标文件规定的基础上质保期每增加一年得 1 分，最多得2分； | 2分 |
|  | - 5、响应时间及时，承诺 24 小时内上门服务的得1分； | 1分 |
|  | - 6、根据提供培训方案和产品维护方案相应打分，最多得 2 分。 | 2分 |
|  | 7、陶瓷台面厂家需提供至少30年质保承诺，提供承诺函并加盖台面生产厂家公章得3分，不提供不得分。 | 3分 |

注：带★号标志为重要参数，任意一项不符合属无效投标。

- 第六章   合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 第七章  投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 开标一览表（附件二）；

- 投标报价明细表（附件三）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件四，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件五）；

- 投标人的资格声明（附件六）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件七）；

- 项目班子成员情况表（附件八）；

- 投标人类似项目业绩表（附件九）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十一）；

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十二）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价（元） | 交货期 （单位：日历天） | 质保期 （单位：年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的集中采购机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：