附件1：采购需求

采购货物技术规格、参数及要求

- 一、货物清单：

| 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全胸多频震荡排痰机 | 1台 |  |
| 新生儿无创呼吸机 | 1台 |  |
| 新生儿监护仪 | 3台 |  |

- 二、技术参数

- （1）全胸振荡排痰机技术参数

- 适用范围：适用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。

- *1、适用人群：成人、儿童

- 2、有效性、安全性通过临床实验报告（需提供文件证明）；

- 3、通过国家级医疗检测机构EMC检测，通过ISO13485质量体系认证；

- 4、≥7寸全智能化触摸屏操作；

- 5、主控新芯片采用国际品牌，可靠性高

- *6、快速一键式操作；

- *7、时间设置范围：1min～99min，步进值1min；

- 8、压力设置范围：3mmHg～30mmHg，步进值1 mmHg，允差±2 mmHg；

- 9、手持式释压停止装置，在工作状态下，该措施只需一个动作即可完成；

- 10、模式设置功能：七种模式满足成人、儿童不同年龄患者的治疗；

- 一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz，允差±5%；

- 三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min，允差±5%；

- 三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min, 允差±5%；

- 11、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数；

- 12、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

- 13、保险功能：工作状态下，手柄紧急释压停止装置

- 14、自动检测漏气补偿功能：设备工作时，实时检测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

- 15、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤70dB(A)；

- 16、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观

- 主机尺寸：长：372mm，宽：341mm，高：240mm，允差±10%；

- 标配（成人、儿童）：全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个（尺寸可选配）；

- （2）新生儿呼吸机技术参数

- 1、8寸LED彩色液晶屏，触控操作，

- 参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压、吸入氧浓度、自主呼吸率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量；

- *图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- 2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

- 3、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具备氧传感器自动校准和测试功能。

- 4、采用柯恩达效应的压力发生器，兼容infant flow/infant flow LP/medijet，近鼻端压力监测。

- 5、采用专利腹式呼吸传感器测量呼吸频率，Resp（自主呼吸频率）监测范围：0~200次/分钟。

- 6、通气模式：

- 1）NCPAP模式：要求具有窒息监测及窒息唤醒功能直接设定CPAP(气道压力)值：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

- P apnea（窒息唤醒压力）3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。T apnea（窒息时间）：OFF，10s-30s，默认20s。

- 2）双水平通气NIPPV模式：PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。

- Rate（呼吸频率）：1-120bpm。

- Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

- 3）同步双水平SNIPPV模式：要求具有窒息监测及后备通气

- PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%，取大者。Ti（吸气时间）：0.1s-15s。Rb（后备频率）：1bpm-120bpm。

- 4）HFNC高流量氧疗模式：流量0.5L/min-20L/min可调，精度：±0.2L/min或±5%，取大者，具有压力、呼吸监测功能。

- *7、具有开机自检功能。

- 8、所有通气模式下均具有快氧通气功能（提供检测报告证明）：快氧通气持续时间30s、60s、90s、120s可调，氧浓度23%-100%可调。

- 9、所有通气模式下均具有手动通气功能：手动通气持续时间1s-15s可调，NCPAP/NIPPV/SNIPPV模式下，手动通气压力3-20cmH2O可调，高流量氧疗模式下，手动通气流量3L/min-25L/min可调。

- 10、具备气道压力泄露自动补偿功能。

- 11、内置空气气源排水过滤装置。

- 12、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。可设定报警延时时间：1~10S。报警静音120S。

- 13、数据存储：具有长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

- 14、标配内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

- 15、标配重复性湿化水罐，可高温高压消毒。

- 16、标配伺服控制加温加湿型湿化器。

- 17、可选配空压机，与主机同一品牌。

- *18、具备锂电池，充满可使用≥4小时。

- 通过CE/SFDA注册。

- （3）监护仪招标主要参数及要求

- 一、主机

- 1  国际一线品牌

- 2  主机散热要求: 低功耗设计，无散热风扇

- 3 显示屏 ≥ 8英寸TFT高亮度真彩色显示屏

- 4  内置锂电池，工作时间大于3小时

- 二、显示

- 1  菜单: 中文

- 2  分辨率: 分辨率 ≥ 800×600

- 3  数据显示: 心电/呼吸/NIBP/SpO2/脉搏

- *三、操作方式: 全屏触摸屏操作

- 四、ECG

- 1  导联和显示: 5导联线，可用5电极进行12导心电图监测

- 2  扫描速度: 6.25mm/s、12.5mm/s 、25mm/s、50mm/s

- 3  导联脱落检测: 需要

- 4  12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势

- 五、心率

- 1  测量范围: 15-300bpm

- 2  精度: ±1%

- 3  分辨率: 1bpm

- *4  具备≧10种心律失常分析，含房颤分析

- 六、NBP

- 1  测量方式: 电子振荡法

- 2  测量范围: 收缩压:30-270mmHg 、舒张压:10-245mmHg、平均压:20-255mmHg

- 3  测量单位: mmHg

- 4  精度: ±3mmHg

- 5  工作方式: 手动/自动/连续/序列

- 6  自动循环测量: 1-120分钟可选择

- 7  过压保护设置: 成人、儿童及新生儿分段保护

- 七、SPO2

- 1  测量范围: 0-100%

- 2  分辨率: 1%

- 3  精度: ±4%

- *4  具有灌注指数（Perf），确保低灌注和运动SPO2数值的准确性

- 八、脉搏

- 1  测量范围: 30-300bpm

- 2  分辨率: 1bpm

- 3  精度: ±1%

- 九、呼吸

- 1  测量方式: 阻抗法

- 2  测量范围: 成人/儿童：0-120rpm；新生儿：0-170rpm

- 3  分辨率: 1rpm

- 4  精度: ±3rpm（在60次/分时）

- 十、报警

- 1  报警提示: 声、光双重报警

- 2  心率报警: 可设置上、下限报警

- 3  连接报警: 导联脱落，探头脱落

- 4  呼吸报警: 可设置上、下限报警

- 5  NIBP报警: 可设置上、下限报警

- 6  血氧饱和度: 可设置上、下限报警

- 商务要求

- 1.质保期:2年

- 2.送货地点：院方指定位置

- 3.供货期：合同签订后15个工作日内

- 4.付款方式：验收合格后6个月首付90%，余款质保期满付清。

5.如供应商为生产厂家的应具有《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《医疗器械生产许可证》；采购仅面向国内生产企业。国内生产企业所投标的价格是标的物到阳新县中医医院的价格。根据阳新县政府《合作框架协议》，本次采购标的物，由国药控股阳新有限公司承担集中配送工作，并签订合同。各生产厂家或总代理所投标价格含国控公司配送费。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：                                 项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件：详见公告 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。