附件1：采购需求

采购需求

一、技术要求

1. 设备用途：适用于人体组织的等离子消融、切割、凝固止血，能在生理盐水环境下使用。用于前列腺增生肥大、前列腺癌、膀胱肿瘤等手术。

※2、设备属三类医疗器械管理，需在国家食品药品监督管理局取得三类医疗器械注册证。

※3、工作频率：100KHz

4、用生理盐水作灌冲液，不采用负极版；不沾刀，对包膜有一定保护；广泛的兼容性，可做等离子双极宫腔电切手术，开腹手术（能有效凝固10mm以下血管）、普外双极腹腔镜手术。

※5、输出功率：1-10档可调，并能实时显示。

5.1等离子切割功率：1-10档可调，最大输出功率350W。

5.2等离子凝血功率：1-10档可调，最大输出功率100W。

6、具备LIGATION力扎速（大血管闭合）功能，可选配腹腔镜多功能切割（五合一）钳，能直接闭合7mm内的血管；热损伤低。

※7、阻抗显示：阻抗显示为0-999，具有阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

※8、工作计时：能实时显示治疗时间，0s-99min循环。（要求在设备上有对应显示界面）

9、整机功耗 ≤ 250±37.5W  
10、界面显示及指示：按键式操作界面，声光数字显示及控制系统、无视觉死角VFD显示，面板密封防水设计。

11、工作温度：工作时，作用在组织上的温度为40-70°C。

※12、故障显示：治疗刀头和脚踏开关连接主机，微电脑控制系统能自动监测，如遇配件故障或刀头损坏，有对应提示医生更换配件。

13、前列腺电切镜技术要求：

1）30度电切镜，直径4mm，超广角。

2）被动式工作手件，可360度旋转。

3）外鞘、内鞘及闭孔器，可360度旋转。

4）冲洗接头及冲洗器（塑料材质冲洗瓶）

14、设备配置：等离子系统主机1台（ 声光数字显示及控制系统、无视觉死角VFD显示）；电切镜1套，脚踏开关1副；等离子手术电极2支。

**二、商务要求**

1、交货期限：合同签订后15天内

2、交货地点：阳新县妇幼保健院指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：设备验收安装合格后付40%，质保期满后付30%，余额30%第三年付清。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：阳新县妇幼保健院等离子电切镜手术系统采购项目

项目编号：131-2020CG-22

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的  报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7. 如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)； |
| **建议** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。