附件1：    .

- 双排CT球管采购项目技术规格、参数及要求

设备采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT球管 | 个 | 1 |  |

技术参数要求

1、货物名称：CT球管。

2、适配机型：SIEMENS SOMATOM spirit

3、最高工作管电压：≥150kV；

4、小/大焦点标称值：0.8*0.4/0.8*0.7；

5、最大阳极驱动频率：≥150Hz；

6、阳极靶角：≥8°；

7、小/大焦点标称功率（kW）：21.5/24；

8、热容量（MJ/MHU）：≥2.0；

9、能满足临床CT扫描，图像质量能通过CT检测标准；

10、供应商须确保提供的CT球管与采购人现有双层螺旋CT机完全配套；

11、保证球管安装后符合SFDA注册规定；

12、供应商须确保球管开机率大于98.5%，若供应商提供的球管达不到此开机率，医院有权解除合同，并要求供应商按照2万元/天赔偿医院损失；

13、供应商须承诺接到医院报修电话后24小时内将球管运到医院并安装到位，否则医院有权解除合同，并要求供应商赔偿损失；

14、球管保用：一年或30万秒次，保用期内球管损坏，供应商无偿赔偿全新球管一支。(索赔球管的保用次数为原保用次数减去已使用次数，保用年限为一年减去已使用天数）

三、付款方式：

1、签订合同后，供应商随时准备球管为院方更换，并保证时间不影响院方正常工作时间更换；

2、更换球管后一个月付80%，余款质保期满后付清。

附件2：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

备注：供应商提供的报名资料必须是彩色扫描件并加盖公章。