附件1：采购需求

采购需求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高级婴儿气道梗塞及CPR模拟人 | 1.模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭。在进行正确的头后仰、抬下颌动作时气道打开。 2.可进行人工呼吸、胸外按压 3.正常的气道阻塞模拟； 4.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 5.气道贯通时的胸部扩张； 6.窒息、气道异物梗阻的训练； 7.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； 8.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨； | 4 |
| 静脉输液臂 | - 1.模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，可看到血管走形。可以进行手背静脉网和肘部头静脉、肘正中静脉、贵要静脉的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多。 2.进行手背静脉穿刺时，手指可弯曲，以达到绷紧皮肤；肘部静脉穿刺时，可以旋转手臂的角度，达到合适的穿刺位置。 3.穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除，不留痕迹。手臂血管可以通过触摸找到。 4.进行手背静脉网和肘部静脉穿刺前，必须先在正确位置结扎止血带，穿刺入静脉才能看到回血，如未结扎止血带或结扎位置不正确，穿刺后无回血，提示前一步骤有误。 5.穿刺成功后，松开止血带，可进行连续输液，液滴0～100滴/分连续可调，如未松止血带，液体无法输入。 6.输液器穿刺针可以使用贴敷牢固固定，不松脱。血管耐穿刺，可反复使用。整个操作过程中，无需提供任何外接血袋、水袋或其他辅助装置，即可完成穿刺回血、液体输注等各项流程，如同在真人身上使用。 h87.可以连续输液或多个操作者不间断输液至少200ml，不需要额外人工干预排液、挤压等操作，不需外接其他液体引流装置，以免影响操作者使用。 8.手部和肘部穿刺部位为可更换模块，可由用户简单拆卸并更换。 - 9.支持个性化评分APP，可以对学生护理静脉输液技术技能操作进行逐项打分。评分APP功能需支持学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。需通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。 - 10.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 提供样品演示。 | 4 |
| 妇科检查模型 | - 模拟了一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； 2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等； 3.可进行的操作包括： 3.1双合诊、三合诊、肛诊手法； 3.2阴道窥器和阴道镜检查； 3.3宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片； 3.4宫内节育器取放；避孕隔膜置入； 3.5腹腔镜检查训练； 3.6子宫分段诊刮。 4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等； 5.包括多种宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等； 6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等 7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质； 8.子宫和宫颈可任意组合。 - 9.提供样品演示 | 2 |
| 智能四步触诊模型 | 1.模拟了一成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位； 2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等； 3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理； 4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节； 5.胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满； 6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音； 7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放； 9.提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； 带样品演示 | 2 |
| 阴道后穹窿穿刺训练模型 | 1.模型为膀胱截石位，外皮高度仿真，解剖精确，内部含有子宫、附件、膀胱、直肠； 2.可进行双合诊及三合诊操作； 3.阴道可放入窥器、观察宫颈及阴道情况； 4.可钳夹子宫颈进行阴道后穹窿穿刺术的训练； 5.穿刺过程正确会有模拟血液流出； 6.误穿入直肠会有模拟粪便流出； 7.误穿入膀胱会有模拟尿液流出； 8.模型可在不更换外皮的情况下更换穿刺囊。 | 1 |
| 佩戴式乳房超声检查模型 | 1.模拟成年女性乳房的大小与外观，可进行乳房触诊训练和超声乳房探查和穿刺活检等操作。 2.两个乳房模块与背心可组装成佩戴式产品，供标准化病人佩戴，且固定、拆卸方便。实现对患者的乳房检查和乳房自我检查两种触诊方法的训练。 3.乳房手感柔软有弹性，两侧乳房内分别包含不少于5个占位性病变，可体会到不同软硬度的占位，他们的触感、弹性度、超声下声像图均不同。 4.乳房的材质为仿声学材料，可在临床各种真实超声机下显影，超声下可见正常组织、占位病变结构清晰真实，包含高回声、低回声和等回声三种类型。 5.占位包括多种不同尺寸大小，存在于乳房各象限内，也包括腋尾部。 6.可训练乳房正常和常见异常组织学影像的探查学习，并完成超声引导下乳房病变穿刺检查操作。 | 1 |
| 全功能护理人 | ■可进行的护理操作 ▌瞳孔观察示教； ▌头发护理； ▌脸部清洁； ▌口腔护理操作训练； ▌气管插管操作训练； ▌鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练； ▌吸氧操作训练； ▌气管切开术后护理训练； ▌经口、鼻、气管套管吸痰操作训练； ▌回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； ▌可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口； ▌更换卧位、搬运；尸体料理； ▌手足护理；会阴护理； ▌整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； ■模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括： ▌躯干－旋前、旋后、屈伸； ▌颈部－旋前、旋后、屈伸； ▌肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； ▌肘关节－屈伸、旋内、旋外； ▌腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外； ▌髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； ▌膝关节－屈伸、旋内、旋外； ▌踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； | 1 |
| 导尿模型 | - 模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。 2. 男女外生殖器可更换。男性生殖器模块，阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。女性生殖器模块模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口。 3. 采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实。 4. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。 5. 可连接外置储液袋提供不间断的尿液。 6. 模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。 7. 可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。 8. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。 - 9.具有个性化评分APP，可以对学生护理导尿术技能操作进行逐项打分。评分APP功能需支持学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。需通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。 - 10.可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 - 带样品演示 | 2 |
| 综合技能训练模型 | - 1.模型为男性外观，带有仿真气道，结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、左右支气管、双肺、食管 2.可进行经口气管插管、面罩通气技能操作； 3.模拟真实肺部大小，可见左侧两肺叶，右侧三肺叶结构，与支气管相连； 4.颈部仿真环状软骨，甲状软骨结构，支持环甲膜穿刺，气管切开，仿真皮肤及喉部耗材方便更换； 5.可通过口腔和鼻腔取分泌物，咽拭子变色，代表采集正确。用于训练采集咽拭子以检测流感和COVID-19呼吸道病毒的技术。 - 6.提供样品演示 | 1 |
| 高级分娩机转示教模型 | 1.模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位； 2.分娩模型包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等； 3.带有两个胎儿，男女各一； 4.可实现的操作：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀先露、单足先露分娩手法训练、外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位；脐带脱垂，正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等； 5.配有透明腹壁盖，便于演示； 6.外阴、脐带、腹壁均可更换。 | 2 |
| 宫内发育示教模型 | 功能详解 1.地展示了胎儿生长完整过程的8个阶段： L10/1 第一个月胚胎； L10/2 第二个月胚胎； L10/3 第三个月胚胎； L10/4 第四个月胎儿，腹卧位； L10/5 第五个月胎儿，臀位； L10/6 第五个月胎儿，仰卧位； L10/7 第五个月双胞胎，正常位置； L10/8 第七个月胎儿； 2.优质材料制成，抗摔抗腐蚀； 3.底座，轻便小巧。 | 1 |
| 男性新生儿护理模型 | 1.外形可爱，头部、四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3.可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围； 4.皮肤护理，佩戴腕带。 | 2 |
| 女性新生儿护理模型 | 1.外形可爱，头部、四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3.可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围； 4.皮肤护理，佩戴腕带。 | 2 |
| 超声引导下PICC模型 | 为上至耳垂平面下至脐平面的模型，具有与PICC术相关解剖结构：锁骨、肋骨、胸锁乳突肌、颈内静脉、贵要静脉等相对解剖关系； 2.可训练超声引导下PICC置管训练，可进行从套管针穿刺、使用皮肤扩张器扩皮到沿导丝将导管送入中心静脉的一整套完整操作； 3.穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持真实超声机器使用，超声下各组织结构（贵要静脉、上腔静脉）影像清晰真实，解剖位置正确； 4.超声引导下进行血管穿刺时，穿刺成功能够真切的感受到穿刺的突破感，可模拟静脉血液流出； 5.超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管是否放置正确； 6.超声引导下穿刺部位的模块可更换。 带样品演示 | 1 |
| 幼儿静脉注射手臂 | 模拟幼儿左臂，皮肤纹理清晰富有弹性； 可行手臂静脉穿刺、注射训练，穿刺正确有落空感并可见回血； 皮肤血管耐穿性好，更换方便。 | 2 |
| 新生儿脐带护理模型 | 1.新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.脐带外型逼真，柔软而富有弹性，内有脐静脉和脐动脉，可注入模拟血； 3.可进行新生儿脐带结扎处理及护理操作训练；结扎、断脐手感真实，如误用丝线结扎可产生切割现象而损伤新生儿脐带，可练习使用棉线、橡胶圈、脐带夹等方式结扎脐带； 4.脐带有一定长度可连续使用多次，备有多根脐带用于更换； 5.同时可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 1 |
| 新生儿气管切开护理模型 | 1.新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.颈前气管切开创口，可置入气管套管； 3.行新生儿气管切开护理训练；可经气管切开处进行吸痰练习； 4.行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 1 |
| 婴儿腰穿模型 | 1.仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位； 2.精确地模拟了婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位； 3.可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺； 4.手感逼真，进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出； 5.配有备用椎管和注水袋。 | 2 |
| 小儿透明多功能鼻饲及洗胃模型 | 1.本模型模拟小儿上半身尺寸制作。 2.可进行小儿鼻饲的训练。 3.可进行洗胃操作的训练。 4.可透過模擬胃造痿口，進行腸內營養操作。 5.透明盖，可见操作过程。模型设计为透明上盖，可见直观的观察操作过程。 6.透明鼻腔和咽喉部，可见胃管插入过程。 7.特殊拉柄设计，可模拟会厌吞厌动作。 8.可进行示教、培训演示模型。 | 2 |
| 小儿腰穿训练模型 | 1.模拟五岁小儿，头部自然下垂，需垫枕。皮肤触感真实； 2.用于小儿腰椎穿刺术的示教、训练、考核； 3.模型可在体表触摸到胸椎棘突、腰椎棘突、髂前上棘、髂嵴最高点等解剖结构； 4.模型需有助手协助作弯腰侧卧位，腰椎间隙未打开时，不易穿刺；当模型弯曲到最大时，髂嵴最高点连线与后正中线相交的位置，对应腰3-4间隙； 5.穿刺操作成功后，有液体流出；液体可按需求更换颜色； 6.在腰椎穿刺操作成功后，可进行脑脊液压力测定； 7.模型腰部可反复弯曲，放松后自然恢复原来的曲度； 8.可更换腰椎穿刺模块； 9.本模型特殊材料具有耐穿刺及耐弯曲特点。 | 2 |
| 新生儿生长指标评定及护理训练模型 | 1.本模型为一男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性； 2.头部可触摸前囟门； 3.头部可触摸后囟门； 4.头部随重力弯曲，模拟婴儿颈部柔软，可训练新生儿抱持手法； 5.可进行新生儿拍背练习； 6.可进行新生儿的包裹练习； 7.进行皮肤护理； 8.可测量身长、体重、坐高、测量胸围、腹围； 9.同时可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操。 | 2 |
| 早产儿生长指标评定训练模型 | 本模型为一男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性，外形逼真可爱； 可进行早产儿的包裹练习； 本模型头部可触摸前、后囟门； 进行皮肤护理； 可测量身长、体重、坐高、测量胸围、腹围； 同时可进行早产儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 2 |

二、商务要求

1、交货期限：合同签订后10个工作日；

2、交货地点：阳新县妇幼保健院指定地点；

3、质保期：免费提供质保一年；

4、付款方式：设备验收安装合格后付40%，质保期满后付30%，余额30%第三年付清。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：阳新县妇幼保健院医用器材采购项目

项目编号：131-2020CG-155

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 建议 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。