附件1：供应商报名表：
供应商报名表
项目名称：                                 项目编号：          
	供应商名称
（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：

二包：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)；



	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。
附件2

便携式全数字彩色多普勒超声诊断仪

一、设备说明

1、主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，具备弹性成像模式可用于乳腺癌的筛查及早期诊断等。

二、主要特点：便携笔记本式机型，15英寸高清专业医用液晶显示器。

三、系统通用功能要求

1、彩色多普勒诊断系统构成：

1.1 全数字彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2  windows平台，非嵌入式平台、具备连续升级能力
1.3  数字化二维灰阶成像单元

1.5  数字化彩色多普勒成像单元

1.6  方向能量图单元

1.7  线阵探头梯形成像

1.8  凸阵探头拓宽成像，腹部凸阵探头拓宽角度可达≥95°

1.9  拓展脉冲成像

1.10  实时解剖M型成像单元，≥5条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现。（提供证明图片）

1.11  彩色M型

1.12  自适应斑点噪声抑制，并可屏幕可视可调。

1.13  实时宽景成像单元，具备二维及彩色多普勒血流宽景成像，要求腹部、高频探头、阴道探头均可支持。

1.14空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，2级可调，与普通彩色多普勒成像一键切换。

1.15 B-FLOW 灰阶血流成像。

1.16彩色速度标示技术：可以用绿色定量地标识某一或一定速度范围的血流分布，使得超声临床工作者可以准确区分血流的边界与性质，区别正常与异常血流

1.17彩色增强技术：系统动态跟踪、捕捉红细胞最细微的频移信号，并予以放大、增强，使血流的灵敏度大大增强

1.18标配弹性成像功能:具备智能压放指示图和智能压放曲线图，方便基层医生使用，具备弹性应变比、面积比等定量分析功能。

1.19具备云端远程功能：可通过操作面板一键上传图片及测量数据传输至远程的电脑及手机、iPad终端，并能通过普通PC机、手机、iPad终端随时随地出具诊断报告，实现实时远程联机会诊，且能对每个病人的图片进行归档整理，极大的方便于病房床旁检查时实时回传图像及测量数据至超声科室本部，提高检查诊断及报告效率。

2    图像存储与管理系统

2.1  超声主机内置硬盘≥500G

2.2  电影回放：单B模式可连续自动回放：≥ 2000帧

★2.3  支持向前向后存储，向后存储时间可设定，最大存储时间≥30分钟，存储到主机的同时可以追存到USB存储设备（提供证明）

2.4 内置超声图像存档和管理功能：可编辑诊断报告，在报告中嵌入超声诊断图像，并直接打印。
3、参数要求

3.1主机要求

★3.1.1  15寸医用专业液晶显示器，方便各种环境不同角度的图像观察，显示器可后仰、左右旋转（提供证明图片）

3.1.2 主机按键背光亮度0－100%可调

★3.1.3  主机配置双联电池设计，连续工作2小时，可单块电池进行主机供电，在不关机情况下更换电池（非连接有线电源状态,请提供图片证明） 。

3.1.4 主机提手可隐藏设计，可做提手、也可用做支架，在不需要时，可以收纳隐藏在主机内，以减小主机体积；

3.2   探头具备自动冻结功能，时间≥3种可选

3.3  测量和分析

3.3.1  一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、流速比等。

3.3.2  专业计算测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、颅脑、急诊科等

胎儿NT测量

多胞胎测量≥4

羊水指数自动累加

IMT血管内中膜自动测量，对上下内中膜均可测量，并可自动对测量结果进行评估，判断正常与否（提供自动评估证明图片）。
血流量测量

矫形外科测量包：小儿髋关节测量

彩色模式下具有定点测量血流速度功能，能测量血管内某一点的血流速度，能计算出最大速度及平均速度以及血流量

血流分布图，彩色血流剖面图分析血管及病变血流分布情况，从而判定血流性质及病变血供情况。

心内膜自动描记（ACT）

PISA法二尖瓣返流评估

主动脉狭窄面积连续方程评估

Qp:QS（体循环和肺循环比）

肺动脉高压评估

TEI指数心功能测量

3.3.3  可以对测量项进行隐藏或自定义添加功能（对不常用的测量项进行隐藏，也可自定义添加新的测量项，并可改变测量项顺序）

3.4  二维灰阶图像主要成像参数 

3.4.1系统最大显示深度≥300mm

3.4.2 系统可调节动态范围：30 dB～180dB，步进≤4可视可调

3.4.3  增益0 dB－100dB，步进2可视可调

3.4.4  聚焦区焦点数：≥8个，可视可调，并可通过滚动轨迹球调节焦点位置，焦点位置≥28个。

3.4.5  具有B、2B、4B显示模式

3.4.6  灰阶≥20级可调 

3.4.7  图像具有90°及270°连续旋转，可视可调

3.4.8  分段TGC：8段物理滑杆调节

3.4.9图像放大：最大放大倍数≥10倍，画中画放大功能，方便放大查看（提供图像证明）

3.4.10  具备一键全屏放大功能（全屏只显示扫查区域图像）

3.5   M模式

3.5.1  增益：0～100可调

3.5.2  扫描速度≥4档可调

3.5.3  显示布局：上下B/M或左右B/M，可选

3.5.4  M型电影回放≥8分钟

3.6   彩色成像模式

3.6.1  增益：0～100

3.6.2  彩色频率：四种

3.6.3  彩色图谱MAP：≥7种，可选

3.6.4  壁滤波：≥50级，可视可调

3.6.5  彩色优先级≥50级可视可调（提供步进及最大最小值证明图片）

3.6.6  彩色放大功能

3.6.7  彩色偏转≥20°

3.7  频谱多普勒成像模式

3.7.1  脉冲波多谱勒

3.7.2具有HPRF高脉冲重复频率，最大可调20kHz

3.7.3 频谱多普勒频率：≥3变频

3.7.3  采用容积角度校正：-80°～80°，并具备快速矫正功能

3.7.4  多普勒增益：0～100

3.7.5  频谱平滑：≥3级，可视可调

3.7.6  壁滤波：≥50级，可视可调

3.7.7  取样容积大小：0.6mm～32mm

  PW可测速度范围：1mm/s～7.5m/s

  CWD：正或反向血流速度≥14m/s

3.7.10  扫描速度：3种,可选

3.8 标配弹性成像功能

3.8.1  弹性增益0－100dB

3.8.2  具有弹性压力梯度指示，提示加压压力和施放时的压力大小

3.8.3  支持原始数据存储，可存储后进行离线再进行定量分析，包括应变率比值分析及面积比分析

3.8.4具有压力曲线指示

3.9超声影像无线实时传输（可选购）：可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的实时无线传输。

★3.10 操作面板具有非键盘字母按键的自定义快捷键≥4个

四、配置要求

1.便携式全数字彩色多普勒超声主机（主机内置2块可拆卸锂电池）

2.探头3只：凸阵腹部探头、线阵浅表探头，前列腺双平面探头

3.配件：腹部穿刺架1套、前列腺穿刺架1套

4.配置原装台车及1拖4转换器一套（提供图片证明）

五、产品认证：产品通过CFDA、FDA。（提供相关证明文件）

六、商务条款

1、质保期：贰年

2、交货时间：合同签订后10天内

3、交货地点：院方指定地点

4、付款方式：验收合格后首付90%，余款贰年付清

