附件：

阳新县人民医院牙椅一批采购项目采购需求及供应商报名表

- 采购清单。

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植牙椅 | 2 | 套 |  |
| 2 | 综合治疗牙椅 | 11 | 套 |  |

- 技术、服务等要求。

- 种植牙椅

- 配置清单；

- 电动椅（安全保护）；

- 有缝座垫（环保皮）；

- 落地式箱体；

- 不锈钢器械盘；

- 水/气/电总开关；

- 圆型脚踏开关；

- 脚控装置；

- 三用喷枪：冷/热；

- LED-6手术灯：感应；

- 双扶手设计；

- 医用水/气管；

- 可折叠、双关节头枕；

- 助手架装置：不锈钢托盘；

- 医生座椅；

- 医生座椅；

- 九个记忆位控制系统：集成电脑板；

- 外置净水装置；

- 陶瓷痰盂缸：可拆卸/旋转；

- 内置式地箱；

- 工作条件

- 气源：无油；在0.6MPa的气压条件下，流量＞50L/min；

- 水源：硬度＜25度；在0.20MPa水压条件下，流量＞10L/min；

- 电源：a.c.220V，50Hz，10A，350VA，接地保护；

- 操作环境：温度5℃～40℃，相对湿度30％～75％；压力高度≤3000m；

- 运输环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80％；

- 操作空间：长≥4m，宽≥3m，高≥2m；地面平整且偏斜角度小于0.5°；

- 控制系统：全电脑控制操作系统，集成电脑板，主、付、脚三控均采用USB接口连接，主控板及助手控板设有电脑触摸式近键，电脑控制面板具有特殊位置的九个记忆功能；牙科椅的升降、复位、冷光灯、冲盂、漱口水、加热手器等功能操作键；

- 主箱体：落地式箱体，可做到防腐，防锈，不褪色，二折式助手架便于四手操作和设备维护；

- 器械盘：移动式推车器械台不锈钢器械盘设计，挂架与器械盘连为一体，整体紧凑简洁，使用更方便；

- 器械臂：机械装置锁定平衡臂，臂关节采用平面轴承，整个器械臂推拉自如，带不锈钢器械盘；

- 水、气管

- 整机采用专业医用水气管线，防老化，防腐蚀，耐高压；

- 独特的水流疏导设计，可以有效防止水流飞溅；

- 痰盂：陶瓷痰盂和无锐缘光滑设计的主体，可90度旋转，可拆卸、易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min；

- 观片灯：内置式低压LED观片灯，光照均匀、明亮；

- LED-6口腔手术灯（1套）：圆形6孔手术灯，豪华、大气、感应、无级可调LED冷光灯，手柄可拆卸，可高温高压消毒；

- 冲盂漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统；

- 强力吸引器、吸唾器：中央负压带选位阀强力吸引器，吸唾器；工程塑料手柄，可调节吸力大小，可高温高压消毒；强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置，方便拆卸；

- 气控脚开关：脚开关具有机椅复合功能，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、温转及吸屑气；

- 净化水系统：采用自动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要牙科椅，全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能，主控板及副控板均有电脑摸式按键；动力系统采用直流静音电机，上电机3500N/金属, 下电机8000N/金属；内置式地箱；机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置；头枕可任意调节及锁定；宽体牙椅，牙椅皮垫采用环保超纤皮革缝制而成，耐磨、耐压,不易变色；牙科椅为双扶手设计，外侧扶手可依需要打开；

- 整体外观：整机外观端庄、大气, 颇具欧美流线设计风格，无论医生、患者都倍感轻松、舒适；

- 医生转椅（2张）：医生座椅可升降，最低椅位为440mm,行程120 mm，靠背可独立上下前后调节；

- 综合治疗牙椅

- 配置清单

- 内置式地箱：1套；

- 外置式储水罐：1套；

- 圆型脚踏开关：1套；

- 电动椅脚控装置：1套；

- 强/弱吸唾装置：1套；

- 助手架组合装置：1套；

- LED观片灯：1套；

- LED-4口腔灯（感应）：1套；

- 三用喷枪（冷/热）：1套；

- 医用水/气管：1套；

- 水/气/电总开关装置 ：1套；

- 可拆卸双关节头枕：1套；

- 可旋转/拆卸玻璃痰盂缸 ：1套；

- 冲痰/漱口定量给水系统：1套；

- 24V直流静音电动椅（安全保护）：1套；

- 集成电脑板控制系统（三个记忆位）：1套；

- 下挂工具盘（互锁功能/可旋转手机支架）：1套；

- 工作条件

- 电源电压：a.c.220V-230V/50Hz；

- 水源水压：0.2-0.4MPa/2.0-4.0bar；

- 气源气压：0.55-0.8MPa/5.5-8.0bar；

- 气源排量：>55L/min；

- 外观：整机外观端庄、大气，颇具欧美流线设计风格，根据人体工程学设计，无论是患者或医生都倍感舒适、轻松；无木质结构的病人电动椅，全方位任意角度头枕适合小孩和老人；

- 牙椅坐垫：有缝环保皮；

- 主箱体：采用注塑工艺制作，可做到防腐，防锈，不褪色；二折式助手架便于四手操作和设备维护；

- 净化水系统：手机三用枪独立供水，可灵活选择自来水或纯净水，也满足管路消毒需要；

- 控制系统：全电脑控制操作系统，稳定耐用，主、副、脚三控均采用USB接口连接；集成电脑板，电脑控制面板具有特殊位置的三个记忆功能、一键复位功能和吐痰位功能；

- 病人座椅：全电脑控制操作，具有自动复位、吐痰位、特殊记忆功能；主控板及副控板均有电脑模式按键；动力系统采用直流静音电机，上电机3500N/金属，下电机8000/金属;机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置；头枕可任意调节及锁定；牙椅皮垫采用无缝PU皮，耐磨、耐压、不易变色；牙科椅为双扶手设计；

- 器械盘：下挂式连体器械盘设计，可以和病人椅同升降，锁定后可承重达3kg。手机及洁牙机挂架可90°旋转，每个手机可独立调节气压、水量及雾化量。同时具备手机废油收集及消音；

- 器械臂：使用气锁固定，按下气锁开关可轻松调节；

- 水/气管：整机采用电机，医用水气管线，防老化、防磨蚀、耐高压；

- 痰盂缸：玻璃痰盂和无锐缘光滑设计的主体，可拆卸、可旋转、易于清洁消毒；下水流畅，下水速度不少于4L/min；

- 观片灯：内置式低压LED观片灯，光照均匀、明亮；

- LED-4口腔灯：LED光源，感应控制，亮度感应调节，白光、黄光、暖光三种光度可以选择，双扶手的设计让病人更有安全感；

- 冲盂/漱口定量给水自动控制系统：电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统；

- 强力吸引器/吸唾器：电磁阀控制；强吸ABS手柄，可调节吸力大小，强、弱吸连通管实现快插接头，带有清洗过滤网装置，方便拆卸；

- 气控脚开关：脚开关具有机椅复合功能，可控制高、低速手机工作，实现高速手机干、温转吸屑气，也可控制牙科椅的升降，俯仰动作；

- 安全设置：当脚踏被踩下时病人椅锁定，使得治疗过程更加平稳、安全。病人椅背受力时病人椅自动升起保护医生腿部不受压迫。椅背后设急停按钮为医生为患者提供安全保障；

- 医生转椅（2把）：医生座椅，方便医生和护士进行四手操作，医生座椅可升降，最低椅位为440mm,行程120mm；

- 国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范：采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、商务要求

说明：供应商在谈判响应文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以下要求的，其投标按照无效投标处理。

1、交货期：签定合同后按合同和谈判、谈判响应文件约定的要求和标准进行交货验收，交货期为签定合同后30（日历天）内。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

2、交货地点：阳新县人民医院指定地点。

3、质保期：整机保修1年，终身维修，维修人员服务响应时间不超过24小时。

4、人员培训：装机现场培训，同时提供设备的使用说明和相关注意事项。

5、付款方式：验收合格后付全款的90%，余下10%质保期结束后付清。

6、本项目采购预算控制金额为69.2万元整，超出预算控制金额将导致其谈判无效。

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件： （1）供应商所投产品应具备医疗器械注册证； （2）供应商应具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证； （3）本项目不接受联合体形式的投标。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。