**阳新县人民医院眼底造影系统采购项目采购需求**

采购单位：阳新县人民医院

联 系 人：周理河

联系电话：13669042989

采购方式：竞争性谈判

附表1：采购需求

配置清单

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量（台） |
| 眼底造影系统 | 1 |

**一、技术参数**

1、基本功能：眼底血管造影联合眼底多模式成像

2、适用范围：用于视网膜多模式成像、视网膜造影、脉络膜造影的眼底病诊断

3、技术及配置要求：

★3.1成像原理：采用共焦激光扫描眼底的造影系统

3.2 视网膜造影光源：488nm共焦激光光源

3.3 脉络膜造影光源：785nm共焦激光光源

★3.4 视网膜造影成像范围：具备15°镜头、30°镜头、60°镜头一键切换

★3.5 脉络膜造影成像范围：具备15°镜头、30°镜头、60°镜头一键切换

3.6 自发荧光成像范围: 具备15°镜头、30°镜头、60°镜头一键切换

3.7 具备红外共焦激光实时成像: 具备15°镜头、30°镜头、60°镜头一键切换

3.8 最高分辨率：5µm/像素;图像显像：2048\*2048 像素点

3.9屈光补偿:满足－20～+20D可调

★3.10最小瞳孔直径1.5mm

3.11单张造影速度：8帧/秒

3.12动态造影播放速度：8-16帧/秒

★3.13 成像模式多达：9种（FFA/ICGA/FAF/RF/NIR/动态造影/同步造影/前节造影/立体造影等）

3.14 摄像头可左/右旋转达90度，方便周边视网膜成像

3.15具有自发荧光成像功能，可实现可分析眼底萎缩区面积并做精确随访

3.16具有虹膜造影功能，能观察虹膜肿瘤和新生血管。

3.17具有三维造影功能，可用于观察视乳头疾病和视网膜肿瘤

3.18具有实时降噪自动叠加功能，可实现高清图像质量

3.19综合台（含升降桌台）控制方式：总电源控制

3.20台面要求：台面空间充足，需放置显示器，键盘，鼠标等

3.21 综合台配套滚轮可移动

3.22计算机配置：四核CPU, 8G内存，1T硬盘, 20’彩色监视器（分辨率 4kx2k），独立显卡（显存≥768MB ），1394 A卡

3.23提供激光扫描摄像头及激光盒1套

3.24高清显示器1套

3.25彩色打印机1套

3.26可移动升降台1套

1. **商务条款**
2. 交货时间：30日历天
3. 交货地点:阳新县人民医院指定地点
4. 质保期：1年
5. 付款方式：验收合格后首付90%，余下10%质保期满后付清

**三、供应商资格条件**

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件：

1.供应商所投产品应具备医疗器械注册证；

2.供应商应具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

（四）本项目不接受联合体。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
| 7.（1）供应商所投产品应具备医疗器械注册证；（2）供应商应具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。 |
| **建议** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。