**阳新县人民医院空气消毒机采购项目采购需求**

采购单位：阳新县人民医院

联 系 人：谈科长

联系电话：0714-7659543

采购方式：竞争性谈判

附表1：采购需求

**设备清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 移动式空气消毒机 | 5台 |
| 2 | 吸顶式空气消毒机 | 53台 |

**移动式空气消毒机**

1. 规格型号：移动式；
2. 杀菌因子：等离子体，配以循环风协同对空气消毒；
3. 等离子激发低压：≥4000V；
4. 等离子激发高压：≤8300V；
5. 机外臭氧浓度≤0.026mg/m3；
6. 细菌总数≤4cfu/5min·Φ9cm平皿；
7. 负氧离子发生量≥6×106个/cm3；
8. 适用体积：≤105m3；
9. 噪声：＜50db；
10. 功率：45W；
11. 适用电压：V/Hz、220/50；
12. 循环风量：1260m3/h；
13. 气溶胶粒子：90%以上粒子Φ≤5μm；
14. 白色葡萄球菌杀菌率≥99.9%；
15. 自然菌消亡率≥90%；
16. 可在有人的状态下连续动态开机消毒杀菌，除尘净化，对人无伤害，对科室贵重设备仪器无腐蚀；
17. ★中效煤质凝胶状活性炭过滤器强力除臭除异味和除去有害气体及化学污染物，半径微粒过滤精度：≥1～5μm-Z3/F5级；
18. 非平衡对称等离子发生器，有效破坏病菌DNA，杀灭细菌病毒和芽孢；
19. 多功能内置微电脑主板，自动运行，停电记忆数据，来电自动运行，累计工作时间可查询；
20. 机身彩色中文大屏幕显示，远程红外遥控控制，也可机身按键调控运行；
21. ★内循环风，同轴双风轮运行，高速静音蜗流风机风轮与高速静音轴流风机风轮同步运行，风向可调节，优先启动中档风量，三档风速高、中、低调节；全ABS圆滑机身，静音万向轮，防火级别达B1级；
22. ★智能芯贴片，可查询机器参数，维修和保养历程，可一键远程联网报修；
23. 等离子发生器故障自动停机保护功能；
24. 欧贝乔姆原装高品质专用等离子体启动器。

**吸顶式空气消毒机**

1. 规格型号：吸顶式；
2. 杀菌因子：等离子，配以循环风协同对空气消毒；
3. 等离子激发低压：≥4000V；
4. 等离子激发高压：≤8300V；
5. 机外臭氧浓度≤0.033mg/m3；
6. 细菌总数≤4cfu/5min·Φ9cm平皿；
7. 负氧离子发生量≥6×106个/cm3；
8. 适用体积：≤120m3；
9. 噪声：＜45db；
10. 功率：45W；
11. 适用电压：V/Hz、220/50；
12. 循环风量：1536m3/h；
13. 气溶胶粒子：90%以上粒子Φ≤5μm；
14. 白色葡萄球菌杀菌率≥99.94%；
15. 白色葡萄球菌自然衰亡率：≥30.77%；
16. 自然菌消亡率≥90%；
17. 可在有人的状态下连续动态开机消毒杀菌，对人无伤害，对科室贵重设备仪器无腐蚀；
18. ★中效煤质凝胶状活性炭过滤器强力除臭除异味和除去有害气体及化学污染物，半径微粒过滤精度：≥1～5μm-Z3/F5级；
19. 连续动态式消毒、净化，高效多方式配合消毒腔，杀死细菌、病毒和芽孢；
20. 非平衡对称等离子发生器，有效破坏病菌DNA，杀灭细菌病毒和芽孢；
21. ★微电脑智能控制，全自动程序配以手动遥控控制双方式结合，自动程序三次开关机控制，优先启动中档风量，三档风速变频调节；
22. 远红外遥控、程控装置、彩色中文大LED 显示器；嵌入暗藏式，一面回风、三面送风的消毒净化模式，无乱流产生，回风口面积达350×350mm，显示接收装置及主机部分全部安装在天花面上，与天花板面相谐调，既美观又节省了有效的室内地面空间，具有负氧离子清新净化空气功能；
23. ★合理精巧结构设计，全金属箱体制作八边形正方体机箱（外形尺寸：560×560×260mm），表面金属烤漆。主机体外无臭氧产生，整机寿命长达30年；
24. ★智能芯贴片，可查询机器参数，维修和保养历程，可一键远程联网报修；
25. 故障提示，过滤器清洗提示功能，机器消毒工作时间累计显示，停电记忆数据和来电自动运行功能；
26. 高压离心金属净化风机，噪音低、耐腐蚀；
27. 等离子发生器故障自动停机保护功能；
28. 欧贝乔姆原装高品质专用等离子体启动器；

29.应急红外遥控消毒。

**二、商务要求**

1、交货期：合同签订后3天

2、交货地点：阳新县人民医院城东新区

3、质保期：壹年

4、付款方式：验收合格安装调试完成交付使用后付60%，一年后付40%

注：带★号参数为关键性参数，不响应或偏离每一项将增加5%的报价；其它参数为一般技术条款，不响应或偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

**三、供应商资格条件**

1.应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件；

2.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3.特定条件：供应商须提供《医疗器械经营企业许可证》。

4.不接受联合体形式的投标。

附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
| 7.特定条件：供应商须提供《医疗器械经营企业许可证》。 |
| 8.不接受联合体形式的投标。 |
| **建议** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，**逾期递交的将予以拒收。**

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件并盖章与原件一致）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。