附件1
采购需求

1、设备用途说明：
主要用于腹部、妇产科，生殖、血管、心脏、浅表组织/乳腺、新生儿、术中、神经的超声诊断和科研工作；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求
2、主要技术规格及系统概述：
高档彩色多普勒超声诊断仪包括：
彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器
*主机重量（含电池）：≤5kg，主机探头接口：≥2个，非扩展接口。
支持探头扩展≥3个
电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟
操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制
可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能
全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672
数字化高分辨率二维灰阶成像
谐波成像技术
彩色多普勒
能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图
M模式
解剖M型
TDI组织多普勒成像
脉冲波多普勒，连续波多普勒
实时血流三同步
血流的自动频谱包络分析测量
智能穿刺增强功能，探头可自动识别针体角度，自动调节声束角度与针体垂直
实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验
自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率
频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。
多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。
自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。
智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。
内置教学软件，包括急症、麻醉、疼痛等应用的教学内容。
测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）
产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，自定义生长
曲线显示，胎儿超声心功能测量）
多普勒血流测量与分析
全自动血流多普勒包络分析
测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。
IMT颈动脉内中膜自动测量
一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：
超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
云端互联功能
*支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能
*超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。
支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等
输入/输出信号及参考信号：
输入：网络
输出：HDMI，S-video，VGA，USB
图像管理与记录装置：
大容量硬盘≥240G
图像可存储为PC兼容格式
USB接口支持打印和数据输出
3、技术参数及要求：
探头规格：
*频率：可选配探头频率范围1.0-20.0MHz
系统可选配探头最高频率≥20MHz
支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内
线阵探头有效阵元≥192
探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒
二维图像主要参数：
常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）
凸阵探头频率1.0-5.0MHz
线阵探头频率4.0-15.0MHz
扫描速率
凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒
发射声束聚焦≥4段
接收方式：可视可调动态范围≥180
二维灰阶≥256
数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT
电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节
增益调节：TGC分段≥8
谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波
扫描深度≥30cm。
频谱多普勒成像技术参数：
支持方式：PWD、CWD、HPRF
最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s
最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D
电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算
零位移动：≥8级
取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；
彩色多普勒
显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示
彩色显示帧频：
相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒
凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒
*偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°
显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比
彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。
4、商务条款

1、交货时间：合同签订后15天

2、交货地点：院方指定地点

3、质保期：贰年

4、付款方式：验收合格后凭发票首付80%，余款一年后付清
附件2
供应商报名表
项目编号：                  
项目名称：                                         
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话（办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的
报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6.未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

	
	7、特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》和产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》以及针对本产品的厂家授权书；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)
3）、本次招标不接受联合体。

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

