阳新县妇幼保健院钬激光治疗仪采购项目采购需求

采购单位：阳新县妇幼保健院

联 系 人：秦汪承

联系电话：0714-7813011

采购方式：询价

# 一、供应商资格要求

- 1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件，提供下列材料：

- （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

- （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 2、未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图；

3、特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》及针对本项目产品的生产厂家的授权书；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)

4、不接受联合体形式的投标。

# 附表1：采购需求

## 一、技术参数要求

- 产品名称：钬激光治疗仪一台

- 适用范围：用于泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。皮肤科用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固。

- 技术参数

- ★光纤终端输出平均功率：65~78W （提供出厂检测报告）

- ★光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J

- 具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%（以注册证为准）

- 具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%  （以注册证为准）

- 工作激光输出波长：2100nm

- 激光器工作方式：脉冲

- 脉冲重复频率：5Hz~40Hz可调

- ★脉冲宽度范围可调：200μs~800μs可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs，宽脉宽原位碎石粉末化，止血好，切割止血同步进行；窄脉宽碎块化

- ★传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选）以注册证为准

- 光纤为四层结构。

- ★软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。（芯径需提供检测报告）

- 软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏（需提供检测报告）

- 激光耦合效率≥90%（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

- 使用272μm光纤最大传输功率：≥60W（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

- 护眼指示光：绿光，波长520nm，功率≤5mW（提供国家药监局备案说明书或技术要求）

- 控制方式:8英寸全触摸彩色控制屏

- 专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库

- 冷却系统：内置压缩机制冷；拥有制冷专利技术，确保性能稳定

- 噪声小于70dB（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

- 激光腔体、钬晶体、氙灯等重要部件为进口

- ★生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证

- 治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减；（具有国家资质的检测机构出具检测报告）

注：带★号参数为关键性参数，不响应或偏离每一项将增加5%的报价，关键性技术参数不响应或偏离超过3项（含3项）属无效投标；其它参数为一般技术条款，不响应或偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

二、商务要求

1、交货时间：30日历天

2、交货地点：阳新县妇幼保健院

3、质保期：1年

4、付款方式：验收合格交付使用后付70%，质保期满后付20%，余额二年内付清。

# 附件2：供应商报名表

供应商报名表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
|  | 7.特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》及针对本项目产品的生产厂家的授权书；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证) |
|  | 8.不接受联合体形式的投标。 |
|  | 9.提供中小企业声明函 |
| 建议 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

附件3：中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。