阳新县县级政府采购

询价采购文件

项目编号：131-2022CG-103

采 购 人：阳新县中医医院

项目名称：阳新县中医医院病理科医疗设备一批采购项目

询价内容：玻片保存箱、摊烤片机、取材台、修蜡机、液基薄层制片机、摄像机、晾片柜、毒麻化学品柜、防爆柜、通风柜、染色台、脱水机、组织包埋机、生物安全柜、全自动染色机、蜡块保存柜等共计23台套。

中澴全一建设有限公司

2022 年 5月

目 录

第一章 询价公告 3

第二章 报价须知 5

第三章 采购货物技术规格、参数及要求 12

第四章 合同书（格式） 16

第五章 响应文件格式 18

第一章 询价公告

|  |
| --- |
| 阳新县中医医院病理科医疗设备一批采购项目潜在供应商可在 “湖北省政府采购网”、“黄石公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载获取询价文件，并于2022年6月 7 日 15 时 00 分（北京时间）前递交询价响应文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：131-2022CG- 103（政府采购备案号：阳财采计备[2022] A0509 号）

项目名称：阳新县中医医院病理科医疗设备一批采购项目

预算金额：81.58万元

采购需求：玻片保存箱、摊烤片机、取材台、修蜡机、液基薄层制片机、摄像机、晾片柜、毒麻化学品柜、防爆柜、通风柜、染色台、脱水机、组织包埋机、生物安全柜、全自动染色机、蜡块保存柜等共计23台套。（详见采购文件第三章采购需求）

合同履行期限：合同签订后15个工作日内

**二、供应商资格要求**

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件；

2、未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3、特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案证》、《医疗器械生产许可证》（设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)

4、不接受联合体形式的投标。

5、是否专门面向中小企业：是。

**三、获取采购文件**

本项目实行网上下载询价文件，询价文件与本询价公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见询价文件下载），凡自愿参加本项目供应商，请于2022年5月27日至2022年6月 1 日7时 30 分前点击项目询价公告中的链接下载询价文件，并在询价截止时间前递交询价响应文件。

1. **响应文件提交**

开始时间：2022年6月 7日15 时00分（北京时间）

截止时间：2022年6月7日15时00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

**五、开启**

时间：2022年6月7日15时00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心二楼评标二室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑。（法人代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料）

3.本公告发布的信息媒体“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”。

4．届时请参加询价的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人授权委托书（原件）出席开标会，否则询价小组将拒绝供应商参加询价。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名  称：阳新县中医医院

联 系 人：马锐

联系电话：0714-7331134

地  址：阳新县兴国镇陵园大道9号

2.采购代理机构信息

名  称：中澴全一建设有限公司

联 系 人：余萍

联系电话：18671406823

地　　址：阳新县俞家湾路名发豪庭

中澴全一建设有限公司

2022年5月 27 日

第二章 报价须知

报价须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 阳新县中医医院病理科医疗设备一批采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 131-2022CG-103 |
| 3 | 采购人 | 名  称：阳新县中医医院  联 系 人：马锐  联系电话：0714-7331134  地  址：阳新县兴国镇陵园大道9号 |
| 4 | 采购代理公司 | 采购代理机构：中澴全一建设有限公司  联系人：余萍  电话：18671406823  联系地址：阳新县俞家湾路名发豪庭 |
| 5 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份  （另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交） |
| 6 | 有效期 | 提交响应文件截止之日起90日历日 |
| 7 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 是（所属行业：其他未列明行业） |

**一、总　则**

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

1. 定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股。

2.3“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。

2.4“供应商”是指：获得该项目询价小组确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同文本等所有内容的文件。

1. 供应商应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为真彩扫描件并加盖公章及盖章与原件一致。

3.1应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件，并提供以下证明材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3.3本文件第一章第二条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标类型  中标  费率  金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

**二、响应文件的编制**

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包进行报价的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询价小组将拒绝其补充。

5.4响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，询价小组有权拒绝其响应文件：

1）报价函(附件1)；

2）报价一览表(附件2)；

3）分项报价表(附件3)；

4）货物及服务清单(附件4)；

5）资格性符合性检查对照表(附件5)；

6）技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7）合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8）法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图(附件13)；

14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

5.5响应文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

**三、响应文件有效期**

7. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起90日历日，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部义务。报价有效期比本文件规定短的，其响应文件无效。

8. 在特殊情况下，在原报价有效期满之前，采购人、采购代理公司可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人、采购代理公司的要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件。

**四、报价要求**

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

**五、响应文件的份数、封装和递交**

12. 响应文件的份数和封装。

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。正本封面应加盖供应商公章。响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件封面须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.2响应文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

12.3询价采购文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，响应文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

12 .4响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称和有“在询价采购文件中规定的开标日期和时间之前不得启封”的字样，封口处加盖单位公章。

12.5未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误设或提前启封概不负责。

13. 响应文件的递交

13.1 所有响应文件应于第一章“询价公告”中规定的时间前递交到采购代理公司，另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理公司或采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

**六、采购小组的组成**

15. 本次采购由采购人、采购代理公司依法组建的询价小组进行。

15.1询价小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从专家库中随机抽取。

15.2询价小组全面负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、质疑处理等工作。

**七、评审**

16. 询价小组根据本文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审。资格性评审不合格，技术、商务及服务不满足本文件要求的，响应文件按无效文件处理。

16. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议。

16.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加报价的，给予《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

16.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

16.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。

16.4对于未按规定提供《中小企业声明函》，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的，不给予价格扣除。

16.5对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**八、确定成交供应商**

17. 询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，询价小组按照报价由低到高确定评审结果排序；评审价相同，且报价也相同的，询价小组按技术优劣确定评审结果排序；面向中小企业项目，按报价由低到高确定评审结果排序。

18. 采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价由低到高排序）的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，询价小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

19. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

**九、发布成交公告**

20. 采购人、采购代理公司在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

21. 相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理公司提出书面询问或质疑，采购人或采购代理公司将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

3）具体的质疑事项和请求；

4）与质疑事项相关的证明材料；

5）提起质疑的日期。

**十、签订合同**

22. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。

**十一、付款方式**

23. 验收合格后凭发票首付90%，余款一年后付清

**十二、适用法律**

24. 采购当事人的一切活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

第三章 采购货物技术规格、参数及要求

**一、脱水机1台**

1.高灵敏度彩色触摸屏，中、英文双语显示，操作直观简单；

2.残蜡自动回收功能，节约试剂，清洗干净；

3.三级抽取技术，抽取更干净；

4.双压控制技术，抽取安全可靠，噪音低，能耗低，寿命长；

5.自扣式缸盖设计，让放取标本不再费力；

6.独特的真空发生装置，彻底杜绝因橡胶密封圈老化损坏引起的设备故障；

7.2.5升试剂可处理200个标准包埋盒；

8.可选择2.5升塑料壶装脱水试剂，更换方便，减少有害气体外泄，保护工作人员；

8.自动运行一键操作；手动运行科调取任意一缸试剂，密码保护，防止误操作；

9.脱水过程加热恒温控制，确保冬天、夏天都有好的脱水效果；

10.气压过压保护，防止过压故障；

11.定时开机，满足节假日需要

★ 12.标本处理量：200个标本盒。

★ 13.样本篮：3个， 每个样本篮可容纳约70标本盒。

★ 14.试剂容器 ：9个试剂缸，3个石蜡缸；

15.清洗容器 3个

★ 16.活性炭过滤容器 1个

17.操作程序 可储存12个

18.清洁循环程序 1个 (用户可改编)

★ 19.石蜡温度范围 室温0~85°C

★20.温度精确度 +/- 2°C

★21.真空度： -0.06MPa

22.电 源 ：220V，50Hz P<1200W

**二.组织包埋机1台**

1.采用自动恒温加热，包埋工作平稳、连续、无阻塞、不成团，关断灵敏，无滴蜡、渗蜡现象；

2.内置式灯光照明，光线明亮柔和；可预设定开机等。

3.独立设计的冷冻台，可与包埋机、切片机任意组合，且维修、保养更为方便。

4.包埋台上余蜡回流到保存盒，可以重复利用，提高石蜡的利用率。

5.彩色高清触摸屏控制，全中文操作界面

★ 6.主蜡缸容积 >7000ml

★ 7.左保温缸容积 >1500ml

★ 8.右保温缸容积 >1500ml

★9. 加热温控范围 室温至85℃ ，温控误差 ≤ ±2℃，预设定时间范围 1 h ～ 24h

10、输入电压：AC220V/50HZ ；工作电流0.62A，起动电流2.3A；

11、最大功率：120AV；

12、工作窒温度范围：15℃至30℃

13、工作窒相对湿度：最大80％

★14、冰台板尺寸：≥280×340

★ 15、制冷温度设定范围：0℃至-40℃

**三.全自动染色机1台**

1、可对冰冻切片、常规组织切片及细胞涂片等进行染色的流水线设备。

2、体积小，可适应各种场地环境，970×640×620mm，130kg。

★3、站点数量：27个，包括上载站点1个，试剂站点18个，水洗站点4个（可根据客户需求设定为试剂缸），烤缸3个，1个转运位。

4、具有智能恒温功能试剂站点6个。

5、可编辑程序数量200套，每套程序可设置100个步骤。

6、每个步骤设置时间：1秒—59分59秒。

7、10.4寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面。

★8、起始站点（即固定液缸）旁有快捷启动键，一键启动。

9、任意设置“精确”、“优先”、“普通”3种选项。

10、可设置“沥液”、“甩片”、“搅拌”功能。

★11、试剂缸容积：320±30ml。

★12、玻片架容量：20片/架。

13、随时追加样本，无需等待，即来即染，可连续追加染色架。

14、根据水压可调节水流量，保证洗涤充分。

15、染色过程中流水缸内的进水状态实时检测，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示。

16、智能按需供水，节约用水。

17、具有断电保护功能。

18、任意缸开始。

19、具备质控功能。

20、多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式。

21、远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三个方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。

22、具有语音提示和报警功能，提醒技术人员及时操作。

★23、可在内部结构中扩展封片机功能，组成染色封片一体机。

**四.手工净化染色台2套**

★ 1 . 柜体及台面采用316#1.2MM不锈钢制作，整体不锈钢外壳;台面采用一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着。整体成型无死角易清洁，耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性。

★ 2.强力抽排风系统，采用高功率低噪音特制优质风机，彻底将有害气体排除，保护工作人员不受甲醛等有害气体的侵害。

3.带有过滤网的下水漏斗，防止细小组织堵塞下水道。

4.台面圆角设计，使台面更易清洗。

★ 5.风机

★ 6.LED光源

★ 7.紫外线灯

8.外形尺寸（长×宽×高）：1350×750×850mm

**五、摊烤片机1台**

1、彩色触摸屏，中文菜单，操作简单

2、软件程序控制，数据库处理，升温平稳快速

3、锅底采用压铸结构，机体表面采用整体APS工程塑料喷涂

★ 4、烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插玻片≥60张

★ 5、烘片箱可放染色架≥3个，单次烘片≥120张

6、加热器采用进口加热膜

★ 7、摊片、烤片、烘片各加热器均为独立系统

★ 8、停电后运行程序不受影响

★ 9、摊、烘、烤一体设计

★ 10、有定时开关机功能

★ 11、摊片温度设置：0～85℃任意设置

★ 12、烤片温度设置：0～85℃任意设置

★ 13、烘片温度设置：0～85℃任意设置

**六、取材台1套**

★ 1、 柜体采用304#1.2MM优质不锈钢拉丝板.台面采用1.5MM304#进口不锈钢板

2 .整体不锈钢外壳;优质台面采用一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着。整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性。

3.强力抽排风系统，采用高功率低噪音特制优质风机，彻底将有害气体排除。

4.冷热水系统，采用进口即热型热水器，随时打开水龙头即有热水，同时配置金属软管伸缩水龙头，能冲洗到不同的工作区域。

5.台面侧面喷淋（即流水冲洗台面），确保工作区域更洁净。

6.带有过滤网的下水漏斗，防止细小组织堵塞下水道。

7.独特的一体化水池，满足清洗大体标本。

8.台面圆角设计，易清洗。

★9.配有粉碎机

★10.配备日光照明和紫外线消毒灭菌系统。

11. 摄录系统固定座，采用万向旋转式固定座，可连接摄录像系统。

12.外形尺寸（长×宽×高）：1800X800X2000

★ 13.配置：风机、热水器，日光灯，紫外线消毒灯，烘干机，粉碎机。

**七、通风柜2台**

1、外壳采用 1.2mm 冷轧钢板

2、采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。

3、灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。

4、不锈钢亚光把手。

5、导流板采5mm 灰色，耐酸碱,抗腐蚀。

6、采用实验室专用电源插座。

★7、铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调整日光灯，采用 30W 日光节 。

★8、调整脚直径φ10mm，最大调节为0-30mm。

9、集气罩采用 PP 材质

10、符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。

★11、12V触摸式开关，集中控制整个电路系统

★12、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。

★13、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。

★14、规格：1800\*850\*2350mm

**八、玻片保存柜 12组**

★1、箱体0.8mm冷钢板.

★2、分体设计，更方便移动和摆放。

★3、上下节柜门均设安全锁

4、有防蛀、防盗、防火、防霉、防潮功能。

★5、共有12层抽屉72个，每抽屉存放玻片900张，共存放玻片60000张。

6、每节承重不小于90kg。

7、外形尺寸：1620×403×478mm

**九、蜡块保存柜16组**

★1、蜡块保存柜采用0.8mm厚冷钢板,有较好的耐压性和承重性。

2、存档盒由高强度塑料塑压。

★3、分体设计，每节独立，方便移动和摆放。

4、密集抽拉式设计，容量大，操作方便。

★5、上下节柜门均设安全锁。

★6、不少于4节，每节6个抽屉，每节承重不小于90kg。存放蜡块不小于14500块。

7、外形尺寸：1350×515×480mm

**十、晾片柜5台**

★1、柜体采用1.1mm厚优质冷钢板精细加工而成，有较好的耐压性和承重性。

2、隔板采用高强度优质冷钢板一体成型，承重能力强。

3、柜体内外采用环保，抗高温防潮漆。

★4、内置16层钢隔板。

5、外形尺寸：1800\*850\*390mm

**十一、防爆柜1台**

1、外尺寸要求不大于H1120\*W1090\*D460mm高＊宽\*深

2、内尺寸要求不小于H968\*W1007\*D37Omm高＊宽＊深

★3、容积：不小于30加仑（114升）

★4、门类型：双开门/手动

★5、锁具：三点联动锁

6、层板：1块（上下可调）

7、接地线：一根

8、挂锁：1个

9、颜色：黄色

★10、证书：具有防爆、耐火、 CE 、 ROHS 认证。

★11、柜体：尺时大小为1120\*1090\*460mm，需采用的不锈钢板厚度不小于1.Omm 。采用双层防火钢板构造，两层钢板之间应相隔有不少于38mm的空气条层，底部有不小于5cm高的防漏夜槽。

12、柜门：需采用连续琴式较链使门开关自由

★13、锁具：需采用三点联动式自锁，或备挂锁，可实现戏锁双控，双人管理,安全柜的两侧应装有不少于2个防避火装饰的透气孔三点联动双锁，全铺式加厚铰链，可启闭180度的柜门，并有双钥匙，内附镀锌层板。

**十二、显微镜专用单接口摄像机1台**

★1、成像器件：1/3"Mege Pixel IR-CUI CMOS SONY

2. 不低于 830万像素

★3、镜头焦距：2.8-12mm可调

4视频标准：遵循AHD标准

★5、日夜转换模式：ICR双滤光自动切换

6. 支持内置软件二次开发

7.包含显微镜光学接口

8. 工作温度：-10℃~50℃

**十三、显微镜专用双接口摄像机1台**

1、Sony Exmor C М oS 传感器

★2、4K HDMI / USB 双向接口输出

★ 3.4K/1080P自适应切换，4K帧速为3840\*2160/30fps•

4.具有图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像等调节功能

★5、清晰线数不小于1000线

6、可插SD 卡／ USB 接口闪盘保存捕获图像或视频

7、内嵌 XCAMView 软件用于控制相机

8、可配置各个型号高分辨率镜头或标准C/CS 工业接口镜头

★9、带显微镜连接头。

**十四、毒麻化学品柜1台**

★1、柜体尺寸：1650\*590\*460mm，容量不小于22加仑。

2、门类型：单门/手动

★3、锁具：三点联动锁

★4、层板：2块（上下可调）

5、接地线：一根

6、颜色：灰色

★7、证书：具有防爆、耐火、 CE 、 ROHS 认证

★8、柜体：尺时大小为1120\*1090\*460mm，需采用的不锈钢板厚度不小于1. Omm ，采用双层钢板构造，两层钢板之间应相隔有不小于38mm的空气条层，底部有不小于5cm高的防漏夜槽，防止液体意外流出，

9、柜门：需采用连续琴式较链使门开关自由。

10、锁具：帯GA认证密码锁

**十五、修蜡机1台**

1、用于包埋后去除组织盒周边过多的石蜡，使之与石蜡切片机上的夹头适配，使包埋盒边缘更平整，利于提高切片质量。

2、在修蜡仪温热糙面摩擦去除多余的石蜡。

3、宽阔的表面允许多个组织盒同时进行修整。

4、修蜡仪加热表面的槽路便于引走石蜡。

5、预热时间：15-20min

★6、废蜡收集容量：不小于300ml

★7、功率：150W

★8、温度控制范围：环境温度到99℃可调

9、工作台面尺寸：285×160×120

**十六、生物安全柜1台**

1、分类：A2型，30%外排，70%循环

2.外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

3.内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

4.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

★5、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

★6、 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

7、 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

8、 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

★ 9、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

★ 10、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

★11、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

★ 12、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

★ 13、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

★ 14、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

★15、TUV机构 ISO9001质量管理认证

★16、ISO14001环境管理体系认证

★17、 ISO13485及CE认证

★18、 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

**十七、液基薄层制片机1台**

1、微机控制，数字显示

2、制片速度快：不少于4分钟制片12张。

★3、可离心，也可制片。

★4、具有防风干装置机构。

5、可直接检查癌及癌前病变，也可查HPV感染、炎症、滴虫、霉菌等。

6、人工转移细胞，无细胞丢失甚至白片现象。

7、保持细胞的原生态，无滤除小细胞

★8、过滤网装置，吸取膜式机过滤的优点，确保细胞结构完整。

9、 全部一次性材料，杜绝交叉污染。

★10.离心数量：可同时处理12份标本

11.离心转速：2000(4000)r/min

★ 12. 制片时间：不大于4分钟

★13. 转子容量：12\*10ml

14. 定时范围：0-99min

15. 连续工作时间：大于8h

16. 噪音：≤70dB(A)

**二、商务要求**

1、交货时间：合同签订后15个工作日内

2、交货地点：院方指定地点

3、质保期：1年。

4、付款方式：验收合格后凭发票首付90%，余款一年后付清。

**第四章 合同书（格式）**

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由 （以下简称“需方”）与 （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额 万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1询价通知书(编号：　　　 　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（采购代理机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见询价通知书的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在询价通知书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物的实施时间、地点在询价通知书中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股各壹份备案。

需　　方： 供　　方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)： 法人（负责人）代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电　　话： 电　　话：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐　　号： 帐　　号：

税　　号： 税　　号：

第五章 响应文件格式

封面：

阳新县县级政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：

年 月 日

目 录

附件1：

报 价 函

致：采购人、采购代理公司

根据贵方为 (项目名称/项目编号) 项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本二份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.分项报价表(附件3)；

4.货物及服务清单(附件4)；

5.资格性符合性检查对照表(附件5)；

6.技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8.法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图(附件13)；

14.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件14)。

**本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。**

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）；

2. 将按询价通知书的规定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部询价通知书，包括第（编号、补遗书）（如果有的话），对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 本报价有效期为自报价日起（ ）个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日期： 附件2：

报价一览表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物  名称 | 制造商名称 | 规格  型号 | 数量 | 单价（元） | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表除保留在响应文件中外，还另附一份单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

2.总报价作为评审依据，应包含所有让利或折扣。其他优惠条件（如实物赠送等）在评审时均不予考虑。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件3：

分 项 报 价 表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 如：技术服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | |  | |

说明：

1.分项报价总计价格应与报价一览表报价一致。

2.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

3.供应商应按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期： 附件4：

货物及服务清单

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 制造商和生产地 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 提供详细的货物和服务范围，包括制造商、备品备件等。

2. 各项详细技术性能应另页描述。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件5：

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 | |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对询价通知书要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件6

技术响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。注：带★号参数为关键性参数，关键性技术参数不响应或偏离超过3项（含3项）属无效投标；其它参数为一般技术条款，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

合同条款响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件8

法人（负责人）代表授权书

采购人、采购代理公司：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自 年 月 日至 年 月 日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）： 被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）： 身份证号码：

电话： 电话（手机）：

传真： 办公电话/传真：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（复印件） |

附件9

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件10

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的

相关材料

一、参加本采购项目前的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件11

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件12

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件13

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页截图、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图

（供应商自行打印）

附件14-1

**中小企业声明函**

（适用于货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 | | | 中型企业 | | | 小型企业 | | | 微型企业 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) | 营业收入  (万元) | 从业人员  (人) | 总资产  (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件14-2

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件14-3

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

其他资格证明文件及资料