项目名称：阳新县中医医院麻醉手术科医疗设备一批采购项目


阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号：131-2022CG-136
项目名称：阳新县中医医院麻醉手术科医疗设备一批采购项目

招标内容：高档全能麻醉系统设备、超高清腹腔镜设备、腹腔镜器械设备一批
陕西希地工程项目管理有限公司
二O二二年六月



目   录
1

第一章 投标邀请书

3第二章 投标人须知


3投标须知前附表


4一、 说  明


5二、 招标文件


6三、 投标文件


10四、 开标与评标


12五、 投标人信用信息及查询


12六、 中标与合同


13七、 采购信息公告


14八、 质疑及提交


15九、 相关条文解读


15十、 其他注意事项


15十一、 适用法律


15十二、 招标文件的解释权


16第三章 项目技术、服务及商务要求


16第四章 资格审查方法及标准


23一、 资格审查方法


23二、 资格审查标准


26第五章 评标方法、程序及标准


26一、 评标方法


26二、 评标程序及标准


三、 评审因素及评分标准
26
31第六章 合同书格式（参考）


33第七章 投标文件格式（参考）


33第一部分 资格证明文件


34资格证明文件组成


37附：无重大违法记录声明函格式


38第二部分 商务文件


39商务文件组成


40第三部分 技术、服务文件


41技术、服务文件组成


42附件一： 投标书


43附件二： 制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）


44附件三： 中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）


45附件四： 中小企业划型标准


46附件五： 残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）


47附件六： 残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）


48附件七： 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准


49附件八： 开标一览表


50附件九： 投标报价明细表


51附件十： 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表


52附件十一： 投标货物（工程或服务）清单


53附件十二： 交纳投标保证金的银行凭证


54附件十三： 法定代表人授权书


55附件十四： 投标人的资格声明


56附件十五： 项目负责人、技术负责人简历表


57附件十六： 项目班子成员情况表


58附件十七： 投标人类似项目业绩表


59附件十八： 符合性审查对照表


60附件十九： 商务要求响应、偏离说明表


61附件二十： 商务要求“*”号条款响应、偏离说明表


62附件二十一： 商务评议对照表


63附件二十二： 技术、服务要求响应、偏离说明表


64附件二十三： 技术、服务要求“*”号条款响应、偏离说明表


65附件二十四： 技术、服务评议对照表






投标邀请书
依据阳财采计备[2022] A0607  号备案表的要求，陕西希地工程项目管理有限公司就“阳新县中医医院麻醉手术科医疗设备一批采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目编号：131-2022CG- 136  
项目名称：阳新县中医医院麻醉手术科医疗设备一批采购项目
三、招标内容：
	序号
	货物名称
	数量
	主要技术规格、参数及要求
	备注

	1
	超高清腹腔镜、腹腔镜器械
	1套
	详见参数
	一包

	3
	高档全能麻醉系统
	1
	详见参数
	二包


四、采购预算：人民币159.8万元整。（其中一包最高限价104.8万元，二包最高限价55万元。）
五、资金来源：自筹
六、政府集中采购项目：否
七、投标人资格要求：
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)； 
4.不接受联合体形式的投标。
八、政府采购相关政策执行：
落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

   对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后携带政府采购计划备案表，中标通知书及采购合同报阳新县政府采购办公室，向意向金融机构提出政府采购合同融资申请，并上传黄石市政府采购信息共享平台）登陆网址：http：//47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码，登录后就会自动跳转到中征供应商平台。

九、招标文件获取：
本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2022年 7  月 4  日至2022年 7 月 11  日17时30分前点击项目招标公告中的链接下载招标文件，并在投标截止时间前递交投标文件。
十、投标信息：
投标文件递交截止时间：2022年 7  月  26  日  9  时00 分（提前半小时开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）
投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心     楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）
十一、开标信息：
开标时间：2022年  7  月  26  日 9  时00分
开标地点：阳新县公共资源交易中心   1   楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）
十二、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。
十三、质疑：
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向陕西希地工程项目管理有限公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第六条之规定），并附相关证据材料。

线上质疑投诉网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/wjdc/202205/t20220516_904399.html
十四、联系方式：
采购代理机构：陕西希地工程项目管理有限公司
联系人：石顺扬
联系电话：17733299427
地址：阳新县城东新区莲花湖一号20号楼幢110铺号房

采购人：阳新县中医医院
联 系 人：马锐
电话：0714-7813421/0714-7813588
地址： 阳新县兴国镇  
陕西希地工程项目管理有限公司
2022年 7  月 4  日

投标人须知
投标须知前附表

	序号
	名  称
	内           容

	
	项目编号
	131-2022CG-136  

	
	项目名称
	阳新县中医医院麻醉手术科医疗设备一批采购项目

	
	项目属性
	货物

	
	采购人
	阳新县中医医院

	
	投标保证金
	不收取。

	
	投标文件份数
	正本一份，副本四份

	
	投标文件封装及递交
	详见本章第20和21条相关规定

	
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历日

	
	资格预审
	不进行

	
	投标文件递交时间
	详见第一章“投标邀请书”要求

	
	开标时间、地点
	详见第一章“投标邀请书”要求

	
	备选方案
	不允许

	
	实物样品
	不提交

	
	现场考察
	不组织

	
	中标后分包
	不允许

	
	评标办法
	综合评分法

详见第五章“评标方法、程序及标准”要求

	
	中小企业
	非专门面向

	
	监狱企业
	非专门面向

	
	质疑及提交
	详见本章“质疑及提交”要求

	
	所属行业
	/


说  明
适用范围
招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。
当事人定义
“采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。
“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。
“采购代理机构”是指：陕西希地工程项目管理有限公司。
“投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
“合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
“中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。
项目属性及定义
“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
3.2 “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

3.3“服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
采购代理服务费
经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：
	招标类型　　　
中标　　　 
费率
金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％


招标文件
招标文件的构成
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 项目技术、服务及商务要求
第四章 资格审查方法及标准
第五章 评标方法、程序及标准
第六章 合同书格式（参考）
第七章 投标文件格式（参考）
其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等
招标文件疑问的提交
潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。
潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
招标文件的澄清、修改
采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。
澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面（或邮件）形式向采购代理机构确认收悉。
现场考察
采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。
投标文件
投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
投标文件的构成
投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：
第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成），如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）
第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）
第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）
投标文件编制
招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。
投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。
投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。
11.7 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。
投标报价
投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：
应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；
应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。
每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。
投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。
备选方案
只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。
中标后分包
招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。

联合体投标
两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
资格证明文件
投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。
资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
如采购人组织项目资格预审的，采购代理机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。
投标保证金
本项目不收取投标保证金，详见本章“投标须知前附表”中的说明。
投标有效期
投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。
投标文件的数量和签署
投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。
投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。
招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。
投标文件的密封和标记
投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分应分别密封在独立封包中，并在封包上标明各部分名称，每个封包内应包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）
为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。
“开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。
未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。
投标文件递交
投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购代理机构规定的投标地点。
采购代理机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。
采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。
投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。
开标与评标
开标
采购代理机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席。
投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

采购代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人与采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
评标方法
最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
评标委员会的组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标程序
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行综合比较和评价；

确定中标候选人名单或中标人；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。
投标人信用信息及查询
信用信息查询渠道及使用规则
按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)。
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。
两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。
在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。
中标与合同

确定中标人
采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
中标候选人并列的：
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
中标人确定后，采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
合同授予
除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。
合同签订
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
采购信息公告
公告的媒体及规定
采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。
采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

质疑及提交
质疑提交
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，登陆XXXXXX官网点击“网上质疑”栏目，按照表单要求提出质疑，质疑提出时间以系统记载为准。
投标人应知其权益受到损害之日是指：

对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

质疑书应当包括下列主要内容：
质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
提出质疑的日期；
质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
不予受理的情形
投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。
相关条文解读
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。
其他注意事项
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
适用法律
采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。
招标文件的解释权
招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。
项目技术、服务及商务要求

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算（万元）

	1
	超高清腹腔镜
	套
	1
	100

	2
	腹腔镜器械
	把
	4
	4.8


超高清腹腔镜技术参数
一、
超高清摄像主机（1套）
1、
高清晰度摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换；1280 X 1024 （HD）、720p, 1080p
（HDTV）格式
2、
1/3”逐行扫描三晶片CCD传感器
3、
*水平分辨率：＞1270 lines
4、
*智能图像动态范围增强调节功能33档，控制特定区域亮度均衡增强调节设置
5、
内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置
6、
主机面板&3. 5英寸触摸屏，含中文操作菜单，可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像
7、
内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好
8、
*九种专业手术模式选择：关节镜、腹腔镜、膀胱镜、激光、耳鼻喉科/颅骨、显微镜、柔 性内窥镜、标准、宫腔镜
9、
*摄像头可直接控制配套光源
10、
*与配套影像管理系统对接后，可通过摄像头控制配套气腹机、膨宫泵、关节镜动力设备等。
11、
*摄像头遥控按键编程功能3 1.5种，包括图像动态范围增强调节；白平衡；图像的放大/缩 小;循环数字变焦；亮度增大/减小;术野拍照及摄像功能;设备控制等。
12、
*摄像头控制按键34个，可自定义设置其遥控功能
二、
26寸监视器（1台）
1、
LED医用专业监视器，显示分辨率：1920X1080,与摄像主机同一品牌
2、
屏幕尺寸三26英寸
3、
视角范围MV78度，上下，左右各89度
4、
监视器具有多种专业手术模式，专业模式39种
5、
5种图像显示比例模式：全充满，水平充满，垂直充满，同比例放大，原始比例
6、
画面影像效果33种，包括：画中画、画上画、画外画
7、
具备屏幕图像冻结功能
8、
具备多种图像视频输入端口，包括：DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI （In/Out）, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs （Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS）, RS232
9、
10亿色（lObit）色彩显示技术
三、
LED光源（1台）
1、
光源类型：LED
2、
*通用光纤卡口，可兼容所有2. 0—6. 5m直径的光纤
3、
采用电子窥镜感应技术和光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式，防止高强 度光和意外灼伤，更加安全
4、
主机面板为液晶触摸控制面板，屏幕尺寸3 3. 5英寸，可数字显示亮度值。
5、
具有多国操作语言设置，语言种类分16种，包括简体中文操作界面
6、
可通过同一品牌摄像头遥控控制
四、
20升电子气腹机（I台）
1、
最大充气流量：20升/分,最小充气流量：1升/分
2、
最大压力：30nunHg,具有压力过高自动泄气功能
3、
具有声光报警功能
4、
具有三级流量可调，1升/分、U）升/分、20升/分，可自行编程设定
5、
数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值
6、
具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示
7、
2种充气模式：充气模式和气腹针模式（指示灯提示）
8、
2种供气模式可选：钢瓶高压供气和室内低压供气模式
9、
具备双压力传感器安全设置
10、
具备双过滤器
11、
内置液体检测传感器，可检测气腹机污染，具备报警功能
五、
30度腹腔镜（1根）
1、
有效景深范围30-150mm
2、
综合镜体光效＞0. 82
3、
针对不同术式可选内窥镜直径种类33种
4、
可选视向角度种类33种
5、
可根据临床术式选择不同有效工作长度选择
6、
可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示
7、
内镜自带多种光纤转接头，种类M3种
六、
腹腔镜专用台车（1台）
L多功能专用腔镜台车，可上下左右可旋转式支架，可固定液晶显示器，方便操作
2、
可从不同角度观察图像
3、
四轮设计，可一键锁定方向角度，安全方便
腹腔镜器械一套
1、
腹腔镜配套用剪刀2把、持针器1把、弯钳1把
2、
采用聚酰酰酮树脂高分子材料制作，绝缘、轻巧、舒适
3、
按钮式拆卸：便于清洗，维修及使用
商务条款：

1、交货时间：接到院方通知15天内

2、交货地点：院方指定地点

3、质保期：2年

4、付款方式：验收合格后凭发票首付80%，余款一年后付清
高档麻醉系统技术规格要求
1、货物名称：高档全能麻醉系统

2、数量 ：1套   
3、技术规格：
3.1 工作条件
操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500 至 800 mmHg

电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)

后备电池使用时间：90分钟
机架：带推车，前扶手，三个大抽屉，中央脚刹 
工作台双层灯光亮度可调，全金属台面
标配气体模块侧插槽

标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。
标配缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。
3.2 气源
氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警
具有空气气源及接口
快速充氧范围25-75L/min
3.3 流量计
电子流量计，氧气、空气气源，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围0.1-15 l/min

具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作
3.4挥发罐
2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。
快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染
3.5 呼吸回路
3L极小的回路容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。
模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装
*所有模块（含流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染
*干湿分离的钠石灰罐双层设计，标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰
内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题
智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态
采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响
小儿、成人一体化上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
3.6 呼吸机 
*气动电控呼吸机，支持中英文界面，双轴支臂外置彩色触摸屏 
应用范围：儿童及成人等所有病人通气
*15英寸彩色可270度平面旋转及可调节倾斜度的第二代高触感SAW（Surface Acoustic Wave）玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调.
用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检
自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况
*提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、PCV-VG、SIMV PCV-VG、手动通气、电子PEEP。
标配VCV心脏旁路功能
*标配气流暂停功能，适用于机械通气和手动通气模式，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作
*标配肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化。
潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml）
呼吸频率：4-100 次/分钟
吸呼比：2:1到1:8
最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量
压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O

压力限制范围：12到 100 cmH2O

*SIMV PCV-VG全自动通气模式，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。
标配SIMV模式：流速触发，触发范围: 0.2–10 L/min；触发窗范围: 关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O
标配具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式
PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O

具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式
30分钟迷你趋势图，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示
标配被动排污系统
3.7 数字和波形监测
监测参数：吸入氧、空气流量、可选笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
*标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，可冻结6个呼吸环；回路顺应性；气体流速。
气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。
旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形
旁路式5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测
O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：1vol%+2%读数
CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：0.2vol%+2%读数
N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：2vol%+2%读数
潮气量监测范围：5 到1500ml

报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息
智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。
3.8 传感器
*韧钢抗变型加热流量传感器，可耐受134℃高温高压消毒；可选择近端流量传感器监测
吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施
传感器可耐受134℃高温高压消毒，减少医院维护负担，避免院内交叉感染。
商务条款：

1、交货时间：接到院方通知15天内

2、交货地点：院方指定地点

3、质保期：一年

4、付款方式：验收合格后凭发票首付80%，余款一年后付清
第四章 资格审查方法及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。
资格审查方法
公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。
资格审查标准
资格证明文件审查
所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
法人
企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
其他组织
非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
财务状况报告
法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；
部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；
投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
法人
税务登记证（国税、地税或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
社会保险登记证（或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
其他组织和自然人
参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。
依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人
提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
提供具备足够数量的技术人员的证明材料。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
不符合联合体投标相关规定和要求的；
投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；
资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。
中小企业声明函。
确定资格审查合格投标人
资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人采购代理机构拒绝其投标。
第五章 评标方法、程序及标准
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。
评标方法
本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标程序及标准
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。
符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：
投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；
《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；
工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；
出现两个或两个以上不同报价的；
出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；
投标报价存在缺项、漏项的；
投标有效期不足的；
无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效授权的；
正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；
符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章的；
未按要求提供招标文件第二章“十、其他注意事项”中规定的书面声明的；
依据财库[2019]9号文的规定，招标文件采购清单中注明“节能产品”的货物，未提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的；
所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）；
未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；
含有采购人不能接受的附加条件的；
未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

澄清有关问题
评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
综合比较与评价
评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

商务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。
技术、服务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。
价格评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。
报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：
非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。
相同品牌处理原则
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

计分办法
采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
推荐中标候选人名单或确定中标人
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
评审因素及评分标准
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准
	因素
来源

	
商务评议
	售后服务

（7分）
	7分
	根据投标人提供的售后服务（含响应时间）方案、售后服务网点（地址、联系人、电话）方案和零配件及备品备件的预备方案进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容；

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项；

合理性：方案需依据项目售后要求及相关售后标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地；

（1）完全满足以上方案内容要求的，得7分。

（2）部分满足的，得4分。

（3）有明显缺陷瑕疵的，得2分。

（4）未响应的，得0分。
	

	
	设备选型的功能性、实用性
	2分
	根据所投产品的功能性和实用性进行评议：

1.产品选型合理、功能齐全和实用性强得2分；

2.产品选型部分符合或不符合项目需求得0分；
	

	
	响应文件
	3分
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得3分。投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。
	

	
	设备安装调试及检验验收
	8分
	根据供应商所拟定的产品安装调试及检验验收方案进行综合评审打分。 具有科学完善的设备安装调试流程和检验验收方案，整个安装过程派技术人 员跟进，做好厂方和使用科室的沟通桥梁；在安装、检查、安全、使用等各 方面有关人员共同参加下进行验收，保证设备测试、安装、操作的安全性。根据投标人提供的方案优劣情况酌情给分；（科学、合理、针对性强6-8分；合理、可行3-5分；欠合理，基本可行1-2分；不可行，不能满足项目需要0分）
	

	技术服务评议50分
服
	技术指标
	50分
	投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用要求得50分（本项最低得分为10分）。如设备参数及技术规格低于招标文件要求即为负偏离，每项非“*”号的一般参数负偏离减3分，每项带星号“*”的关键技术参数负偏离扣5分。一般参数负偏离超过5项（含5项）技术评分为10分；带星号“*”的关键技术参数负偏离超过2项（含2项）技术评分为10分。技术参数中带星号“*”的关键技术参数须提供该产品制造商出具的技术白皮书（须由货物生产商或其直属机构盖章）或制造商公开发布的印刷资料作支持。如未在技术白皮书找到对应的参数证明，视为不满足招标文件要求。
	

	价格评议30分
	30分
	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分。计算时保留两位小数。


备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。
第六章 合同书格式（参考）
（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
合   同   书
项目名称：
合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。
甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。
乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。
合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：
招标文件（项目编号：　　              　）；
中标的投标文件；
合同书；
合同条款；
采购代理机构发出的中标通知书；
附件；
甲方在招标期间发布的所有补充通知；
乙方在投标期内补充的所有书面文件；
乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；
在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。
合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。
货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。
付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。
合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。
工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。
合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。
合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。
合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。
甲　　方：
                         乙　　方：
单位名称（盖章）：
                  单位名称（盖章）：
单位地址：
                         单位地址：
法人代表授权人(签字)：             
法人代表授权人(签字)：
联 系 人：
                         联 系 人：
电　　话：                         
电　　话：
传　　真：                         
传　　真：
邮政编码：                         
邮政编码：
开户银行：                         
开户银行：
帐　　号：                         
帐　　号：
税　　号：                         
税　　号：

第七章 投标文件格式（参考）
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件
项目编号：                            
项目名称：                            
招标内容：                            
投标人（盖章）：                             
投标人授权代表（签字）：                    
二〇   年  月
格式（参考）说明：
资格证明文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：
资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
法人
企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
其他组织
非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）； 

财务状况报告
法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；
部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；
投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
法人
税务登记证（国税、地税或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
社会保险登记证（或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
其他组织和自然人
参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。
依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人
提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
提供具备足够数量的技术人员的证明材料。
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：
应严格按照附件格式提交“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；
招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。
说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；
2、资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。
附：无重大违法记录声明函格式
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
XXXXXX：
   (投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：
参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；
参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；
如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。
投标人 (公章)：                      
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                                
阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务文件
项目编号：                            
项目名称：                            
招标内容：                            
投标人（盖章）：                            
投标人授权代表（签字）：                    
二〇  年 月
格式（参考）说明：
商务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
投标书（附件一）；
制造商中小企业声明函（适用于货物类项目）（附件二）；
中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件三）；
中小企业划型标准（附件四）；
残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）（附件五）；
残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）（附件六）；
享受政府采购支持政策的残疾人福利单位的标准（附件七）；
开标一览表（附件八）；
投标报价明细表（附件九）；
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件十）；
投标货物（工程或服务）清单（附件十一）；
交纳投标保证金的银行凭证（附件十二，本项目不适用）；
法定代表人授权书（附件十三）；
关于不存在招标文件第二章“十、 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；
投标人的资格声明（附件十四）；
项目负责人、技术负责人简历表（附件十五）；
项目班子成员情况表（附件十六）；
投标人类似项目业绩表（附件十七）；
招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；
符合性审查对照表（附件十八）；
商务要求响应、偏离说明表（附件十九）；
商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）
商务评议对照表（附件二十一）。

阳新县县级政府采购
投 标 文 件
第三部分 技术、服务文件
项目编号：                            
项目名称：                            
招标内容：                            
投标人（盖章）：                            
投标人授权代表（签字）：                    
二〇  年 月
格式（参考）说明：
技术、服务文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：
技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；
技术、服务要求响应、偏离说明表（附件二十二）；
技术、服务要求“*”号条款响应、偏离说明表（附件二十三）；
技术、服务评议对照表（附件二十四）；
招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。
说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

投标书
投 标 书
采购人、采购代理公司：

依据贵方 （项目名称） 项目（项目编号：     ）招标的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交“开标一览表”信封和下述文件正本   份，副本    份。
资格证明文件；（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）
商务文件；
技术、服务文件。
在此，我方宣布同意如下：
《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为 （注明币种，并用大写和小写表述投标总价） ；
按招标文件的约定履行合同责任和义务；
已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；
投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；
提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
与投标有关的一切正式往来信函请寄：                              。
投标人：                                 
地  址：                                 
电话/传真：                              
电子邮件：                               
投标人(公章)：                           
投标人授权代表（签字）：                  
日    期：                               
开户银行：                               
帐号/行号：                              

   中小企业声明函（适用于货物类项目）
采购人、采购代理公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（适用于工程类、服务类项目）
采购人、采购代理公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                             

中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)
	营业收入(万元)
	从业人员(人)
	总资产(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	
	
	≥500
	　
	
	≥50
	
	
	＜50
	
	

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥300
	≥20
	
	＜300
	＜20
	

	3
	建筑业
	≥80000
	
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	
	≥5000
	≥20
	
	≥1000
	≥10
	
	＜1000
	＜5
	

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	
	≥500
	≥50
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	
	≥3000
	≥300
	
	≥200
	≥20
	
	＜200
	＜20
	

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	
	≥2000
	≥300
	
	≥100
	≥20
	
	＜100
	＜20
	

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	
	≥2000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	
	≥1000
	≥100
	
	≥100
	≥10
	
	＜100
	＜10
	

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	
	≥1000
	≥100
	
	≥50
	≥10
	
	＜50
	＜10
	

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	
	且,≥5000
	≥100
	
	且,≥2000
	＜100
	
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	
	≥300
	或,≥120000
	
	≥100
	且,≥8000
	
	≥10
	且,≥100
	
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	
	≥300
	　
	
	≥100
	
	
	≥10
	　
	
	＜10
	


残疾人福利性单位声明函（适用于货物类项目）
残疾人福利性单位声明函
（适用于货物类项目）
采购人、采购代理公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
本单位授权 （投标人） 参加 （采购人） 的     项目（项目编号：     ）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
由本单位制造的货物清单见下表：
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。
2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
3、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：                           
制造商法定代表人（签字或盖章）：           
日   期：                                
残疾人福利性单位声明函（适用于工程类、服务类项目）
残疾人福利性单位声明函
（适用于工程类、服务类项目）
采购人、采购代理公司：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人） 的      项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
2、以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。
制造商（公章）：                           
投标人授权代表（签字）：                    
日   期：                                

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的标准
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
开标一览表
投 标 人：                     
项目名称：                     
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	名称
	品牌、型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：       万元
大写：       万   仟   佰元整

	项目工期/交货期
（服务期）
	（单位：日历天）

	质保期
	（单位：年）

	备注
	1）符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位进行价格扣除情形的，需扣除的价格合计（大写）：     万   仟   佰元整；
2）价格扣除后，参与评审的价格合计（大写）：     万   仟   佰元整；
3）以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的    %


说明：1、所有价格均用人民币表示。
2、价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。
3、为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未按要求单独提交上述资料或未按照招标文件规定格式填写完整并签字、盖章的，将按照无效投标处理。
4、“备注”栏适用于存在价格扣除的情形，投标人可视自身实际情况如实进行填报。
5、本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标人公章，否则将按照无效投标处理。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                                
投标报价明细表
投 标 人：                     
项目名称：                     
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	名称
	品牌型号规格
	数量
	制造商名称
	单价
	分项合计

	
	货物1（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物2（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物3（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物4（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物5（工程或服务）
	
	
	
	
	

	
	货物6（工程或服务）
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。
3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	制造商名称
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	分项合计
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
2、投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
投标货物（工程或服务）清单
投 标 人：                     
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	货物（工程或服务）名称
	主要规格、技术参数
	数量
	制造厂家/产地及国家

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2、各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
交纳投标保证金的银行凭证
（本项目不适用）
采购人、采购代理公司：
  （投标人全称）  参加贵方组织的      项目（项目编号：      ）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）        万元的投标保证金。
	投标人
	全  称
	

	
	地  址
	

	
	邮  编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐  号
	


投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
	粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）
注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间


说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

法定代表人授权书
采购人、采购代理公司：
兹授权      同志为我单位参加贵方组织的       项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从2018年   月   日起至     年   月   日止。 
被授权代表无转委托权。
授权单位（公章）：                          
法定代表人（签字或盖章）：                  
日   期：      年    月    日
附：
投标人授权代表单位名称：                     
职务：                          性别：       
身份证号码：                   
电话：                         
	粘贴被授权人身份证（清晰影印件）


投标人的资格声明
1．名称及基本情况：
（1）投标人：                  
（2）地址：                             邮编：                   
电话：                             传真：                   
（3）成立或注册日期：                         
（4）单位性质：                               
（5）法定代表人或主要负责人：                 
（6）员工人数：                               
（7）注册资本：                               
（8）实收资本：                               
（9）上年末资产负债表：                       
1）固定资产
原   值：               净   值：               
2）流动资金：                      
3）长期负债：                      
4）短期负债：                      
2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况： 
（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：
	生产基地地址
	生产的项目
	年生产能力
	员工人数

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：
（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：
	销售服务网点名称和地址
	主要服务范围
	服务人员数
	内部等级

	
	
	
	

	
	
	
	


3．投标人认为需要声明的其它情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。                      
投标人（公章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：            
电    话：                    
传    真：                    
日    期：       年    月    日

项目负责人、技术负责人简历表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	项目时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
项目班子成员情况表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	姓 名
	专 业
	年 龄
	从事本行业工作年限
	在本项目中承担的工作
	个人专业资质及证书

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
投标人类似项目业绩表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	项目金额
	

	项目负责人姓名
	

	项目时间
	

	项目内容
	


说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
符合性审查对照表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件符合性审查条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
商务要求响应、偏离说明表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件商务要求条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
商务要求“*”号条款响应、偏离说明表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件商务要求“*”号条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“*”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
商务评议对照表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件商务评分标准的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
技术、服务要求响应、偏离说明表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件技术、服务要求条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
技术、服务要求“*”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件技术要求 “*”号条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“*”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
技术、服务评议对照表
投 标 人：                      
项目编号：                                          所投包号：           
	序号
	招标文件技术评分标准的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
投标人（公章）：                          
投标人授权代表（签字）：                  
日   期：                               
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

